PARAMETRY

Dotyczy:   	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę multmodalnego stanowiska mikroskopowego, znak sprawy ZP/19/2010.

Miejscowość ……………………… Data: ........................................................

Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................

Zestawienie techniczno-funkcjonalne multimodalnego stanowiska mikroskopowego badania adhezji i ruchliwości komórek w skład którego wchodzi mikroskop fluorescencyjny z kamerą i jednostką sterującą wraz z oprogramowaniem, komputer oraz stoły antywibracyjny i laboratoryjny:

| l.p. | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Oferuje | Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia (dotyczących pozycji wskazanych w kol. B) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Mikroskop fluorescencyjny |  |  |  |
| 1 | Zmotoryzowany układ ogniskowania z zakresem kroków posuwu od 0,05m do 5,0m | TAK/NIE* |  |
| 2 | Zintegrowany ze statywem tubus binokularny, o konstrukcji umożliwiającej współpracę z okularami o polu widzenia co najmniej 25mm; z wyjściem foto-video; z możliwością ergonomicznej zmiany kąta pochylenia okularów w granicach 30-40 stopni. | TAK/NIE* |  |
| 3 | Wbudowana w statyw soczewka Bertranda. | TAK/NIE* |  |
| 4 | Okulary mikroskopowe o powiększeniu 10x i polu widzenia nie mniej niż 25. | TAK/NIE* |  |
| 5 | Zmotoryzowany, sześciopozycyjny, rewolwerowy uchwyt obiektywów. | TAK/NIE* |  |
| 6 | Zmotoryzowany, sześciopozycyjny, rewolwerowy uchwyt filtrów fluorescencyjnych, zmieniający pozycję filtrów z szybkością nie więcej niż 200msek. | TAK/NIE* |  |
| 7 | Zmotoryzowana przesłona światła wzbudzającego fluorescencję, działająca z szybkością nie więcej niż 50msek. | TAK/NIE* |  |
| 8 | Cztery zestawy filtrów fluorescencyjnych, szerokopasmowych o parametrach: - wzbudzenie 340-380 / emisja >425nm - wzbudzenie 355-425 / emisja >455nm - wzbudzenie 450-490 / emisja >515nm - wzbudzenie 515-560 / emisja >590nm. | TAK/NIE* |  |
| 9 | Funkcja zautomatyzowanego dostosowania poziomu oświetlenia do aktualnie wybranego powiększenia. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Zmotoryzowana przysłona wpływająca na intensywność światła wzbudzającego fluorescencję. | TAK/NIE* |  |
| 11 | Kondensor zmotoryzowany o aperturze nie mniejszej niż 0,55 i odległości roboczej nie mniejszej niż 28mm. | TAK/NIE* |  |
| 12 | Stolik skaningowy o posuwie x-y w zakresie 127x83mm, o maksymalnej rozdzielczości 0,02m – 0,04m i powtarzalności poniżej 1m. | TAK/NIE* |  |
| 13 | Zewnętrzny dżojstik umożliwiający sterowanie stolikiem skaningowym oraz fabrycznie zainstalowanym układem ogniskowania mikroskopu. | TAK/NIE* |  |
| 14 | Zmotoryzowany port boczny statywu mikroskopu ze zwierciadłem 80% / 20%. | TAK/NIE* |  |
| 15 | Zmotoryzowany port dolny statywu mikroskopu. | TAK/NIE* |  |
| 16 | Obiektywy o długości parfokalnej 45mm, planapochromatyczne, zgodne i kompatybilne z oferowanym statywem, jak również z posiadanym już przez użytkownika uchwytem obiektywów i optyką mikroskopu Leica DM IRE o parametrach: - pow. 10x /apertura co najmniej 0,40 DIC - pow. 20x / apertura nie mniejsza niż 0,70 - pow. 40x / apertura 1.25-0.75 DIC Olejowy optymalizowany dla korekcji apochromatycznej w zkresie od UV do IR - pow. 100x / apertura nie mniejszej niż 1,3 DIC, olejowy, optymalizowany dla korekcji apochromatycznej w zakresie od UV do IR. | TAK/NIE* |  |
| 17 | Zmotoryzowany układ zmiany powiększenia, z soczewką powiększającą 1,6x. | TAK/NIE* |  |
| 18 | Kolumna z kodowanych uchwytem kondensora, ze zmotoryzowaną przysłoną polową, zmotoryzowanym uchwytem filtrów, zmotoryzowaną przysłoną światła transmisyjnego. | TAK/NIE* |  |
| 19 | Lampa halogenowa 100W z zasilaczem zewnętrznym. | TAK/NIE* |  |
| 20 | Lampa metalohalogenkowa 120W, z wbudowaną przesłoną działającą z szybkością ok. 6msek i ze światłowodem o dług. Nie mniej niż 2m. | TAK/NIE* |  |
| 21 | Interfejsy USB, wbudowane w statyw mikroskopu do komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. | TAK/NIE* |  |
| 22 | Adapter foto-video do kamery cyfrowej z gwintem typu c o współczynniku powiększeniu 0,55x. | TAK/NIE* |  |
| 23 | Układ szybkich, zewnętrznych, co najmniej pięciopozycyjnych uchwytów filtrów fluorescencyjnych zmieniających pozycję w czasie co najwyżej 30ms wraz z wyposażeniem do techniki FURA 2, wyposażony w filtry 340nm, 360nm, 380nm i 510nm | TAK/NIE* |  |
| Jednostka sterujące pracą kamery i mikroskopu Komputerowy system do akwizycji obrazu, sterujący pracą mikroskopu i kamery, oparty na: |  |  |  |
| 24 | jednostce sterującej (procesor Core i7) nie mniej niż 2,8GHz, | TAK/NIE* |  |
| 25 | dysk twardy co najmniej 500GB, | TAK/NIE* |  |
| 26 | pamięć RAM co najmniej 2x2GB | TAK/NIE* |  |
| 27 | system Win XP Proff | TAK/NIE* |  |
| 28 | dwa monitory o przekątnej nie mniejszej niż 22”, o rozdzielczości co najmniej 1680x1050 | TAK/NIE* |  |
| Kamera cyfrowa |  |  |  |
| 29 | w technologii EMCCD | TAK/NIE* |  |
| 30 | 14-bitowa | TAK/NIE* |  |
| 31 | chłodzona poprzez element Peltiera do temperatury co najmniej -70o C | TAK/NIE* |  |
| 32 | o rozdzielczości ok. 1 mln pikseli | TAK/NIE* |  |
| 33 | rozmiarze piksela co najmniej 8 x 8m | TAK/NIE* |  |
| 34 | szybkość odświeżania nie mniej niż 31 klatek na sekundę ( dla pełnej rozdzielczości), | TAK/NIE* |  |
| 35 | czasach ekspozycji przynajmniej w zakresie od 4 mikrosekund do 10 min. | TAK/NIE* |  |
| 36 | z możliwością elektronicznego wzmocnienia sygnału co najmniej 10x | TAK/NIE* |  |
| 37 | sterowana przez oferowane oprogramowanie aplikacyjne | TAK/NIE* |  |
| Oprogramowanie sterujące pracą kamery i mikroskopu |  |  |  |
| 38 | Obsługa sterownika Twain kamery oraz wszystkich zmotoryzowanych układów mikroskopu | TAK/NIE* |  |
| 39 | Automatyczna, wielokanałowa akwizycja obrazu fluorescencyjnego | TAK/NIE* |  |
| 40 | Możliwość definiowania eksperymentu badawczego, poprzez narzucanie trybu akwizycji, wybór odpowiednich kolorów obrazujących barwnik, składanie obrazów fluorescencyjnych z obrazem jasnopolowym oraz automatyczny odczyt nastaw przeprowadzonego eksperymentu celem jego powtórzenia | TAK/NIE* |  |
| 41 | Możliwość pomiarów intensywności wzbudzenia i interaktywnych pomiarów geometrycznych | TAK/NIE* |  |
| 42 | Praca w obszarze zainteresowania ROI | TAK/NIE* |  |
| 43 | Możliwość eksportu wyników w postaci plików JPG, AVI, tif (8 bitowy) | TAK/NIE* |  |
| 44 | Moduł do trójwymiarowej wizualizacji wyników, generowania skrawków ortogonalnych, kompilowania wielokanałowych filmów 3D | TAK/NIE* |  |
| 45 | Moduł do definiowania poszczególnych zadań związanych z obrazowaniem oraz tworzeniem makr, składających się z kilku zadań, z możliwością zmiany parametrów obrazowania podczas wykonywania zadania oraz z funkcją opóźniania startu | TAK/NIE* |  |
| 46 | Możliwość współpracy ze stolikami galwanometrycznymi w przypadku rozbudowy o dalsze moduły 3D | TAK/NIE* |  |
| 47 | Możliwość współpracy z szybkimi, zewnętrznymi kołami filtrów | TAK/NIE* |  |
| Komputer Komputerowy system off-line, oparty na: |  |  |  |
| 48 | jednostce sterującej (procesor Core i7) co najmniej 2,8GHz, dysk twardy co najmniej 500GB, pamięć RAM min. 2x2GB, system Win 7 64) | TAK/NIE* |  |
| 49 | jeden monitor o przekątnej co najmniej 27”, o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080 wyposażony w oprogramowanie o obróbki obrazu mikroskopowego pozwalające na auto tracking obiektów bez użycia progowania obrazów (template auto trcking) | TAK/NIE* |  |
| Stoły laboratoryjne |  |  |  |
| 50 | Jeden stół antywibracyjny, pasywny, pod statyw mikroskopu | TAK/NIE* |  |
| 51 | Jeden stół laboratoryjny na monitory i kontrolery. | TAK/NIE* |  |

W złożonej ofercie str. …….. znajdują się katalogi dokładnie opisujące wszystkie parametry oferowanego urządzenia.

________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)