PARAMETRY 

Dotyczy:   	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu z wyposażeniem do fluorescencji oraz mikrofotografii, znak sprawy: ZP/21/2010

Miejscowość ……………………… Data: ........................................................
Nazwa Wykonawcy: ...........................................................................................
Zestawienie techniczno-funkcjonalne:

l.p.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Oferuje	Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia (dotyczących pozycji wskazanych w kol. B)	
A	B	C	D	
1	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości).	TAK/NIE*		
2	Minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.  	TAK/NIE*		
3	Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Kohlera.	TAK/NIE*		
4	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności.	TAK/NIE*		
5	Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii.	TAK/NIE*		
6	Kondensor Abbego o aperturze numerycznej min. NA=1,1.	TAK/NIE*		
7	Wymienny uchwyt rewolwerowy na co najmniej 5 obiektywów.	TAK/NIE*		
8	Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty.	TAK/NIE*		
9	Możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni.	TAK/NIE*		
10	Lewostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm.	TAK/NIE*		
11	Nasadka trinokularowa, szerokopolowa o numerze pola min. 22, o stałym kącie nachylenia 30 stopni.	TAK/NIE*		
12	Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm.	TAK/NIE*		
13	Pionowy port w nasadce do podłączenia kamery z wbudowanym podzielnikiem światła miedzy okularami/fotografią w proporcjach nie innych niż 100%/0%, 20%/80%, 0%/100%.	TAK/NIE*		
14	Okulary z osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x, numer pola min. 22.	TAK/NIE*		
15	Filtr światła dziennego do obserwacji mikroskopowych i fotografii.	TAK/NIE*		
16	Obiektywy o długości optycznej nie dłuższej niż 45mm, o powiększeniach / min. aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD) 
a)	min. Plan Achromat 10x/ min. WD=10,6 mm/ min. NA=0,25; 
b)	min. Plan Achromat 20x/ min. WD=1,2 mm/ min. NA=0,40; 
c)	min. Plan Achromat 40x/ min. WD=0,6 mm/ min. NA=0,65; 
d)	min. Plan Fluorytowy 60x/ olejowy, min. WD=0,12 mm/ min. NA=1,25;
e)	min. Plan Achromat 100x/ olejowy, min. WD=0,13 mm/ min. NA=1,25. 	TAK/NIE*		
17	Oświetlacz fluorescencyjny oparty na 100W lampie rtęciowej z rewolwerowym co najmniej 6-cio pozycyjnym zmieniaczem kostek z filtrami, centrowalna przysłona polowa (FS) i aperturowa (AS).	TAK/NIE*		
18	Kostki fluorescencyjne:
a)	kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem UV,filtr wzbudzający 360-370nm, zwierciadło dichroiczne 400nm, filtr zaporowy 420nm;
b)	kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem niebieskim i z interferencyjnym filtrem barierowym: filtr wzbudzający 470-490nm, zwierciadło dichroiczne 500nm, filtr zaporowy barierowy 515nm; 
c)	kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem zielonym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; filtr wzbudzający 530-550nm, zwierciadło dichroiczne 570nm, filtr zaporowy pasmowy 590nm.	TAK/NIE*		
19	Wyposażenie do mikrofotografii:
a)	kolorowa kamera cyfrowa, element światłoczuły CCD (przekątna 1/1,8”);
b)	rozdzielczość min. 3 mln. pikseli;
c)	bining min 2x, 3x;
d)	dynamika co najmniej 14bit;
e)	czas ekspozycji: 0,1ms-10s;
f)	możliwość wykonania do 35klatek/sekundę;
g)	układ redukcji szumu;
h)	bezpośrednia komunikacja z komputerem przez port FireWire;
i)	współpraca z systemami MS Windows 2000/XP/Vista;
j)	kamera od tego samego producenta co mikroskop.	TAK/NIE*		
20	Oprogramowanie do mikrofotografii:
a)	oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie pracą kamery;
b)	ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji: regulacja intensywności, optymalizacja kontrastu, wykonanie balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, regulacja kontrastu, wygładzanie, wyostrzanie obrazu, korekcja szumów i cieni;
c)	łączenie wielu obrazów RGB w jeden wielowymiarowy obraz;
d)	nagrywanie sekwencji .avi;
e)	okno narzędzi umożliwiające przeglądanie obrazu i zmianę zoom;
f)	wprowadzanie tekstów i strzałek;
g)	wyświetlanie historii obrazu i jego właściwości;
h)	wyświetlanie obrazów w postacii galerii;
i)	wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie pojedynczych warstw obrazu;
j)	zapis obrazu w różnych formatach: .tif, .bmp, .jpg;
k)	wykonywanie zdjęć w różnych odstępach czasowych (Time Lapse);
l)	pomiary morfometryczne długości, kątów, prostokątów, okręgów, elips, wieloboków;
m)	eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel, statystyka pomiarów;
n)	wyostrzanie obrazu w odcieniach szarości w trybie "na żywo";
o)	przesyłanie obrazu "na żywo" przez TCP/IP;
p)	wykrywanie krawędzi, przeliczanie projektu (min, maks, średnia w czasie, długość fali lub Z) i późniejsze funkcje wygładzające;
q)	wizualizacja 3D;
r)	wyostrzanie obrazu za pomocą filtrów bliskich sąsiadów i Wiener Filtr dla pojedynczego obrazu i każdego z kanałów osobno;
s)	tworzenie interaktywnych raportów i eksport do MS Word. Możliwość modyfikowania raportów bezpośrednio w MS Word;
t)	analiza fazowa z segmentacją faz dla całego obrazu lub wybranej części (okręgu, prostokąta, wielokąta) i automatycznymi obliczeniami pola powierzchni, frakcji i zliczeniem obiektów;
u)	tworzenie profili intensywności na zrobionym zdjęciu i w trybie „na żywo”;
v)	tworzenie przycisków funkcyjnych dla najczęściej używanych funkcji;
w)	równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie;
x)	możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania oraz doinstalowywania dodatkowych modułów zwiększających funkcjonalność;
y)	aplikacja do współpracy z systemami MS Windows XP/Vista/Win7;
z)	oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop.	TAK/NIE*		
21	Wyposażenie uzupełniające: kable zasilające, pokrowiec ochronny.	TAK/NIE*		
22	Zestaw komputerowy:
a)	monitor LCD o minimalnych parametrach: przekątna ekranu 22 cale, rozdzielczość: 1680 x 1050, kontrast: 50000:1, czas reakcji: 5 ms;
b)	komputer o minimalnych parametrach: procesor dwurdzeniowy Intel Pentium E5200 (2.5 GHZ, 800 MHz), system operacyjny Windows 7 Professional 32 Bit z możliwością zainstalowania XP Professional SP3 (Downgrade), 2 MB jednokanałowej pamięci RAM DDR2 800 MHz, dysk twardy Serial ATA 300 GB (7200 obr/min), klawiatura i mysz optyczna, 16 x DVD+/- Drive for Win7, karta graficzna oraz karta dźwiękowa.	TAK/NIE*		

W złożonej ofercie str. …….. znajdują się katalogi dokładnie opisujące wszystkie parametry oferowanego urządzenia.

________________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)