FORMULARZ PARAMETRY

Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego licznika płytek wraz z wyposażeniem, znak sprawy AZP-2401-01/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o:
a)	parametrach wymaganych, opisanych w tabeli poniżej;
b)	parametrach ocenianych, których opis znajduje się w pkt 2 Formularza Szablon oferta;
c)	parametrach pożądanych, które opisane są w pkt 3 Formularza Szablon oferta.
l.p.	Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego	Oferuję
(Deklaracja zgodności z wymogami minimalnym	Różnice /uwagi
Oferowany sprzęt
(Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia także model i producent, dotyczących pozycji wskazanych w kol. B -jeżeli dotyczy)	
A	B	C	D	
1	Urządzenie wyposażone w wbudowany inkubator z regulacją temperatury	TAK/NIE*		
2	Urządzenie wyposażone w wytrząsarkę z regulacją szybkości i kierunku wytrząsania, wytrząsanie ósemkowe	TAK/NIE*		
3	Urządzenie z możliwością pomiarów płytek wielodołkowych	TAK/NIE*		
4	Urządzenie z możliwością skanowania w płaszczyźnie 3D dołka i automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z wraz z automatyczną korekcją tła dla modułów absorbancji, fluorescencji, fluorescencji polaryzacyjnej i luminescencji.	TAK/NIE*		
5	Źródło światła: lampa ksenonowa z zakresem UV/VIS/NIR, diody LED do fluorescencji polaryzacyjnej o długościach 470, 530, 590, 635 nm	TAK/NIE*		
6	Wybór długości fali płynny za pomocą 2 podwójnych monochromatorów - podwójnego monochromatora wzbudzenia oraz podwójnego monochromatora emisji	TAK/NIE*		
7	Moduł odczytu absorbancji wielokanałowej oraz skaningowej w zakresie 230-1000 nm	TAK/NIE*		
8	Moduł odczytu fluorescencji z góry wraz z TRF w zakresie wzbudzenia:230-850 nm, emisja 280-850 nm, fluorescencji 3D, FRET, TR-FRET, moduł automatycznego wyboru wysokości ogniskowania światła padającego na próbkę w płaszczyźnie wraz z automatyczną korekcją tła	TAK/NIE*		
9	Moduł odczytu fluorescencji z dołu wraz z TRF w zakresie wzbudzenia : 230-850 nm, emisja: 280-850 nm , fluorescencji 3D, FRET, TR-FRET, z funkcją OR- Optimal Read przeznaczoną dla hodowli komórkowych	TAK/NIE*		
10	Moduł fluorescencji polaryzacyjnej opartej na lampach LED	TAK/NIE*		
11	Moduł pomiaru luminescencji dwubarwnej wraz z systemem liczenia fotonów, luminescencja jarzeniowa, błyskowa, możliwość wykonania pełnego skanu luminescencji z góry i dołu przy wyborze monochromatora wzbudzenia i emisji	TAK/NIE*		
12	Urządzenie wyposażone w dwa automatyczne dyspensery do dozowania odczynników z regulacją wielkości i prędkości przepływu wraz z automatyczną pompą na zlewki	TAK/NIE*		
13	Dwie licencje oprogramowania I-control do sterowania urządzeniem	TAK/NIE*		
14	Dwie licencje oprogramowania do analizy Magellan	TAK/NIE*		
15	Komputer stacjonarny do obsługi czytnika: procesor nie gorszy niż typu Intel Core i5, RAM 8 GB, dysk 1 TB, napęd DVD + RW, porty USB, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny o parametrach takich jak Win 7 Pro, pakiet Office (Word, Excel, Power Point), monitor 20 cali LED rozdzielczość 1600x900 pikseli	TAK/NIE*		

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)