FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego na dostawę mikroskopów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem składania ofert częściowych, znak sprawy AZP-2401-03/2015;
część nr 1) - mikroskop odwrócony i dwa binokulary

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach techniczno –funkcjonalnych 
1.
Mikroskop stereoskopowy z kamerą cyfrową – 1 szt.
l.p.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Oferuję
(deklaracja zgodności z wymogami minimalnymi)	Różnice /uwagi
Opis oferowanego przedmiotu
(Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia także model i producent, dotyczących pozycji wskazanych w kol. B)	
A	B	C	D	
STATYW	
1.		Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom min. 8:1 oraz polu widzenia głowicy min. 23mm	TAK/NIE*		
2.		Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej z torami równoległymi	TAK/NIE*		
3.		Powiększenie głowicy mikroskopu regulowane w zakresie min. 1x-8x	TAK/NIE*		
4.		Całkowite powiększenie zestawu regulowane w zakresie min. 16x-128x 	TAK/NIE*		
5.		Precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z z symetrycznymi pokrętłami mikro- oraz makro-metrycznym	TAK/NIE*		
6.		Kolumna umożliwiająca przesuw w osi Z o min. 350mm	TAK/NIE*		
7.		Przesuw zębatkowy po kolumnie o przekroju prostokątnym	TAK/NIE*		
8.		Obiektyw klasy Plan-achromat o powiększeniu 1x oraz odległości roboczej min. 81mm 	TAK/NIE*		
9.		Apertura numeryczna dla powiększenia 80x (okular 10x, obiektyw 1x) min. 0,116, rozdzielczość min. 346 LP/mm	TAK/NIE*		
10.		Tubus trinokularny o kącie regulowanym kącie nachylenia w zakresie min.  5º - 45º, regulacja rozstawu źrenic w zakresie min. 55-75 mm,  wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100	TAK/NIE*		
11.		Okulary o powiększeniu 16x – 2 szt. o polu widzenia min. 16 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi	TAK/NIE*		
12.		Regulacja odstępu między okularami	TAK/NIE*		
13.		Antystatyczna osłona od kurzu	TAK/NIE*		
OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO	
14.		Stabilna podstawa o wymiarach min. 320x370, wysokość maksimum 40mm z wbudowanym oświetleniem typu LED do światła przechodzącego 	TAK/NIE*		
15.		Regulacja natężenia oświetlenia z pokrętłem w podstawie mikroskopu 	TAK/NIE*		
16.		System obrotowego uchwytu umożliwiający wybór min. trzech technik obserwacji w świetle przechodzącym: 
- obserwacja w jasnym polu
- obserwacja w ciemnym polu
- kontrast reliefowy w świetle skośnym	TAK/NIE*		
17.		Zasilacz sieciowy 24V max. 60W	TAK/NIE*		
KAMERA CYFROWA	
18.		Cyfrowa kamera monochromatyczna z gwintem C	TAK/NIE*		
19.		Rozdzielczość min. 2750 x 2200 pikseli	TAK/NIE*		
20.		Wielkość piksela min. 4.54 μm x 4.54 μm	TAK/NIE*		
21.		Głębia odcieni szarości min. 14 bitów	TAK/NIE*		
22.		Wielkość elementu CCD min. 12 mm x 10 mm, przekątna 16 mm	TAK/NIE*		
23.		Zakres spektralny min. 400 nm - 1000 nm	TAK/NIE*		
24.		Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier, regulowane do min. 18ºC	TAK/NIE*		
25.		Czasy ekspozycji regulowane w zakresie: 1ms – 60s	TAK/NIE*		
26.		Prędkość rejestracji min. 19 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości	TAK/NIE*		
27.		Funkcja binning min. od 1x1 do 5x5	TAK/NIE*		
28.		Podłączenie do komputera za pomocą złącza USB 3.0	TAK/NIE*		
29.		Zestaw łączników do podłączenia kamery do mikroskopu bez optyki dodatkowej	TAK/NIE*		
OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY OBRAZU	
30.		Oprogramowanie współpracujące z opisaną kamerą pracujące w trybie 64-bitowym	TAK/NIE*		
31.		Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta, co mikroskop oraz kamera	TAK/NIE*		
32.		Pakiet do rejestracji obrazu z możliwością podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze	TAK/NIE*		
33.		Możliwość automatycznego wyskalowania powiększeń i pomiarów w skali rzeczywistej	TAK/NIE*		
34.		Pakiet do rejestracji w czasie z możliwością zdefiniowania prędkości rejestracji oraz częstotliwości rejestracji kolejnych klatek	TAK/NIE*		
35.		Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania	TAK/NIE*		
36.		Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach	TAK/NIE*		
37.		Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa	TAK/NIE*		
38.		Funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, powierzchni, kąta nachylenia	TAK/NIE*		
39.		Tworzenie raportów, przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku	TAK/NIE*		
KOMPUTER	
40.		Zestaw o parametrach minimalnych:
- procesor Intel i5 4-rdzeniowy III generacji
- płyta główna ASUS
- pamięć operacyjna 8GB RAM
- karta graficzna ATI 6xxx 1GB
- dwa dyski 1TB pracujące w trybie RAID
- monitor 24” 1920x1080 Full HD IPS/VA
- Windows 7 Professional PL 64 bity	TAK/NIE*		

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

2.
Mikroskop stereoskopowy – 1 szt.
l.p.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Oferuję
(deklaracja zgodności z wymogami minimalnymi)	Różnice /uwagi
Opis oferowanego przedmiotu
 (Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia także model i producent, dotyczących pozycji wskazanych w kol. B)	
A	B	C	D	
STATYW	
1.		Statyw mikroskopu stereoskopowego z układem zoom min. 8:1 oraz polu widzenia głowicy min. 23mm	TAK/NIE*		
2.		Płynna zmiana powiększeń typu zoom z optyką klasy apochromatycznej 	TAK/NIE*		
3.		Powiększenie regulowane płynnie z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń. 	TAK/NIE*		
4.		Całkowite powiększenie mikroskopu regulowane w zakresie min. 10x-120x	TAK/NIE*		
5.		Precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z z symetrycznymi pokrętłami mikro- oraz makro-metrycznym	TAK/NIE*		
6.		Obiektyw klasy apochromat o powiększeniu 1,5x oraz odległości roboczej min. 53mm 	TAK/NIE*		
7.		Odległość robocza dla obiektywu 1x min. 92mm 	TAK/NIE*		
8.		Apertura numeryczna min. 315 LP/mm	TAK/NIE*		
9.		Tubus trinokularny o kącie nachylenia 35º, regulacja rozstawu źrenic w zakresie min. 55-75 mm, wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100 	TAK/NIE*		
10.		Okulary o powiększeniu 16x – 2 szt. o polu widzenia min. 16 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi	TAK/NIE*		
11.		Regulacja odstępu między okularami	TAK/NIE*		
OŚWIETLENIE DO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO	
12.		Stabilna podstawa o wymiarach min. 190x310 mm, powierzchnia robocza min. 160x195 mm, kolumna min. 250 mm z przesuwem w zakresie min. 145 mm z regulacja siły nacisku, udźwig min. 5 kg. 	TAK/NIE*		
13.		Wbudowane oświetlenie LED do światła przechodzącego z ruchomym lustrem do pracy w jasnym polu, ciemnym polu oraz oświetleniu skośnym. Regulacja natężenia oświetlenia z pokrętłem w podstawie mikroskopu.	TAK/NIE*		
14.		Antystatyczna osłona od kurzu, podpórka pod dłonie	TAK/NIE*		

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

3.
Mikroskop odwrócony – 1 szt.
l.p.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Oferuję
(deklaracja zgodności z wymogami minimalnymi)	Różnice /uwagi
Opis oferowanego przedmiotu
 (Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia także model i producent, dotyczących pozycji wskazanych w kol. B)	
A	B	C	D	
STATYW	
1.		Statyw mikroskopu odwróconego z rewolwerem na min. 4 obiektywy 	TAK/NIE*		
2.		Zasilanie sieciowe umieszczone ze względów bezpieczeństwa poza statywem mikroskopu.	TAK/NIE*		
3.		Antystatyczna osłona od kurzu	TAK/NIE*		
4.		Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. FN 20 z wyjściem do dokumentacji - podział światła 50%:50%	TAK/NIE*		
5.		Optyka korygowana do nieskończoności	TAK/NIE*		
6.		Okulary 10x – 2 szt., oba z korekcją dioptrii, o polu widzenia min. FN 20	TAK/NIE*		
7.		Regulacja odstępu między okularami w zakresie min. 48-75mm	TAK/NIE*		
8.		Możliwość podniesienia położenia okularów o ok. 40mm	TAK/NIE*		
9.		Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu	TAK/NIE*		
10.		Uchwyt umożliwiający przestawianie lub przenoszenie mikroskopu umieszczony bezpośrednio w statywie mikroskopu	TAK/NIE*		
STOLIK MECHANICZNY	
11.		Stolik krzyżowy pozwalający precyzyjnie ustawić preparat w polu widzenia mikroskopu, dzięki możliwości jego przesuwania w osiach X,Y w płaszczyźnie stolika, o wymiarach min. 200 x 235 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym.	TAK/NIE*		
12.		Możliwość powiększenia powierzchni stolika poprzez dodatkowe elementy boczne	TAK/NIE*		
13.		Prowadnice przesuwu preparatu w osiach X,Y z uniwersalnym uchwytem do szalek, szkiełek oraz naczyń wielodołkowych	TAK/NIE*		
KONDENSOR	
14.		Kondensor Abbego o aperturze min. 0,30 oraz dużej odległości roboczej min. 72mm	TAK/NIE*		
15.		Wyposażenie do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym na jednej uniwersalnej przesłonie Ph1 dla obiektywów w zakresie 10x-40x.	TAK/NIE*		
OŚWIETLENIE	
16.		Oświetlenie do światła przechodzącego typu LED o mocy min. 3 W oraz temperaturze barwowej 7000 K	TAK/NIE*		
17.		Oświetlenie do fluorescencji typu LED o wzbudzeniu 470 nm z zestawem filtrów do rejestracji fluorochromów takich jak: FITC, GFP	TAK/NIE*		
18.		Niezależna płynna regulacja natężenia świecenia obu oświetlaczy z pokrętłami umieszczonymi na statywie mikroskopu	TAK/NIE*		
19.		Umieszczony na statywie mikroskopu przełącznik, umożliwiający automatyczną zmianę obserwacji z trybu światła przechodzącego na fluorescencje, bez konieczności niezależnego włączania/wyłączania każdego z oświetlaczy	TAK/NIE*		
20.		Niezależny włącznik mikroskopu	TAK/NIE*		
21.		Możliwość uaktywnienia funkcji energooszczędnej, samoistnie wyłączającej zasilenie po określonym czasie nie używania sprzętu	TAK/NIE*		
OBIEKTYWY	
22.		Obiektyw planarny, korygowany na nieskończoność o powiększeniu 10x , min. apreturze 0,25 Ph1, min. odległości roboczej WD=4,6mm	TAK/NIE*		
23.		Obiektyw planarny, korygowany na nieskończoność o powiększeniu 20x , min. apreturze 0,30 Ph1, min. odległości roboczej WD=4,6mm przy grubości szkiełka D=1mm	TAK/NIE*		
24.		Pełne wyposażenie do kontrastu fazowego z jedną przesłoną fazową, umożliwiające pracę z wszystkimi obiektywami.	TAK/NIE*		

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)