FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015
na część nr 1) -zmywarka do butelek, z koszami do mycia butelek i kapsli, z doposażeniem

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach: 
Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1.	Producent	podać	
2. 	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
	Urządzenie musi zapewniać możliwość mycia:
 a) butelek o pojemności w zakresie  250 ml -350 ml;
 b) kapsli do butelek i innych drobnych elementów oraz 
 c) klatek do hodowli myszy;	tak	
3	Minimalna wydajność na 1 cykl: 
a)  min. 30 butelek o pojemności w zakresie 250 ml - 350 ml; 
b) min. 4 klatki do hodowli myszy (spód klatki o powierzchni min. 500 cm2);
	tak	
4.	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia nie mogą być większe niż  szer. 850 cm x  gł. 850 cm x  wys. 230 cm (z otwartymi  drzwiami nie więcej niż 140 x 230 mm, z możliwością regulacji ± 30 mm 	Tak, podać wymiary	
5	waga: nie większa niż 210 kg	Tak, podać	
6	wysokość otworu drzwi (cm): nie mniejsza niż 80	Tak, podać	
7	wymiary kosza do mycia-nie mniejsze niż (cm): 70 x 70	Tak, podać	
	 Konstrukcja:
a. Urządzenie wolno stojące, 
b. Urządzenie musi być wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
c. Urządzenie musi umożliwiać mycie w temperaturze 55°-65°C i płukanie w temperaturze 80-85°C z regulacją elektroniczną temperatury;
d. Urządzenie posiada możliwość dezynfekcji termicznej przy min. 90°C;
e. Urządzenie zaopatrzone w trzy pompy do detergentów: dla detergentu zasadowego, detergentu kwasowego i detergentu neutralizującego.
f. Zmywarka musi umożliwiać ustawienie cykli mycia, w zakresie od min. 120 do max. 720 s.;
g. Zmywarka poza programami standardowymi musi mieć możliwość programowania parametrów pracy;
h. Musi istnieć możliwość przerwania cyklu pracy w przypadku awarii;
i. W momencie otwarcia drzwi praca urządzenia jest automatycznie przerywana;
k. Urządzenie musi być zaopatrzone w pompę zwiększającą ciśnienie dopływu wody do mycia i płukania, gwarantującą skuteczność mycia klatek, butelek i innych elementów przy spadku ciśnienia wody sieciowej;	Tak, podać	
8	Urządzenie posiada pompę zwiększającą ciśnienie dopływu wody, minimalne wymagane ciśnienie wody, 3 bar	Tak, podać wydajność pompy	
9		Wraz z urządzeniem myjącym dostarczone są  kosze/wkłady:
	a).wkłady do mycia min. 30 butelek o objętości w zakresie 250-350 ml, 
	b). kosz na kapsle i inne drobne elementy, 
	c). przewód sieciowy, 
	d). węże dopływu i odpływu wody;	Tak, podać	
10	Podłączenie elektryczne: urządzenie musi być dostosowane do zasilania 400 V/ 3N/ 50 Hz; moc nie większa niż 12 kW;	Tak. opisać	
11		Możliwość podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia (odprowadzenie ciepła i pary)	tak	

Tabela II Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
l.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania	
A	B	C	
1. 	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min  3 godziny dla 10 osób	tak	
2. 	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak	
3. 	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć do oferty oświadczenie dotyczące usług serwisowych)	
4. 	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24 godziny w dni robocze	tak	
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki:  5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak	
6.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak	
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia:  10 lat	tak	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	Tak, załączyć przy dostawie	

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)