FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015
na część nr 3) -regał IVC

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia o parametrach: 
1.
System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy (IVC), na łączną liczbę 590-660 klatek dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia 
Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne 
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1	Producent	podać	
2	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
3	5 kompletnych jednostronnych regałów na klatki indywidualnie wentylowane (minimum 70 klatek na 1 regał) dla myszy. Wymiary regału umożliwiające przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm,  każdy wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia	tak, podać wymiary 	
4	2 kompletne regały dwustronne na klatki indywidualnie wentylowane (minimum 120   klatek na 1 regał) dla myszy, o wymiarach umożliwiających przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm. Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia	tak, podać wymiary	
5	Liczba wymian powietrza na godzinę-nie mniej niż 75. Usunięcie części klatek z regału nie wpływa na dystrybucję dostarczanego powietrza w pozostałych klatkach.
Wewnątrz każdej klatki w regale liczba wymian powietrza musi znajdować się w przedziale ±15% od średniej wartości wymian powietrza w klatkach, nawet gdy 50% klatek zostanie wyjęta z regału, aby utrzymać wysoki stopień standaryzacji warunków wewnątrz klatki. Urządzenie posiada certyfikaty, potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych wymagań w zakresie wydajności i przepływu powietrza, przez niezależne firmy (TÜV lub inne).	Tak, podać parametry, załączyć do oferty certyfikaty	
6	Konstrukcja regału wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z nylonowymi prowadnicami umożliwiającymi ciche i pewne położenie klatki w regale. Regał zaopatrzony w cztery autoklawowalne kółka, w tym dwa z hamulcem.	tak	
7	Regał wyposażony w dobrze widoczne wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale.	tak	
8	Na regale oznaczenia cyfrowo-literowe rzędów i kolumn, trwale nadrukowane na ramie regału.	tak	
9	Przy wprowadzaniu klatki do regału dysze są dociskane, otwierając zawory powietrza zlokalizowane w pokrywie klatki, co zapobiega zanieczyszczeniom krzyżowym. 	tak	
10	Pionowe przewody wentylacyjne pozwalające na swobodne, grawitacyjne opadanie cząstek ściółki (zapobiegając zapychaniu się przewodów) do głównego, poziomego, przewodu dolnego, który można łatwo oczyścić lub rozłączyć w celu umycia bądź wysterylizowania. 	tak	
11	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym elastycznymi rurami o przekroju kołowym, co zapobiega przenoszeniu mikrowibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie.	tak	
12	Wszystkie rogi dolnego rusztu regału są zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian i kontuzjom personelu.	tak	
13	Regał umożliwia późniejsze jego wyposażenie w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do wykrycia zalania klatki w przypadku usterki zaworów w automatycznym systemie pojenia. Regał zaopatrzony w sensory powinien być autoklawowalny w 121oC i nadawać się do mycia. System czujników nie powinien w żaden sposób ograniczać procedur mycia i autoklawowania regału. Regał zaopatrzony w system nie powinien pociągać za sobą żadnych dodatkowych operacji demontażu w porównaniu do standardowego regału z klatkami indywidualnie wentylowanymi.	tak	
14	Regał umożliwia późniejsze jego wyposażenie w system czujników zlokalizowanych poza klatką zdolnych do:
•	Określenia lokalizacji klatki na poziomie regału dzięki systemowi RFiD;
•	Wykrycia zalania klatki w przypadku usterki zaworów w automatycznym systemie pojenia;
•	Monitorowania poziomu zawilgocenia ściółki w klatce;
•	Monitorowania poziomu karmy w klatce;
•	Monitorowania poziomu wody w butelce;
•	Monitorowania aktywności zwierząt w klatce.
System czujników powinien być autoklawowalny w 1210C i nadawać się do mycia.	tak	
15	Kompletna klatka:
•	spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie 5 myszy o m.c. powyżej 30g
•	wykonana jest z polisulfonu (możliwość autoklawo-wania spodów klatek i pokryw w temp.1340 C), o podstawie prostokąta
•	jest indywidualnie wentylowana i może być ustawiona w tryb pracy w nadciśnieniu lub podciśnieniu: operator może łatwo to zmienić za pomocą panelu kontrolnego w jednostce nawiewczo-wyciągowej
•	posiada silikonowa uszczelkę znajdującą się w podstawie klatek, gwarantująca szczelność pokrywy z podstawą, z dwoma przyciskami do cichego i łatwego zamykania. Całkowita szczelność i niezawodność zamknięcia klatki bez użycia zatrzasków – zmniejszenie hałasu.
•	Posiada otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczają zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła.
•	Otwory wlotu i wylotu powietrza zaopatrzone w samozamykające się zawory wraz z silikonowymi uszczelkami, które zapewniają utrzymanie izolowanego środowiska klatki po wyjęciu jej z regału.
•	Prędkość przepływu powietrza na wysokości 30 i 50 mm liczonej od spodu klatki niższa niż 0.2 m/s, zgodnie z badaniami i wskazówkami naukowców (posiadany protokół TIZ-BIFO).
•	Ruszt połówkowy całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 z miejscem na paszę – dla łatwego dostępu do zwierząt bez jego demontażu.
•	Filtr mikrobiologiczny (0,2 mikrona), wymienny, autoklawowalny, umieszczony w pokrywie klatki spełniający następujące warunki: efektywność filtracji wirusów ≥ 99.999987% oraz efektywność filtracji bakterii ≥ 99.9999937% - odpowiednia wymiana powietrza podczas pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu, ochrona personelu i zwierząt podczas obsługi, a także w przypadku awarii zasilania. Certyfikaty niezależnych firm do wglądu.
•	Filtr mikrobiologiczny przytrzymywany rusztem nylonowym, który posiada zatrzask mocujący do łatwego sprawdzania i wymiany filtra oraz uszczelkę, co dodatkowo wpływa na szczelność klatki.
•	Pokrywa klatki zaopatrzona w zewnętrzne wgłębienie umożliwiające samo-centrowanie się umieszczanej butelki, co skraca czas procedury wymiany klatek.
•	Otwór na kapsel od butelki posiada płytkę stalową zawieszoną na sprężynie, samozamykającą się po wyjęciu butelki z klatki, co dodatkowo wpływa na szczelność klatki.
•	Butelka z polisulfonu o pojemności 250-260 ml, zaopatrzona w uszczelkę silikonową, żeby zapewnić dobrą szczelność pomiędzy butelką i kapslem. Zapewnienie braku przecieków i ergonomicznego odkapslowywania.
•	Pozbawiony spawów kapsel na butelkę z uszczelką silikonową wokół noska, co dodatkowo wpływa na szczelność. Nosek o długości 32-35mm. Kapsel ma kształt stożka, co zwiększa dostępność wody dla zwierząt.
•	Autoklawowalna tabliczka opisowa wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchylać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	Tak, podać parametry kompletnej klatki	

2.
System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 56 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia 
Tabela II Zestawienie techniczno -funkcjonalne 
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1.	Producent	podać	
2. 	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
3	1 kompletny jednostronny regał na klatki indywidualnie wentylowane  (min 28 klatek) dla szczurów. Wymiary regału umożliwiające przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm, Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych z podwieszonym karmnikiem, z dodatkowym pokrywającym 50% całości (28 szt) kompletem wyposażenia. 
	Podać wymiary	
4.	Kompletna klatka : 
•	spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie szczurów o m.c. do 600g
•	posiada prostokątny spód ze skośnymi ściankami z polisulfonu
•	posiada ruszt połówkowy ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304 umożliwiający dostęp do zwierząt bez jego demontażu. Ruszt zaopatrzony w otwór do wpuszczania karmnika do wnętrza klatki.  
•	Posiada karmnik wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304,  przeznaczony do wpuszczenia do wnętrza klatki. Karmnik podwieszany, sięgający 1-2 cm do podłogi. Montaż karmnika wewnątrz klatki uniemożliwia przechodzenie zwierząt pod nim a także dostawanie się ściółki do karmy i jej zanieczyszczenia.
•	Posiada pokrywę z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym; otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczające zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła. 
•	Posiada 2 butelki z polisulfonu o poj. 310-330 ml każda, z uszczelką silikonową /idealna szczelność na łączeniu butelka-klatka/ i ze stożkowym kapslem stalowym o nosku dł. 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm 
•	Posiada autoklawowalną tabliczkę opisową,  wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchylać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	Tak, podać parametry kompletnej klatki	
5.	1 kompletny jednostronny regał na klatki indywidualnie wentylowane  (min 28 klatek) dla szczurów, z możliwością utrzymywania myszy. Wymiary umożliwiające przejazd przez drzwi o wymiarach 95/196 cm,  Regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów dostosowany również do utrzymania myszy, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia. 	Tak, podać wymiary	
6.	Kompletna klatka: 
•	spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie szczurów o m.c. do 600g
•	posiada prostokątny spód klatki ze skośnymi ściankami z polisulfonu ;
•	posiada ruszt pełen ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z miejscem na pokarm i butelki;   
•	posiada pokrywę z polisulfonu z filtrem mikrobiologicznym; otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, zabezpieczają zwierzęta przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła.
•	Posiada 2 butelki z polisulfonu o poj. 310-330  ml każda, z uszczelką silikonową /idealna szczelność na łączeniu butelka-klatka/ i ze stożkowym kapslem stalowym o nosku dł. 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm
•	Posiada tabliczka opisowa z nylonu utwardzanego włóknem szklanym, pozioma;
•	Posiada autoklawowalna tabliczkę opisową,  wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchylać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	Tak, podać parametry	
7.	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym elastycznymi rurami o przekroju kołowym co zapobiega przenoszeniu mikro wibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie	tak	
8.	Regał wyposażony we wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale 	tak	
9.	Pionowe przewody powietrzne, pozwalają spadać grawitacyjnie cząstkom ściółki na spód przewodu, gdzie mogą być z łatwością usuwane.	Tak	
10.	Struktura regału w całości ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304. Prowadnice z nylonu montowane bez pomocy śrub, co zmniejsza ciężar całego regału.	Tak	
11.	Regał posiada możliwość demontowania stalowych przewodów poziomych i pionowych oraz przewodów wentylacyjnych (łatwość  czyszczenia i dezynfekcji/sterylizacji regału)	Tak	
12.	Czas bezpiecznego dla zwierząt odłączenia regału hodowlanego od źródła zasilania (np. na czas mycia lub awarii zasilania) – 8 godzin	Tak, podać czas	

3.
System indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli szczurów (IVC), na łączną liczbę minimum 80 klatek dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia
Tabela III Zestawienie techniczno -funkcjonalne 
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1.	Producent	podać	
2. 	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
3.	4 kompletne jednostronne regały na klatki indywidualnie wentylowane  (min 20 klatek na 1 regał) dla szczurów. Wymiary umożliwiające przejazd całego regału przez drzwi o wymiarach 95/196cm. Każdy regał wyposażony w komplet klatek indywidualnie wentylowanych dla szczurów, z dodatkowym pokrywającym 50% całości kompletem wyposażenia. 	Tak, podać wymiary	
4.	Konstrukcja regału wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z nylonowymi prowadnicami umożliwiającymi ciche i pewne położenie klatki w regale. Regał zaopatrzony w cztery autoklawowalne kółka, w tym dwa z hamulcem, łatwy do przestawiania.	Tak	
5.	Regał wyposażony w widoczne wskaźniki przy prowadnicach informujące o prawidłowym położeniu klatki w regale.	tak	
6.	Wyjęcie części klatek z regału nie wpływa na dystrybucję dostarczanego powietrza w pozostałych klatkach.	tak	
7.	Możliwość demontażu głównych, poziomych przewodów wentylacyjnych (górny i dolny) bez konieczności używania narzędzi. 	tak	
8.	Pionowe przewody wentylacyjne pozwalające na swobodne, grawitacyjne opadanie cząstek ściółki (zapobiegając zapychaniu się przewodów) do głównego, poziomego, przewodu dolnego, łatowść oczyszczenia, umycia i wysterylizowania. 	tak	
9.	Regał połączony z systemem nawiewczo-wyciągowym giętkimi rurami o przekroju kołowym, co zapobiega przenoszeniu mikro-wibracji do klatek i ułatwia ich czyszczenie.	tak	
10.	Wszystkie rogi dolnego rusztu regału są zaokrąglone, co zapobiega niszczeniu ścian i kontuzjom personelu.	tak	
11.	Kompletna klatka: 
•	spełnia wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE na utrzymanie do 6 szczurów o m.c. 200 – 300 g
•	posiada spód klatki symetryczny, wykonany z polisulfonu – możliwość autoklawowania w 134oC
•	posiada ruszt ze stali nierdzewnej z miejscem na pokarm i zewnętrzną butelkę, zaopatrzony w nylonową uszczelkę
•	posiada pokrywę  wykonaną z polisulfonu-możliwość autoklawowania w 134oC, z wgłębieniem na butelkę, z autoklawowalnym filtrem mikrobiologicznym 0,2 mikrona zapewniającym ochronę mikrobiologiczną zarówno zwierząt jak i obsługi, z nylonowymi zatrzaskami, z otworami wlotu i wylotu powietrza. Otwory wlotu i wylotu powietrza umiejscowione w tylnej części pokrywy klatek, nie na poziomie zwierząt, (zabezpieczenie zwierząt przed przeciągami, niepotrzebnym stresem i utratą przez nie ciepła).
•	butelka z polisulfonu – możliwość autoklawowania w 134oC, 
o pojemności 680- 700 ml z uszczelką silikonową
•	kapsel ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 316 o nosku długości 62-65 mm i średnicy otworu 2,0-2,2 mm  
Posiada autoklawowalna tabliczkę opisową,  wykonana z tworzywa sztucznego, można ją odchylać do pozycji poziomej do łatwego odczytu i w celu nanoszenia danych. Odpowiednia do pracy zarówno pionowymi jak i poziomymi kartami opisowymi.	Tak, podać parametry	
12.	Prędkość przepływu powietrza we wnętrzu klatki niższa niż 0.2 m/s, zgodnie z badaniami i wskazówkami naukowców (posiadany protokół TIZ-BIFO).	tak	

4.
System nawiewczo-wyciągowy przeznaczony do regałów IVC dla myszy i szczurów (7  jednostek uniwersalnego systemu nawiewczo – wyciągowego) kompatybilny do regałów systemu indywidualnie wentylowanych klatek do hodowli myszy i szczurów (IVC) opisanych w punktach 1, 2, 3. 
Tabela IV Zestawienie techniczno -funkcjonalne 
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1.	Producent	podać	
2. 	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
3.	zasilanie 230V/50Hz.	tak	
4.	Wymiary systemu nawiewczo – wyciągowego umożliwiające przejazd całego regału przez drzwi o wymiarach 95/196 cm	Tak, podać wymiary	
5.	System umożliwia dostarczenie przefiltrowane filtrami HEPA powietrze z minimum 75 wymianami powietrza w ciągu godziny w każdej indywidualnie wentylowanej klatce.	tak	
6.	System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w filtry wstępne klasy G4 i filtry HEPA klasy H14 na wejściu i wyjściu obiegu powietrza  z systemu.	tak	
7.	System musi być dostarczony z certyfikatem DOP filtrów HEPA (wlotowego i wyciągowego)  szczelności zarówno dla jednostki zasilającej jak i wyciągowej.	Tak, dostarczyć certyfikaty	
8.	Do jednostki nawiewczo-wyciągowej można podłączyć 4 regały jednostronne lub 2 regały dwustronne, z opcją ustawienia ilości i typu stosowanych klatek poprzez panel kontrolny.	tak	
9.	System nawiewczo-wyciągowy wolnostojący	tak	
10.	Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI 304, z przednim panelem ochronnym wykonanym z tworzywa, odporne na chemikalia.	tak	
11.	System nawiewczo-wyciagowy  osadzony na stalowych rolkach  z kółkami nylonowymi utwardzanymi włóknem szklanym (dwa z hamulcem) do łatwego przesuwania.	tak	
12.	System nawiewczo - wyciągowy sterowany mikroprocesorem.	tak	
13.	System nawiewczo-wyciągowy wyposażony w dotykowy panel sterujący	Tak	
14.	Możliwość odczytu temperatury i wilgotności.	Tak	
15.	System nawiewczo-wyciągowy posiadający po jednym wentylatorze niskonapięciowym (24V) do każdego modułu (do zasilania i wyciągu powietrza). 	Tak	
16.	Maksymalne zapotrzebowanie na moc: 0,1 kW przy podłączeniu 4 regałów.	tak	
17.	Możliwość pracy w nadciśnieniu i podciśnieniu.	tak	
18.	Część wyciągowa powietrza zaopatrzona w szufladę na cząstki ściółki zatrzymane na filtrze wstępnym.	tak	
19.	Niski poziom hałasu do 50dB.	Tak, podać poziom hałasu	
20.	Łatwość dostępu do filtrów i ich wymiany, bez użycia dodatkowych narzędzi.	tak	
21.	Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu wentylacyjnego pomieszczenia.	Tak	
22.	Sygnalizacja nieprawidłowości pracy systemu – na panelu wyświetlany symbol odpowiedniego alarmu.
Alarmy: 
- min i max przepływ powietrza dla skrzynki zasilającej,
- min. i max . przepływ powietrza dla skrzynki wyciągowej,
- max i min temperatura,
- max i min. wilgotność,
- konieczność wymiany filtra HEPA na zasilaniu i wyciągu. 	tak	
23.	Jednostka ma możliwość doposażenia w bezprzewodowy system przekazywania informacji alarmowych.	tak	
24.	Parametry pracy systemu nawiewczo-wyciagowego potwierdzone certyfikatami np.TUV.	Tak, załączyć certyfikaty	
25.	Producent powinien być zewnętrznie, niezależnie audytowany i certyfikowany tak, aby spełniał wymogi ISO 9001 (jakościowy system zarządzania) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego).	tak	

5.
Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie 1.
Tabela V Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
l.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania	
A	B	C	
1	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min  3 godziny dla 10 osób	tak	
2	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak	
3	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)	
4	Maksymalny czas usunięcia usterki:  5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak	
5	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak	
6	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia:  10 lat	tak	
7	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak	

6.
Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanego w punktach 2, 3, 4.
Tabela VI Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
l.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania	
A	B	C	
1. 	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min  3 godziny dla 10 osób	tak	
2. 	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak	
3. 	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)	
4. 	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24 godziny w dni robocze	tak	
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki:  5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak	
6.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak	
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia:  10 lat	tak	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak	

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)