FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Regału IVC z podziałem na 4 pakiety, znak sprawy AZP-2401-02/2015;
część nr 4) - stacja wymiany klatek (2 szt.)

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach: 
Tabela I Zestawienie techniczno -funkcjonalne
l.p.	Opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji	Spełnienie wymogu (wypełnia Wykonawca)	
A	B	C	
1.	Producent	podać	
2. 	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2015	tak	
3.	 Stacje wymiany klatek zapewniające ochronę pracowników przed cząstkami brudu, kurzem i alergenami z jednoczesną ochroną zwierząt przed zanieczyszczeniami i zakażeniami, poprzez zminimalizowanie kontaktu z zanieczyszczeniami przenoszonymi droga powietrzną, co zapewnia ochronę środowiska	Tak, podać stopień zabezpieczenia	
4.	Dwustronny dostęp z 360o kątem otwarcia powierzchni roboczej	tak	
5.	Powietrze wchodzące i wychodzące jest filtrowane przez filtry wstępne (G4), a następnie przez filtry HEPA H14, zapewniając w komorze powietrze o klasie czystości ISO5 zgodnie z ISO 14644-1. 	Tak, dołączyć certyfikat do oferty	
6.	 Każdy filtr HEPA jest testowany pod kątem integralności  za pomocą testu DOP	przy dostawie dostarczyć certyfikat	
7.	Szybkość przepływu powietrza kontrolowana poprzez mikroprocesor, z automatyczną kompensacją szybkości przepływu w celu utrzymania bezpiecznych warunków przez cały czas pracy.	tak	
8.	Panel kontrolny usytuowany na wysokości 120-160 cm (poziom oczu Operatora),  z wykresem przepływu powietrza do łatwego monitorowania warunków pracy	tak	
9.	Akustyczny i wizualny system  alarmujący w sytuacji przekroczenia zadanych parametrów pracy: 
Szybkość przepływu laminarnego (LAF).
Szybkość przepływu powietrza w kurtynie
Wydajność filtrów (zapychanie).	tak	
10.	Lampy fluorescencyjne zamocowane na zewnątrz powierzchni roboczej po prawej i lewej stronie oraz dwa gniazda zasilające.	tak	
11.	Powierzchnia robocza wykonana z tworzywa sztucznego : autoklawowalne, nierysujące się, absorbujące dźwięk, co pozwala na zredukowanie hałasów mogących wpływać na zachowanie gryzoni .	tak	
12.	Możliwość konfiguracji ustawienia blatu roboczego w pozycji
płaskiej lub zagłębionej (co ułatwia pracę np. ze szczepami myszy  typu „popcorn” i klatkami dla szczurów)	tak	
13.	Siatka ochronna zapobiega zatykaniu się wyciągowego filtra wstępnego przez ściółkę i cząsteczki kurzu, co w rezultacie przedłuża wydajność i czas pracy filtrów HEPA	tak	
14.	Wyjmowany zbiornik na odpady w celu wydajnego usuwania i opróżniania ściółki i cząsteczek pokarmu zgromadzonych poniżej powierzchni roboczej	tak	
15.	Zdejmowany blat roboczy i górny ruszt w celu ułatwienia czyszczenia	tak	
16.	Elektrycznie ustawiana wysokość powierzchni roboczej - automatyczna  hydrauliczna regulacja wysokości blatu roboczego  	tak	
17.	Podajnik karmy  z łopatkami do nabierania	tak	
18.	Uchwyt stalowy do pokryw na klatki	tak	
19.	Bezdotykowy system wyposażony w  rozpylacz roztworu alkoholowego do dezynfekcji rąk z automatycznie uruchamianymi dyszami spryskującymi 	tak	
20.	Wielkość urządzenia umożliwiająca przejazd w całości przez drzwi o wymiarach 95/196 cm	Podać wymiary	
21.	Powierzchnia robocza nie mniejsza niż 0,6 m2 , Wysokość  komory nie mniejsza niż 60 cm, wysokość dostępu do komory-nie mniejsza niż 32 cm .	Podać wymiary	
22.	Urządzenie wyposażone w 4 kółka z hamulcami	tak	
23.	Poziom głośności nie większy niż 65 dB	Tak, podać	
24.	Posiada test poziomu hałasu i intensywności oświetlenia	przy dostawie dostarczyć certyfikat	
25.	Posiada test LAF (min 9 różnych punktów pomiarowych)- średni przepływ laminarny powietrza nie mniejszy niż 0.35 m/s w całym wnętrzu komory	Tak, przy dostawie dostarczyć certyfikat z pomiarem 	
26.	Producent zewnętrznie, niezależnie audytowany i certyfikowany, posiada certyfikat  ISO 9001 (jakościowy system zarządzania) oraz ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego)	Tak, załączyć certyfikaty	

Tabela II Zestawienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
l.p.	Instalacja/Instruktaż/gwarancja/serwis -opis	Wymagania	
A	B	C	
1. 	Instruktaż obsługi w ramach dostawy-min  3 godziny dla 10 osób	tak	
2. 	Okres gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce	tak	
3. 	Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce	Tak (załączyć oświadczenie dotyczące usług serwisowych)	
4. 	Czas podjętej naprawy po zgłoszeniu usterki (przyjęcie zgłoszenia-podjęcie naprawy) maksymalnie 24 godziny w dni robocze	tak	
5.	Maksymalny czas usunięcia usterki:  5 dni roboczych (wydłużenie naprawy powoduje przesunięcie okresu gwarancji o czas przestoju)	tak	
6.	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3	tak	
7.	Okres, w którym Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych do urządzenia:  10 lat	tak	
8.	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i w wersji elektronicznej	tak	

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)