FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie części zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę źródła światła monochromatycznego do mikroskopu, znak sprawy AZP-2401-06/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach techniczno –funkcjonalnych 
l.p.	Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego	Oferuję
(deklaracja zgodności z wymogami minimalnymi)	Różnice /uwagi
Opis oferowanego przedmiotu
(Opis parametrów technicznych/funkcjonalnych oferowanego urządzenia także model i producent, dotyczących pozycji wskazanych w kol. B)
	
A	B	C	D	
1	Kontroler do zasilania i sterowaniem minimum 4 diod (zasilanie europejskie 240 V)	TAK/NIE*		
2	Montowane Diody LED o długościach fali (w nm, w nawiasach minimalna moc): 280 (min. 20 mW), 375 (min. 380 mW), 565 (min. 850 mW), 617 (min. 580 mW), 660 (min. 600 mW), 780 (min. 180 mW), 850 (min. 850 mW), 880 (min. 250 mW), 940 (min. 750 mW), 970 (min. 30 mW), 1050 (min. 40 mW) oraz zestaw odpowiednich adapterów/przejściówek do połączenia z mikroskopem Olympus IX	TAK/NIE*		
3	Skolimowane Diody LED o długościach fali (w nm, w nawiasach minimalna moc): 365 (min. 100 mW), 530 (min. 850 mW), 617 (min. 300 mW), 660 (min. 550 mW), 735 (min. 140 mW), 780 (min. 200 mW), 850 (min. 450 mW), 940 (min. 400 mW) oraz zestaw odpowiednich adapterów/przejściówek do połączenia z mikroskopem Olympus IX	TAK/NIE*		
4	Światłowodowe Diody LED o długościach fali (w nm, w nawiasach minimalna moc): 365 (min. 1 mW), 565 (min. 0.4 mW), 617 (min. 2 mW), 660 (min. 3 mW), 780 (min. 1 mW), 850 (min. 3 mW), 880 (min. 0.5 mW), 940 (min. 1 mW), 970 (min. 0.01 mW), 1050 (min. 0.2 mW)	TAK/NIE*		
5	Światłowody po min. 2 sztuki o długości min. 0,9 m dla długości fali: 320-430 nm, 450-600 nm, 600-800 nm, 780-970 nm, 980-1600 nm: jedna strona światłowodu musi być kompatybilna z światłowodową diodą LED	TAK/NIE*		
6	Holder do mocowania światłowodów i szklanych pipet (1,5 mm) (optopatcher)	TAK/NIE*		
7	Miernik mocy promieniowania z dotykowym kolorowym ekranem o przekątnej minimum 5 cali z czujnikiem: 1) dla zakresu minimum 200 maksimum 1100 nm, 2) mikroskopowym czujnikiem dla zakresu minimum 350 maksimum 1100 nm	TAK/NIE*		

(* - niepotrzebne skreślić/usunąć).

_____________________________
 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)