FORMULARZ PARAMETRY
Dotyczy:   	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mikroskopu konfokalnego z możliwością obrazowania super-rozdzielczego, znak sprawy AZP-2401-11/2015

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach:
l.p.	Opis parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego

Nazwa i typ oferowanego urządzenia	Oferuję
(Deklaracja zgodności z wymogami minimalnym)	
A	B	C	
Mikroskop, nazwa/typ/producent: .....................................................*  , który posiada następujące elementy oraz cechy:	
1	Korpus (statyw) w układzie odwróconym, z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o minimalnym kroku nie większym niż  15nm	TAK/NIE*	
2	Co najmniej  porty w mikroskopie umożliwiające jednoczesne podłączenie głowicy skanującej oraz innych urządzeń dokumentacyjnych	TAK/NIE*	
3	Funkcję automatycznego obniżania i podnoszenia obiektywów do płaszczyzny ogniskowej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego	TAK/NIE*	
4	Tubus o kącie pochylenia od 35 ˚do 45˚, z możliwością odcięcia światła od okularów.	TAK/NIE*	
5	Dwa okulary o powiększeniu 10x (lub podobnym), polu widzenia FN=23 (lub większym), oba z korekcją dioptrii.	TAK/NIE*	
6	Stolik mikroskopowy który ma możliwość przesuwu w osiach x oraz y i jest wyposażony w uchwyt (adapter) dla standardowych preparatów na szkiełkach podstawowych (76 x 26 mm) oraz dla szalek Petriego (średnica 35 mm).  	TAK/NIE*	
7	Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6 obiektywów.	TAK/NIE*	
8	Obiektywy korygowane na nieskończoność, o nastepujących parametrach:
Suchy o powiększeniu od 10x do 15x, aperturze od 0.30 do 0.45, odległości roboczej od 3 mm do 6 mm i korekcji typu Plan Fluor
Olejowy immersyjny o powiększeniu od 60x do 63x, aperturze od 1.40 do 1.55, odległości roboczej od 0.19 mm do 0.27 mm i korekcji typu Plan Apochromat.	TAK/NIE*	
9	Kondensor o maksymalnej aperturze nie mniejszej niż 0.5 i odległości roboczej co najmniej 26mm.	TAK/NIE*	
10	Zmotoryzowany rewolwer mogący pomieścić co najmniej 6 kostek filtrowych do obserwacji fluorescencyjnej w trybie szerokiego pola. 	TAK/NIE*	
11	Cztery zestawy filtrów pasmowych fluorescencyjnych (kostek zawierających filtr wzbudzenia, lustro dichroiczne i filtr emisji), które umożliwiają obserwację następujących fluorochromów jak: DAPI, FITC, rodamina i Alexa 633	TAK/NIE*	
12	Oświetlacz rtęciowy  lub metalohalogenkowy do fluorescencji szerokiego pola o mocy co najmniej 100W z funkcją regulacji natężenia świecenia (i wskaźnikiem nastawionej wartości), który jest połączony światłowodem do statywu mikroskopu i jest kontrolowany z poziomu oprogramowania.	TAK/NIE*	
13	Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy mikroskopu	TAK/NIE*	
14	Zmotoryzowana przesłona lampy fluorescencyjnej (automatyczne zamykanie i otwieranie przesłony oświetlenia fluorescencyjnego).		
15	Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.) lub wyłączenia tej funkcji		
Moduł do obrazowania konfokalnego, nazwa/typ/producent: .....................................................*.  , który posiada następujące elementy oraz cechy:	
16	Zestaw laserów oraz sterowanie zapewniające niezależną pracę ze wszystkimi dostępnymi wzbudzeniami: 
laser diodowy lub ciała stałego 405nm, o mocy co najmniej 5mW
laser diodowy lub ciała stałego 488nm, o mocy co najmniej 10mW
laser diodowy lub ciała stałego 561nm, o mocy co najmniej 10mW
laser diodowy lub ciała stałego 640nm, o mocy co najmniej 5mW	TAK/NIE*	
17	Układ do niezależnego, płynnego sterowania mocą wszystkich linii laserów w zakresie 0-100% (z minimalnym krokiem co najwyżej 0.5%) , ich całkowitego wygaszania oraz selekcji wielu linii	TAK/NIE*	
18	Apochromatyczna, zmotoryzowana w osiach x,y, o płynnie regulowanej wielkości przysłona konfokalna	TAK/NIE*	
19	Zawarty w głowicy konfokalnej układ detekcji, który zawiera co najmniej 2 fotopowielacze (PMT) o pojedynczej anodzie. Detektory posiadają możliwość płynnej regulacji spektralnego zakresu detekcji (z precyzją nie gorszą niż 5 nm). Rejestracja obrazów odbywa się w trybie 8 i 16 bitowym, we wszystkich kanałach fluorescencyjnych.  	TAK/NIE*	
20	Przystawka, która umożliwia rejestrację przestrzennego rozkładu fluorescencji, odpowiadającego punktowemu wzbudzeniu. Rejestracja jest wykonywana przy użyciu detektora GaAsP o matrycy co najmniej 20 elementów, w każdym z punktów skanowanego obrazu. Powierzchnia elementu matrycy odpowiadała co najwyżej 0.25 jednostek Airy (dla swiatła 520 nm), przy pracy z obiektywami 63x (NA=1.4), lub podobnymi. Głowica umożlwia rejestrację obrazu co najmniej w czterech pasmach odpowiadających emisji: Hoechst 33342, CFP, Alexa 488, YFP, Cy3, Alexa 568 i Alexa 633, przy wykorzystaniu każdego z laserów w jaki wyposażony jest moduł do obrazowania konfokalnego. 	TAK/NIE*	
21	Dodatkowy detektor  do światła przechodzącego działający z dowolną linią laserów, niezależny od detektorów do rejestracji fluorescencji ze zintegrowanym oświetleniem LED do pracy w świetle przechodzącym	TAK/NIE*	
22	Układ skanujący o stałej, liniowej wartości przesuwu z minimum 2 lustrami galwanicznymi. Prędkość skanowania umożliwia rejestrację co najmniej 8 ramek na sekundę przy obrazach o rozdzielczości 512x512 pikseli oraz 4000 linii na sekundę. 
Maksymalna rozdzielczość skanowania jest nie mniejsza niż 6000x6000 pikseli (dla detektorów wewnątrz głowicy). 
Układ  ma możliwość dowolnego obrotu obszaru skanowanego o 360˚ z dokładnością 1˚, bez przerywania procesu skanowania. 
Układ umożliwia skanowanie jedno- lub dwukierunkowe. 
Układ pozwala na zmianę powiększenia optycznego (zoom optyczny), które jest regulowane płynnie w zakresie min. od 1x do 40x. 
Wszystkie parametry obrazowania kontrolowane z poziomu oprogramowania sterującego mikroskopem oraz zapisywane wraz z rejestrowanym obrazem. Konfiguracja urządzenia może zostać wczytana z zarejestrowanych obrazów.	TAK/NIE*	
23	Tryb skanowania równoległego oraz sekwencyjnego, umożliwiający rejestrację wielokanałową (możliwość podglądu wszystkich kanałów oraz ich nałożenia). Wymagana jest zdolność układu do rejestracji linii oraz krzywych o dowolnym kształcie, obrazów dwuwymiarowych w osiach xy, xz, yz, obrazów trójwymiarowych w osiach xyz oraz akwizycja takich danych w sekwencjach czasowych.		
24	Definiowanie sekwencji czasowych z opcją fotoaktywacji lub fotowypalania (pojedynczego lub sekwencyjnie powtarzającego się) w dowolnym obszarze, dowolną linią laserów, z dowolną mocą		
25	Kontrolowanie wszystkich parametrów obrazowania z poziomu oprogramowania sterującego mikroskopem oraz zapisywane wraz z rejestrowanym obrazem. Możliwość wczytania konfiguracja urządzenia z zarejestrowanych wcześniej obrazów.		
26	Niezależną od komputera PC (obsługującego złącze użytkownika) układ elektroniczny sterujący systemem skanującym w czasie rzeczywistym (możliwość niezależnej rejestracji obrazu oraz analizy wcześniej zapisanych danych).		
Zestaw komputerowy sterujący mikroskopem, nazwa/typ/producent: .....................................................*.  , który zawiera:	
27	Stację roboczą do kontrolowania rejestracji obrazu, wyposażoną w: 
procesor o co najmniej 4 rdzeniach i taktowaniu co najmniej 3.0 GHz 
Dwa dyski twarde min. 2 Tb, SATA 3 z NCQ, z minimum 64 MB pamięci podręcznej
SSD min 128 Gb
pamięć RAM min. 32 GB DDR3 1600 MHz
kartę graficzną 1 GB o parametrach wyposzażoną w nie mniej niż 480 procesorów 
64-bitowy system operacyjny	TAK/NIE*	
28	Monitor o przekątnej obrazu min. 30 cale, rozdzielczości co najmniej 2560x1600, jasności co namniej 350 cd/m2 i kontraście co najmniej 1000:1	TAK/NIE*	
Oprogramowanie do rejestracji i analizy obrazów, nazwa: .....................................................*.  :	
29	Program do sterowania mikroskopem, głowicą skanującą i modułem super-rozdzielczym, który zapewnia:
 
a)	pełną kontrolę wymieniowych komponentów
b)	rejestrację serii czasowych, serii  przekrojów optycznych, obrazów spektralnych oraz kombinację tych trybów akwizycji.
c)	rejestrację serii czasowych i przekrojów optycznych z wielu pól widzenia z możliwością złożenia tych obrazów.       
d)	prezentację obrazu w skali szarości, pseudokolorach lub skalach barwnych
e)	możliwość importu oraz eksportu danych do powszechnie wykorzystywanych formatów np. tif, gif, jpg, bmp, psd, avi, mov
f)	pomiary intensywności świecenia wzdłuż dowolnej krzywej, pomiary średniej intensywności świecenia z dowolnie wybranego obszaru
g)	rekonstrukcję i animację 3D
h)	pomiary zmian intensywności świecenia w czasie, w wybranym obszarze
i)	analize kolokalizacji sygnałów z możliwością podglądu nakładających się punktów na obrazie oryginalnym, wykres kolokalizacji oraz dane liczbowe z możliwością eksportu
j)	pomiary geometryczne (odległość, obwód, pole powierzchni), nanoszenie skali, opisów, wskaźników itp.
k)	dokonywanie „channel unmixing” przy pomocy programowego separowania sygnałów o nakładających się widmach
l)	automatyczne monitorowanie procesów fizjologicznych przy pomocy FRET oraz FRAP
m)	Rekonstrukcję obrazów zarejestrowanych przy użyciu głowicy skanowania obrazowego, w trybie podwyzszonej rozdzielczości oraz wirtualnej przesłony konfokalnej. Oprogramowanie zapewnia dekonwolucję dla pierwszego trybu działania oraz eksport surowych danych (przestrzennego rozkładu fluorescencji, odpowiadającego punktowemu wzbudzeniu).
n)	Darmowe oprogramowanie dla dowolnej ilości użytkowników umożliwiające: pracę z bazą danych obrazowych zarejestrowanych przy pomocy mikroskopu, odtwarzanie animacji (3D, 4D) oraz nakładanie opisów i wskaźników.	TAK/NIE*	
Stół pod mikroskop o następujących parametrach:	
30	Minimalne rozmiary blatu 700 mm x 700 mm. Pasywne lub aktywne tłumienie wibracji.	TAK/NIE*	

(* - wypełnić, niepotrzebne skreślić/usunąć).

......................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)