|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 31 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 71/2017

na dostawę

1. Wielokanałowego systemu EEG

2. Systemu lokalizacji elektrod EEG

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoby do kontaktów w sprawie zamówienia:

Ewa Kublik, e-mail: e.kublik@nencki.gov.pl,

Jacek Rogala, e-mail: j.rogala@nencki.gov.pl.

Termin zgłaszania ofert:  nie później niż do dnia 22 sierpnia  2017 r., godz. 17:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są :

1. 128 kanałowy system do rejestracji EEG do zastosowań badawczych z możliwością adaptacji do pomiarów w skanerze MRI wraz z oprogramowaniem i stacją roboczą do rejestracji i analizy danych.

2. System do przestrzennej lokalizacji elektrod EEG na głowie osoby badanej wraz z oprogramowaniem.

II. Opis  przygotowania oferty i jej ocena:

II.A. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze załączonym do niniejszego Zapytania (Załącznik nr 1) i powinna spełniać minimalne wymagania techniczne wymienione w punkcie II.E.

II.B. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i informacje oraz specyfikację techniczną niezbędną do przeprowadzenia oceny zgodnie z punktacją przedstawioną w tabelach w Załącznikach 2 i 3. :

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto każdego z zamawianych zestawów urządzeń; ceny oferty mają obejmować:

  - 128 kanałowy system do rejestracji EEG obejmujący:

    - 128 kanałowy wzmacniacz / zestaw wzmacniaczy;

    - minimum trzy kompatybilne zestawy 128 elektrod i/lub 128 kanałowych czepków, po jednym w rozmiarach mały, średni i duży;

    - zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do rejestracji i podstawowej analizy sygnału EEG;

    - moduł wewnętrzny lub urządzenie dodatkowe z akcesoriami umożliwiające równoczesną z EEG rejestrację znaczników bodźców i zdarzeń w formacie cyfrowym;

    - moduł wewnętrzny lub urządzenie dodatkowe z akcesoriami umożliwiające rejestracje dodatkowych sygnałów fizjologicznych w tym kanały bipolarne do rejestracji EMG, EKG i EOG;

    - instalację i testy odbiorcze systemu;

    - szkolenie dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi wzmacniacza, czepków i elektrod, obsługa oprogramowania do rejestracji, usuwanie artefaktów oraz podstawowe analizy sygnału ciągłego oraz ERP dostępne w oprogramowaniu, eksport danych) dla grupy minimum 10 osób,  minimum 12 godzin;

    - gwarancję minimum 12 miesięcy.

  - System do lokalizacji elektrod EEG:

    - urządzenie do lokalizacji położenia elektrod wraz z oprogramowaniem – dedykowane do oferowanego systemu rejestracji EEG lub uniwersalne, kompatybilne z oferowanym systemem EEG;

    - zestaw komputerowy / laptop spełniający wymagania instalacji oprogramowania i komunikacji z urządzeniem; opcjonalnie - możliwość instalacji oprogramowania i obsługi lokalizatora przez zestaw komputerowy systemu rejestracji EEG;

    - instalację i testy odbiorcze systemu;

    - szkolenie dla użytkowników (praktyczne aspekty obsługi lokalizatora, obsługa oprogramowania, ocena jakości lokalizacji i korekta błędów, wykorzystanie danych z lokalizatora w oprogramowaniu do analizy EEG, eksport danych)  dla grupy minimum 10 osób, minimum 6 godzin;

    - gwarancję minimum 12 miesięcy.

- Dokładną specyfikację techniczną uwzględniającą cechy wyszczególnione w pkt. II.E oraz Załącznikach 1-3.

- Opis oferowanych szkoleń dla użytkowników, warunków gwarancji oraz standardów realizacji serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

- Propozycję zestawu urządzeń i akcesoriów koniecznych do umożliwienia pracy systemu EEG w skanerze magnetycznego rezonansu (MRI) wraz z wyceną.

- Termin realizacji zamówienia.

- Skany  zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca,  którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

II.C. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adresy: e.kublik@nencki.gov.pl i j.rogala@nencki.gov.pl.

II.D. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: System EEG / lokalizator elektrod – oferta.

II.E. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przedstawienie wszystkich powyższych informacji oraz spełnienie minimalnych kryteriów określonych poniżej oraz w Załącznikach 1-3.  Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował wynikiem oceny oferty w oparciu o kryteria uwzględniające:

- Kryteria oceny systemu EEG (maks. 100 pkt.):

  - cena – maksymalnie 50 pkt. liczone wg wzoru: 
(najniższa oferowana cena/cena danego oferenta)*50;

  - zaproponowane warunki gwarancji i serwisu - maksymalnie  12 pkt.:

    - liczba lat gwarancji (maksymalnie 8 pkt.):

kryterium minimalne - 12 miesięcy (0 pkt.);

24 miesiące – 4 pkt.;

36 miesięcy – 8 pkt.;

    - dostarczenie sprzętu zamiennego na wypadek naprawy wykonywanej w siedzibie producenta – 4 pkt.; brak sprzętu zamiennego – 0 pkt. (brak wymagań minimalnych);

  - minimalne parametry techniczne, których spełnienie jest konieczne aby oferta mogła być brana pod uwagę:

    - możliwość rejestracji sygnału z elektrod umieszczonych na płatkach uszu;

    - rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego – minimum 16 bit;

    - oporność wejściowa wzmacniacza minimum 10 MOhm;

    - pomiar i zapis oporności elektrod;

    - sprzętowy filtr dolno-przepustowy (LP) nie mniej niż 250 Hz;

    - sprzętowy filtr górno-przepustowy (HP) nie więcej niż 0,3 Hz;

    - opcja włączania sprzętowego filtra „notch” 50 Hz;

    - częstość próbkowania dla każdego kanału min. 2000 Hz (przy filtrze LP maksymalnie 500 Hz)

    - wejście wzmacniacza (lub dedykowane akcesoria) umożliwiające zapis danych w formacie cyfrowym (znaczniki zdarzeń i bodźców) na 8 kanałach 8 bit.;

    - wejście wzmacniacza (lub dedykowane akcesoria) umożliwiające zapis danych fizjologicznych na kanałach binarnych (minimum EMG, EOG, EKG);

    - możliwość eksportu danych (sygnał EEG, znaczniki, oporności elekotrod i in. metadane) w formatach uniwersalnych lub formatach popularnych programów analitycznych  (edf, matlab, BESA, inne).

  - parametry techniczne przekraczające kryteria minimalne i szczegóły ich punktacji (w sumie do 23 pkt.) są przedstawione w tabeli w Załączniku 2;

  - jakość testowej rejestracji EEG w warunkach typowych oraz w skanerze MRI – 15 pkt. [testowa rejestracja powinna odbyć się w obiekcie Zamawiającego lub innym uzgodnionym z Zamawiającym na sprzęcie zgodnym z wymaganiami zapytania]:

    - czas przygotowania osoby do badania:

      - do 30 minut – 5 pkt.;

      - do jednej godziny – 1 pkt.;

      - powyżej jednej godziny – 0 pkt.

    - uzyskiwane minimalne wartości oporności kontaktu elektrod ze skóra:

      - do 25 kOhm – 3 pkt.;

      - powyżej 25 kOhm – 0 pkt.

    - ocena EEG rejestrowanego poza skanerem MRI:

      - najmniejsza ilość artefaktów i wyraźne spektrum pasm EEG– 4 pkt.;

      - największa liczba artefaktów i eksponencjalny lub płaski przebieg wykresu częstotliwości – 0 pkt.;

    - ocena EEG rejestrowanego w skanerze MRI:

      - najmniejsza ilość artefaktów oraz wyraźne spektrum pasm EEG – 1,5 pkt.;

      - największa liczba artefaktów i zdeformowane spektrum EEG – 0 pkt.

    - ocena jakości anatomicznych i czynnościowych skanów MRI przeprowadzonych z udziałem badanego z założonym proponowanym czepku EEG kompatybilnym z MRI:

      - najmniej artefaktów, brak tłumienia sygnału – 1,5 pkt.,

      - najwięcej artefaktów, stłumiony sygnał MRI - 0 pkt.

- Kryteria oceny lokalizatora elektrod (maks. 100 pkt.)

  - Cena – maksymalnie 67 pkt. liczone wg wzoru: 
(najniższa oferowana cena/cena danego oferenta)*67.

  - Zaproponowane warunki gwarancji i serwisu - maksymalnie 15 pkt.:

    - liczba lat gwarancji (maksymalnie 8 pkt.):

      - kryterium minimalne - 12 miesięcy (0 pkt.);

      - 24 miesiące – 5 pkt.;

      - 36 miesięcy – 10 pkt.;

    - dostarczenie sprzętu zamiennego na wypadek naprawy w siedzibie producenta – 5 pkt.;  brak sprzętu zamiennego – 0 pkt. (brak wymagań minimalnych);

  - minimalne parametry techniczne, których spełnienie jest konieczne aby oferta mogła być brana pod uwagę:

    - typ skanera przenośny.

    - dokładność dokładność pomiaru minimum 3 mm;

    - współpraca z czepkami / elektrodami równocześnie oferowanego systemu rejestracji EEG

    - możliwość eksportu danych w formatach uniwersalnych lub formatach popularnych programów analitycznych (txt, EEGlab, BESA, inne).

  - parametry techniczne przekraczające kryteria minimalne i szczegóły ich punktacji (w sumie do  18 pkt.) są przedstawione w tabeli w Załączniku 3.

III. Dodatkowe informacje:

- Rejestracja testowa obejmuje rejestrację sygnału EEG w paradygmacie doświadczalnym opracowanym przez Zamawiającego obejmującym rejestrację w stanie spoczynku oraz rejestracje podczas wykonywania zadania behawioralnego w poza skanerem MRI oraz w skanerze MRI. Ocenie podlegać będzie jakość sygnału EEG, wpływ pracy skanera na jakość sygnału EEG oraz wpływ czepka EEG na jakość obrazu MRI.

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

NAZWA i adres firmy…………………………………………………….…………

Nazwa (producent), model …………………………….…………..

- System do rejestracji EEG

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogów (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do 128-kanałowy spełniający wymagania określone w pkt II.E.1.c |  |  |  |
| 2. | Trzy czepki 128-kanałowe (i/llub zestawy 128 elektrod elektrod) w trzech rozmiarach (1 x mały, 1x średni, 1x duży) |  |  |  |
| 3. | Zestaw przewodów niezbędnych do uruchomienia systemu |  |  |  |
| 3. | Oprogramowanie do rejestracji i podstawowych analiz sygnału |  |  |  |
| 4. | Propozycję terminu testowego badania EEG i EEG-fMRI (jeśli badania testowe nie zostały jeszcze przeprowadzone) |  |  |  |
| 5. | Opcja rozbudowy systemu o możliwość wykonywania badań w skanerze fMRI |  |  |  |
| 6. | Gwarancja (minimum 12 miesięcy) |  |  |  |
| 7. | Instalacja i testy odbiorcze |  |  |  |
| 8. | Szkolenie(a) dla użytkowników (patrz pkt II.B.a) |  |  |  |

- System do lokalizacji elektrod EEG:

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogów (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do lokalizacji położenia elektrod wraz z oprogramowaniem – dedykowane do oferowanego systemu rejestracji EEG lub uniwersalne, kompatybilne z oferowanym systemem EEG; |  |  |  |
| 2. | Gwarancja (minimum 12 miesięcy) |  |  |  |
| 3. | Instalacja i testy odbiorcze |  |  |  |
| 4. | Szkolenia(e) dla użytkowników (patrz punkt II.B.b) |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………..…………….

……………………………………………                                …….…………………………………

Miejsce, data                                                     Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik 2. Tabela oceny parametrów technicznych systemu EEG (wzmacniacza i elektrod/czepków) przekraczających wymagania minimalne (spełnienie warunków minimalnych jest warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty).

| lp. | Parametr i punkty za przekroczenie wymagań minimalnych | Wartość parametru oferowana | punkty |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ustawienia czułości / wzmocnienia sygnału - stała wartość – 0 pkt.; - 0,5 pkt. za możliwe do wyboru wartości, maksymalnie +2 pkt. |  |  |
|  | sprzętowy filtr górno-przepustowy (HP) - stała wartość maksymalnie 0,3 Hz – 0 pkt.; - możliwość zmiany ustawienia: +0,5 pkt. za możliwe do wyboru wartości, maksymalne +2 pkt. |  |  |
|  | sprzętowy filtr dolno-przepustowy (LP) - stała wartość najmniej 250 Hz – 0 pkt.; - możliwość zmiany ustawienia: +0,5 pkt. za możliwe do wyboru wartości, maksymalne +2 pkt. |  |  |
|  | maksymalna dostępna częstość próbkowania dla każdego kanału - 2000 Hz – 0 pkt. - 0,2 pkt. za każde kolejne 2 kHz, maksymalnie + 2 pkt.; |  |  |
|  | odczyt i zapis oporności elektrod: - odczyt i zapis informacji o przekroczeniu progu ustawionego na stałym poziomie - 0 pkt,; - odczyt i zapis informacji o przekroczeniu progu ustawionego na wybranym poziomie poziomie -21 pkt,; - odczyt i zapis zapis rzeczywistych mierzonych wartości oporności w kOhm – 4 pkt. |  |  |
|  | sprzętowe elektrody referencyjne: - elektroda z czepka + możliwość rejestracji sygnału z elektrod umieszczonych na płatkach uszu – 0 pkt.; - elektrody referencyjne na płatkach uszu – 4 pkt. - możliwość wyboru elektrody referencyjnej z czepka lub z innej lokalizacji ( z elektrod z płatków uszu, (że uśrednionych) i z innych lokalizacji -- 6 pkt.; |  |  |
|  | koszt przystosowania systemu EEG do pomiarów w skanerze MRI - najtańsza oferta – 5 pkt. - najdroższa oferta – punktacja wg wzoru : (najniższa oferowana cena/cena danego oferenta)*5; |  |  |

……………………………………………                                …….…………………………………

Miejsce, data                                                     Podpis i pieczęć Oferenta

Załącznik 3. Tabela oceny parametrów technicznych lokalizatora elektrod  przekraczających wymagania minimalne (spełnienie warunków minimalnych jest warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia oferty).

| lp. | Parametr i punkty za przekroczenie wymagań minimalnych | Wartość parametru oferowana | punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | dokładność pomiaru - dokładność ≤ 1 mm – 6 pkt. - dokładność ~2 mm – 3 pkt. - dokładność ~3 mm – 0 pkt. |  |  |
| 3. | współpraca z czepkami / elektrodami EEG różnych producentów - nie współpracuje – 0 pkt. - współpracuje +2 pkt. każdy inny typ, maksymalnie 8 pkt. |  |  |
| 5. | możliwa instalacja oprogramowania na komputerze należącym do systemu EEG: - tak – 4 pkt., - nie – 0 pkt. |  |  |

……………………………………………                                …….…………………………………

Miejsce, data                                                     Podpis i pieczęć Oferenta