|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 24 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 70/2017

na dostawę

fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Urszula Sławińska

e-mail: u.slawinska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert:

nie później niż do dnia 2 sierpnia 2017 r., godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  fluorescencyjny mikroskop odwrócony o parametrach opisanych poniżej z gwarancją minimum 36 miesięcy. W zakres dostawy wchodzi: dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk) jego instalacja, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty  
  ma obejmować dostawę  fluorescencyjnego mikroskopu odwróconego o parametrach opisanych w tabeli wzoru oferty poniżej,  z gwarancją minimum 36 miesięcy. W zakres dostawy wchodzi: dostarczenie urządzenia do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego Warszawa, ul. Pasteura 3,  jego instalacja, uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania oraz przeprowadzenie szkolenia.

- Termin realizacji zamówienia

- Skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia przed podpisaniem umowy.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: u.slawinska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: fluorescencyjny mikroskop odwrócony

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (waga kryterium 80%) przy spełnieniu (tak/nie) parametrów technicznych zamówienia oraz będzie punktował okres udzielonej gwarancji (waga kryterium 10 %, max 10pkt): 36 m-scy-0pkt, 42 m-ce-5 pkt, 48 m-cy-10 pkt , oraz termin realizacji (waga kryterium 10%, max 10pkt): do 12 tyg. i więcej - 0pkt, do 9 tygodni - 5 pkt, do 8 tyg.-10pkt.

- Oferty które nie będą spełniały wszystkich parametrów technicznych zamówienia zostaną odrzucone.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statyw mikroskopu z wbudowanym oświetlaczem LED do światła przechodzącego i fluorescencji LED. |  |  |  |
| 2. | Korpus o wymiarach maximum 288 (W) x 495 (D) x 542 (H) mm i wadze minimum 18 kg. |  |  |  |
| 3. | Łatwo dostępny przełącznik wyboru źródła światła DIA/EPI. |  |  |  |
| 4. | Wbudowany boczny port do posiadanego oświetlacza do fluorescencji typu Intensilight z sześciostopniową regulacją intensywności światła oraz przysłoną odcinająca źródło światła. |  |  |  |
| 5. | Łatwe przełączanie ( bez konieczności mechanicznego montażu ) pomiędzy oświetlaczami LED i HG. |  |  |  |
| 6. | Sygnalizacja wskaźnikiem ledowym poziomu ustawienia intensywności światła dla żródła DIA/EPI. |  |  |  |
| 7. | Wbudowany system mikrosoczewek gwarantujący pełne oświetlenie pola widzenia dla światła przechodzącego DIA. |  |  |  |
| 8. | Odchylana kolumna |  |  |  |
| 9. | Stolik mechaniczny zakres przesuwu min. 114 ( X ) x 73 (Y) z regulacją limitu przesuwu w osi X, Y. |  |  |  |
| 10. | Uchwyt do : podstawowych szkiełek, naczynek Ø100 mm, płytek wielokomorowych. |  |  |  |
| 11. | Precyzyjny mechanizm ogniskujący 0,1 mm/obrót, regulacja płynności ruchu w osi Z. |  |  |  |
| 12. | Nasadka dwuoczna kąt nachylenia 35°. |  |  |  |
| 13. | Okulary 10x pole widzenia 22 mm. |  |  |  |
| 14. | Rewolwer minimum sześciopozycyjny ze slotami do pryzmatów DIC. |  |  |  |
| 15. | Kondensor przystosowany do kontrastu "Emboss " |  |  |  |
| 16. | Wsuwka do kontrastu dla obiektywów 10x,20x,40/60x. |  |  |  |
| 17. | Fluorescencja LED z bloczkami filtrów: -DAPI EX 390/38, DM 420, EM 475/90 -FICT EX 470/40, DM 500, EM 534/55 |  |  |  |
| 18. | Możliwość montażu min. 4 bloczków oraz specjalnej osłony redukującej wpływ zewnętrznego oświetlenia na badania prowadzone z użyciem fluorescencji EPI. |  |  |  |
| 19. | Obiektywy do jasnego pola, kontrastu "Emboss" i fluorescencji EPI. Obiektywy korygowane do nieskończoności. Długość parafokalna 60 mm, gwint M25x0,75 mm Plan Fluor 10x N.A.0.30, W.D.16.00 mm. Super Plan Fluor ELWD 20XC N.A.0.45, W.D.8.2-6.9 mm Super Plan Fluor ELWD 40XC N.A. 0.6, W.D.3.6-2.8 mm. |  |  |  |
| 20. | Port boczny do kamery cyfrowej umożliwiający podłączenie kamery współpracującej z oprogramowaniem obsługującym bazę danych plików wielowarstwowych zapisanych w formacie : LIM., JPG2000, JPG2002, TIFF, BMP. |  |  |  |
| 21. | System obrazowania bazujący na posiadanej kamerze cyfrowej CCD 5Mpixeli z wyświetlaczem LCD 8.4” z wyjściem do monitora dużego formatu, portami dla myszy, klawiatury. Zapis na zewnętrznych nośnikach : memory stick, compact flash card. |  |  |  |
| 22. | Wyjście do komunikacji w lokalnej sieci LAN |  |  |  |
| 23. | Kolorowa kamera cyfrowa. Rozdzielczość min. 2880x2048 pixeli Port USB 3.0 min. 15 klatek/s przy pełnej rozdzielczości. wielkość matrycy min. 6.9x4.9 mm. Czas ekspozycji min. od 100µs do 30s. Z możliwością rozbudowy o moduł sterujący z ekranem dotykowym, przekątna 10.1”, możliwość sterowania i archiwizacji zdjęć bez konieczności podłączania komputera. Z systemem obrazowania umożliwiającym zapamiętywanie zdjęć w formatach: JP2,JPG,TIFF, BMP,GIF,PNG,ND2,JFF,JTF,AVI. |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia (liczba tygodni od momentu podpisania umowy): ………………………………………………………….

- Okres gwarancji (liczba miesięcy):  …………………………………………………………….

……………………………………………               				       …….……………………………………

Miejscowość, data                                   				         Podpis i pieczęć Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów: (wpisuje Zamawiający)