|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 19 lipca 2017

Zapytanie ofertowe nr 69/2017

na dostawę

Mikroskopu stereoskopowego

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: dr Anna Beroun

e-mail: a.beroun@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert:

nie później niż do dnia 27 lipca 2017, godz. 15:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop stereoskopowy. Sprzęt ten składa się z następujących części:

- Statyw:

- mocowany do krawędzi blatu stołu, umożliwiający obserwacje pod ustalonym kątem

- kolumna o wysokości min. 210 mm

- ramię uchylne zbudowane z dwóch elementów zapewniające dowolny obrót wokół kolumny centralnej, udźwig min. 4,5 kg.

- precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z, z symetrycznymi pokrętłami mikrometrycznymi

- układ zoom min. 8:1 oraz pole widzenia głowicy min. 23mm

- powiększenie regulowane płynnie z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń.

- całkowite powiększenie mikroskopu w konfiguracji podstawowej regulowane w zakresie min. 6x-50x. Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 6x-50x min. 92mm

- dodatkowy obiektyw o powiększeniu 0,4x zapewniający całkowite powiększenie mikroskopu regulowane w zakresie min. 2,4x-20x. Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 2,4x-20x min. 210mm

- opcjonalne akcesoria umożliwiające rozszerzenie zakresu powiększeń do min. 2x-250x.

- tubus binokularny, regulacja rozstawu źrenic

- okulary o powiększeniu 10x – 2 szt.

- Oświetlenie:

- źródło zimnego światła:

- oświetlenie ledowe min. 600 lm

- temperatura barwowa 6200K

- żywotność 50 000 godzin pracy (liczone do spadku intensywności do 70%)

- ustawianie siły światła

- czujnik zainstalowania światłowodu

- uchwyt na dwa filtry

- oświetlenie: 2-ramienne typu „gęsia szyja” z końcówkami ogniskującymi

- Opis  przygotowania oferty i jej ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: sprzęt (pkt. I.1 oraz I.2), koszty dostawy i instalacji i transportu sprzętu i gwarancję.

- Termin realizacji zamówienia

- Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy:

- Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Kopię zaświadczenia REGON

- Kopię zaświadczenia o nadaniu NIP

Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej na adres: a.beroun@nencki.gov.pl

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: mikroskop stereoskopowy

Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia. Oferty nie spełniające wymogów technicznych będą odrzucone.

- Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

NAZWA i adres firmy…………………………………………………….…………

Nazwa (producent), typ mikroskopu…………………………….…………..

- Statyw

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mocowanie do krawędzi blatu stołu, umożliwiające obserwacje pod ustalonym kątem |  |  |  |
| 2 | kolumna o wysokości min. 210 mm |  |  |  |
| 3 | ramię uchylne zbudowane z dwóch elementów zapewniające dowolny obrót wokół kolumny centralnej, udźwig min. 4,5 kg |  |  |  |
| 4 | precyzyjny układ nastawiania ostrości i zmiany położenia w osi Z, z symetrycznymi pokrętłami mikrometrycznymi |  |  |  |
| 5 | układ zoom min. 8:1 oraz pole widzenia głowicy min. 23mm |  |  |  |
| 6 | powiększenie regulowane płynnie z możliwością ustalenia min. 10 powtarzalnych powiększeń. |  |  |  |
| 7 | całkowite powiększenie mikroskopu w konfiguracji podstawowej regulowane w zakresie min. 6x-50x. Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 6x-50x min. 92mm |  |  |  |
| 8 | dodatkowy obiektyw o powiększeniu 0,4x zapewniający całkowite powiększenie mikroskopu regulowane w zakresie min. 2,4x-20x. Odległość robocza mikroskopu dla całego zakresu powiększeń 2,4x-20x min. 210mm |  |  |  |
| 9 | opcjonalne akcesoria umożliwiające rozszerzenie zakresu powiększeń do min. 2x-250x. |  |  |  |
| 10 | tubus binokularny, regulacja rozstawu źrenic |  |  |  |
| 11 | okulary o powiększeniu 10x – 2 szt. |  |  |  |

- Oświetlenie

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | CENA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | źródło zimnego światła: - oświetlenie ledowe min. 600 lm - temperatura barwowa 6200K - żywotność 50 000 godzin pracy (liczone do spadku intensywności do 70%) - ustawianie siły światła - czujnik zainstalowania światłowodu - uchwyt na dwa filtry |  |  |  |
| 2 | oświetlenie 2-ramienne typu „gęsia szyja” z końcówkami ogniskującymi |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………..…………….

……………………………………………                                …….…………………………………

Miejsce, data                                                     Podpis i pieczęć Oferenta