|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 5 września 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 78/2017

na dostawę

Systemu do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych (32 kanałowy)

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69                                   REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Mark Hunt, e-mail: mhunt@nencki.gov.pl.

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 18 września 2017 r., godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest:

System do rejestracji danych umożliwiający zapis co najmniej 32 kanałów sygnałów elektrofizjologicznych. Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):

Liczba kanałów: co najmniej 32 kanały,

Liczba elektrod/macierzy elektrod: co najmniej 4

Przetwornik A/D, rozdzielczość:   nie mniej niż 16 bitów

Częstość próbkowania: regulowana, maksymalna 	nie mniej niż 30 kHz na kanał

Cyfrowe i analogowe porty I/O do synchronizacji danych z zewnętrznymi lub fizjologicznymi wydarzeniami. System zapewnia możliwość rejestracji sygnałów I/O w pliku danych, jeśli będzie taka konieczność,

Liczba wejść/wyjść analogowych: minimum po 2,

Liczba wejść/wyjść cyfrowych (0-5 V, TTL): minimum po 2,

Możliwość akustycznego monitorowania wybranego kanału danych,

Ustawiane filtry częstotliwości sygnału dla każdego kanału danych: górnoprzepustowy 0,1 Hz -500 Hz, dolnoprzepustowy 100 Hz – 20 kHz,

Napięcie sygnału wejściowego: ± 5 mV,

Minimalny sygnał rejestrowany: co najmniej 15 µV,

Maksymalny szum na wejściu 2,4 µVrms.

System do rejestracji danych powinien zapewnić możliwość rejestracji rozmaitych typów sygnałów elektrofizjologicznych, np.: EEG, LFP (lokalne potencjały polowe), aktywność pojedynczych neuronów. System musi być kompatybilny z 32-kanałowymi elektrodami takimi jak np. wytwarzane przez firmę Neuronexus. Optymalnie system powinien zapewniać automatyczną konfigurację umożliwiającą dopasowanie do rozmaitych typów macierzy/elektrod, tzn. powinien mieć dedykowane oprogramowanie. (Ten warunek wynika z faktu, że użytkownik ma doświadczenie z korzystania tego typu elektrod i chce z nich dalej korzystać w trakcie planowanych doświadczeń.) Oprogramowanie powinno umożliwiać: 1) łatwe zawiadywanie doświadczeniem, 2) przypisanie kanałów do kontaktów sondy/elektrody, 3) wyświetlenie danych on-line wszystkich rejestrowanych kanałów z danymi w trakcie doświadczenia i zapisanie pliku z danymi na dysku twardym, 4) eksport zapisanych danych do formatu plików danych MATLABa. W ramach systemu powinien być dostarczony laptop z zainstalowanym, gotowym do użycia oprogramowaniem zgodnie z powyższą specyfikacją.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: System do rejestracji danych umożliwiający zapis co najmniej 32 kanałów sygnałów elektrofizjologicznych (sprzęt + laptop + oprogramowanie + kable).Gwarancję 	bezterminową, wsparcie nielimitowane: telefoniczne i przez Internet.

- Termin realizacji zamówienia

- Skan: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,  zaświadczenia REGON, zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa na realizacje zamówienia.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: mhunt@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: „System wielokanałowy do rejestracji danych” lub „Procurement of multichannel data acquisition system”

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:…………………………………………………………….

Nazwa i producent urządzenia:……………………………………………………….

| LP. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Cena netto (PLN)……………………………….., cena brutto (PLN)………………………..

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………………………….

……………………………………………                      …….……………………………………

Miejscowość, data                                   Podpis i pieczęć Wykonawcy