|  | INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ im. M. Nenckiego, Polskiej Akademii Nauk Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42 |
| --- | --- |

Warszawa, dnia 11 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 85/2017

na dostawę

spektrofotometru do pomiaru próbek z mikroobjętości

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Kinga Szydłowska

e-mail: k.szydlowska@gmail.com

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia:   19.10.2017 do godz. 15:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: spektrofotometr do pomiaru próbek z mikroobjętości, dedykowany do pomiaru RNA, DNA i białek; z co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji; czasem reakcji serwisu do 48 h i maksymalnym czasem naprawy obejmującym sprowadzenie części z zagranicy wynoszącym 14 dni roboczych; instalacją i 1-dniowym szkoleniem dla minimum 5 Użytkowników; z maksymalnym czasem dostawy wynoszącym 7 dni

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: spektrofotometr do pomiaru próbek z mikroobjętości, dedykowany do pomiaru RNA, DNA i białek; z co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancji; czasem reakcji serwisu do 48 h i maksymalnym czasem naprawy obejmującym sprowadzenie części z zagranicy wynoszącym 14 dni roboczych; instalacją i 1-dniowym szkoleniem dla minimum 5 Użytkowników; z maksymalnym czasem dostawy wynoszącym 7 dni

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres:  k.szydlowska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości:  Oferta na spektrofotometr

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny-100%, przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

- Niespełnienie któregokolwiek z parametrów technicznych wymienionych w załączniku nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Długość drogi optycznej w granicach: # 0.03, do 0,5 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki |  |  |
| 2. | Objętość mierzonej próbki: od minimum 0,5 µl niezależnie od stężenia próbki |  |  |
| 3. | Długość fali w granicach: 190-840 nm, pełny zakres skanowania |  |  |
| 4. | Źródło światła – błyskowa lampa ksenonowa |  |  |
| 5. | Typ detektora: matryca CCD co najmniej 2048 elementów |  |  |
| 6. | Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups” |  |  |
| 7. | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002 |  |  |
| 8. | Dokładność długości fali 0,5 nm |  |  |
| 9. | Dokładność pomiaru absorbancji: 1,5% |  |  |
| 10. | Zakres absorbancji w granicach: 0,015-750 Abs |  |  |
| 11. | Zakres pomiaru stężenia dsDNA: 0,75-37 500 ng/µl oraz od 0,04mg/ml (BSA) do 1,125 mg/ml BSA bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania |  |  |
| 12. | Czas całego cyklu pomiarowego <3 s łącznie z czyszczeniem |  |  |
| 13. | Statyw pomiarowy instrumentu nie może być elementem wymiennym instrumentu |  |  |
| 14. | Pomiar wydajności wyznakowania sond fluorescencyjnych w nanokropli |  |  |
| 15. | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 33 cm |  |  |
| 16. | Urządzenie wyposażone w wbudowany dotykowy, kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 7 cali do sterowania urządzeniem. |  |  |
| 17. | Urządzenie powinno posiadać wewnętrzny mikroprocesor do pełnej obsługi oprogramowania. Pomiar nie wymaga zewnętrznego komputera. |  |  |
| 18. | Oprogramowanie sterujące mobilne z interfejsem graficznym. Oprogramowanie w j. polskim. Możliwość tworzenia własnych krzywych standardowych (kalibracji, wzorcowych) oraz możliwość pomiaru białka metodą metodami kolorymetrycznymi, metoda Bradforda, Lowry`ego, Pierca, BCA, spektrofotometryczna przy długości fali 280 nm, Metody pomiarowe dla ds. DNA, ss DNA, RNA , oligonukletydów, mikromacierzy możliwość wybierania grup długości fali przy jakiej ma być pomiar w aplikacji UV/VIS |  |  |
| 19. | Oprogramowanie musi pozwalać na eksport wyników do programu Excel |  |  |
| 20. | Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie własnych metod z lub bez użycia krzywych standardowych |  |  |
| 21. | Oprogramowanie automatycznie wyświetla pełne spektrum UV-Vis od 190-840 nm |  |  |
| 22. | Oprogramowanie posiadające przycisk automatycznego pomiaru kolejnej próbki, moduł pozwalający na automatyczne przeliczanie stężeń |  |  |
| 23. | Urządzenie wyposażone w Wi-Fi, port Ethernet oraz 3 porty USB. |  |  |
| 24. | Możliwość podłączenia do urządzenia skanera bar kodów probówek 1D i 2D |  |  |
| 25. | Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy za pomocą podłączenia przez port USB o przystawkę do pomiaru próbek fluorescencyjnych w probówkach PCR. Moduł do pomiarów fluorescencyjnych musi dawać możliwość pomiaru od 0,5 pikogramów/µl dsDNA oraz musi być wyposażony w cztery LED-y jako źródło światła (niebieski LED ok. 470 nm, zielony LED ok 525nm, czerwony LED ok 636nm, UV LED ok. 375nm). Moduł umożliwia pracę nie tylko z odczynnikami producenta spektrofotometru. |  |  |
| 26. | Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia drukarki termicznej umożliwiającej wydruk wyników z urządzenia. Drukarka musi mieć możliwość podłączenia za pomocą portu USB. |  |  |
| 27. | Instalacja |  |  |
| 28. | Szkolenie dla minimum 5 pracowników |  |  |
| 29. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 30. | Termin realizacji zamówienia do 7 dni |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                        …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                     Podpis i pieczęć Wykonawcy