Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

_______________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 15 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 96/2017

na dostawę

Czytnika płytek do pomiaru absorbancji, fluorescencji i luminescencji

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Ellert-Miklaszewska

e-mail: a.ellert@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 24.11.2017,  do godz. 16:00.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Czytnik płytek do pomiaru absorbancji UV-Vis, luminescencji i fluorescencji z góry i z dołu, z funkcją wytrząsania i inkubacji, wraz z komputerem do obsługi urządzenia, licencją oprogramowania na min. 3 stanowisk oraz instalacja i szkolenie stanowiskowe (szczegółowy opis zamówienia został przedstawiony w tabeli, załącznika nr 1).  Wymagany jest serwis gwarancyjny i pogwarancyjny  na terenie Polski.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: czytnik wraz komputerem, licencją oprogramowania na min.3 stanowiska dostawą, instalacją i szkoleniem stanowiskowym.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.ellert@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: CZYTNIK PŁYTEK

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu wszystkich wymogów zamówienia wyszczególnionych  w tabeli załącznika  Nr 1.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu……………………………………………………..…………..

Nazwa, model, producent…………………………………….…………………………………………………………………………….……………

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyt płytek 6, 12, 24, 48, 96 i 384 dołkowych, płytek do PCR. Możliwość wprowadzania dowolnej geometrii płytki z poziomu oprogramowania. |  |  |
| 2. | Metoda detekcji: absorbancja, intensywność fluorescencji, Alpha Screen, luminescencja |  |  |
| 3. | Pomiary absorbancji - Metoda wyboru długości fali: monochromator - Ustawianie długości fali z krokiem min. 1 nm - Zakres pomiarowy: 0 - 4.0 OD - Rozdzielczość min. 0,0001 OD - Dokładność odczytu:<1% przy 2 OD, - Liniowość odczytu: <1% od 0 do 3 OD - Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne, skanowanie powierzchni dna dołka - Możliwość korekcji wyniku z mikropłytki do wyniku na drodze optycznej = 1 cm |  |  |
| 4. | Pomiary fluorescencji - Metoda wyboru długości fal: monochromator lub filtry interferencyjne - W przypadku zastosowania filtrów - min. dwie pary filtrów (2 pobudzenia i 2 emisji) w zakresach ok. 485/20 nm; 520/20 nm; 575/15 nm; 610/10 nm. - Zakres dynamiki >6 dekad - Czułość dla pomiaru fluoresceiny z góry i z dołu: co najmniej 5 pM (1 fmol/dołek 96-dołkowej płytki) - 2 sondy: górna i dolna (pomiar z dołu i z góry mikropłytki) - Odczyty typu endpoint, kinetyczne oraz skanowanie dna dołka |  |  |
| 5. | Pomiar luminescencji - Zakres długości fali: 300-700 nm - Zakres dynamiki >6 dekad - Czułość: co najmniej 30 amol ATP (flash) |  |  |
| 6. | Wbudowany inkubator ogrzewający płytkę od góry i od dołu niezależnie, z dokładnością utrzymywania temperatury min ±0.2C przy 37C |  |  |
| 7. | Wytrząsanie liniowe i orbitalne |  |  |
| 8. | Stan urządzenia: nowe |  |  |
| 9. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  |  |
| 10. | Instalacja i szkolenie stanowiskowe |  |  |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 12. | Komputer wraz z licencją Windows 10, 64-bitPL |  |  |
| 13. | Licencja oprogramowania do obsługi urządzenia i analizy danych na min. 3 stanowiska |  |  |
| 14. | Termin realizacji zamówienia: 20 grudnia 2017r. |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy