Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 6 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 90/2017

na dostawę

układu laserów

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: dr Anna Beroun.

e-mail: a.beroun@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 15 listopada 2017,  do godz. 18:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: układ laserowy obejmujący zespół dwóch laserów półprzewodnikowych ze wspólnym wyjściem światłowodowym, spełniający następujące kryteria:

- Układ:

- musi zawierać dwa lasery o długości fali 473 nm i mocy minimum 100mW (1 sztuka) oraz 561 nm i mocy minimum 100mW (1 sztuka),

- lasery zainstalowane muszą być na wspólnej platformie pełniącej również rolę radiatora i sprzęgnięte z jednym wyjściem światłowodowym z efektywnością sprzęgnięcia nie mniejszej niż 80%,

- sprzęgacz światłowodowy zakończony złączem FC/PC,

- możliwość sterowania każdym z laserów z osobna z komputera za pośrednictwem złącza USB oraz dołączonego oprogramowania,

- funkcje sterowania dostępne w dołączonym oprogramowaniu: włączanie/wyłączanie, regulacja mocy wyjściowej od 0 do maksymalnej

- zasilacze sieciowe dołączone w komplecie.

- Laser 1

- Laser o długości fali 473nm i mocy minimum 100mW

- Jakość wiązki lasera: M2: poniżej 1,2

- Szerokość spektralna: poniżej 1,2 MHz

- Rozbieżność wiązki: poniżej 1,2 mrad

- Symetryczność wiązki: powyżej 0.90:1

- Średnica wiązki lasera w aperturze: nie więcej niż 700um +/-100um

- Stabilność długoterminowa mocy (8 godzin pracy): zmiany poniżej 1%

- Szumy w zakresie 250 Hz - 2 MHz (rms) poniżej 0,2%

- Możliwość modulacji cyfrowej powyżej 150MHz przy wygaszeniu impulsu nie mniejszym niż 10 000 000:1

- Czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 2,5 ns

- Możliwość modulacji analogowej powyżej 2MHz przy wygaszeniu impulsu nie mniejszym niż 10 000 000:1

- Czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 300 ns

- Możliwość modulacji w pełnym wygaszeniu impulsu do 500kHz

- Współczynnik polaryzacji (pionowej): powyżej 100:1

- Laser 2

- Laser o długości fali 561nm i mocy minimum 100mW

- Jakość wiązki lasera: M2: poniżej 1,1

- Szerokość spektralna: poniżej 1 MHz

- Rozbieżność wiązki: poniżej 1,2 mrad

- Symetryczność wiązki: powyżej 0.95:1

- Średnica wiązki lasera w aperturze: nie więcej niż 700um +/-100um

- Stabilność długoterminowa mocy (8 godzin pracy): zmiany poniżej 2%

- Szumy w zakresie 250 Hz - 2 MHz (rms) poniżej 0,25%

- Możliwość modulacji cyfrowej powyżej 10 kHz

- Czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 30 µs

- Możliwość modulacji analogowej powyżej 10 kHz

- Czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 30 µs

- Współczynnik polaryzacji (pionowej): powyżej 100:1

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia:

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.beroun@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na układ laserów

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań - UKŁAD | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | musi zawierać dwa lasery o długości fali 473 nm i mocy minimum 100mW (1 sztuka) oraz 561 nm i mocy minimum 100mW (1 sztuka) |  |  |
| 2. | lasery zainstalowane muszą być na wspólnej platformie pełniącej również rolę radiatora i sprzęgnięte z jednym wyjściem światłowodowym z efektywnością sprzęgnięcia nie mniejszej niż 80% |  |  |
| 3. | sprzęgacz światłowodowy zakończony złączem FC/PC |  |  |
| 4. | możliwość sterowania każdym z laserów z osobna z komputera za pośrednictwem złącza USB oraz dołączonego oprogramowania |  |  |
| 5. | funkcje sterowania dostępne w dołączonym oprogramowaniu: włączanie/wyłączanie, regulacja mocy wyjściowej od 0 do maksymalnej |  |  |
|  | OPIS parametrów i wymagań – LASER 1 | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| 6. | laser o długości fali 473nm i mocy minimum 100mW |  |  |
| 7. | jakość wiązki lasera: M2: poniżej 1,2 |  |  |
| 8. | szerokość spektralna: poniżej 1,2MHz |  |  |
| 9. | rozbieżność wiązki: poniżej 1,2 mrad |  |  |
| 10. | symetryczność wiązki: powyżej 0.90:1 |  |  |
| 11. | średnica wiązki lasera w aperturze: nie więcej niż 700um +/-100um |  |  |
| 12. | stabilność długoterminowa mocy (8 godzin pracy): zmiany poniżej 1% |  |  |
| 13. | szumy w zakresie 250 Hz - 2 MHz (rms) poniżej 0,2% |  |  |
| 14. | możliwość modulacji cyfrowej powyżej 150MHz przy wygaszeniu impulsu nie mniejszym niż 10 000 000:1 |  |  |
| 15. | czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 2,5 ns |  |  |
| 16. | możliwość modulacji analogowej powyżej 2MHz przy wygaszeniu impulsu nie mniejszym niż 10 000 000:1 |  |  |
| 17. | czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 300 ns |  |  |
| 18. | możliwość modulacji w pełnym wygaszeniu impulsu do 500kHz |  |  |
| 19. | współczynnik polaryzacji (pionowej): powyżej 100:1 |  |  |
|  | OPIS parametrów i wymagań – LASER 2 | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| 20. | laser o długości fali 561nm i mocy minimum 100mW |  |  |
| 21. | jakość wiązki lasera: M2: poniżej 1,1 |  |  |
| 22. | szerokość spektralna: poniżej 1 MHz |  |  |
| 23. | rozbieżność wiązki: poniżej 1,2 mrad |  |  |
| 24. | symetryczność wiązki: powyżej 0.95:1 |  |  |
| 25. | średnica wiązki lasera w aperturze: nie więcej niż 700um +/-100um |  |  |
| 26. | stabilność długoterminowa mocy (8 godzin pracy): zmiany poniżej 2% |  |  |
| 27. | szumy w zakresie 250 Hz - 2 MHz (rms) poniżej 0,25% |  |  |
| 28. | możliwość modulacji cyfrowej powyżej 10kHz |  |  |
| 29. | czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 30 µs |  |  |
| 30. | możliwość modulacji analogowej powyżej 10kHz |  |  |
| 31. | czas narastania/opadania impulsu dla modulacji cyfrowej poniżej 30 µs |  |  |
| 32. | współczynnik polaryzacji (pionowej): powyżej 100:1 |  |  |
| 34. | Instalacja i szkolenie |  |  |
| 35. | Gwarancja 2 lata |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy