Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 08 listopada 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 92/2017

na dostawę

komory laminarnej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Ewelina Jurewicz

e-mail: e.jurewicz@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 16 listopada 2017,  do godz. 16:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Komora laminarna II klasy czystości mikrobiologicznej

posiadająca:

- Certyfikat zaświadczający zgodność z normą EN 1246 wystawiony przez niezależną jednostkę, np. TUV, LNE.

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szerokość x głębokość x wysokość bez stelaża): 1300 x 810 x 1530 mm

- Wymiary wewnętrzne (przestrzeni roboczej) nie mniejsze niż (szerokość x głębokość x wysokość): 1200 x 630 x 780 mm

- Silniki wentylatorów prądu stałego

- Standardowa wysokość otworu frontowego (między blatem a przednią szybą): 200mm +/-10mm, wysokość maksymalna otworu nie mniejsza niż 535mm

- Masa komory nie większa niż 200 kg

- Nośność całkowita przestrzeni roboczej nie mniejsza niż 50kg

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia od 10 do 40st.C i do 90% wilgotności względnej powietrza

- Emisja ciepła nie większa niż 682 BTU/godz.

- Oświetlenie wewnętrzne o intensywności nie mniejszej niż 850 lux

- Minimum 2 gniazda zasilające na tylnej ścianie, po prawej stronie, minimum 5A (łącznie), z bezpiecznikiem

- Poziom hałasu nie większy niż 55dB(A), zgodny z normą EN ISO3744

- Obudowa klasy IP 20

- Szyba frontowa nachylona pod kątem 10 stopni, aerozoloszczelne

- Lampa UV do sterylizacji

- Ściany boczne pełne

- Automatyczne balansowanie przepływów powietrza

- Podpórki pod ręce montowanej w przedniej części blatu roboczego

- Możliwość obniżenia szyby frontowej w celu umycia jej górnej części

- Blat roboczy ze stali nierdzewnej typu 304

- Panel sterowania intuicyjny, w zasięgu ręki na górnej części obudowy tuż nad szybą frontową, z cyfrowym wyświetlaczem przepływu powietrza. Alarm nieprawidłowego ustawienia szyby frontowej.

- Alarm nieprawidłowych przepływów powietrza. Przyciski membranowe.

- Filtracja poprzez filtry HEPA typu H14 zgodnie z normą DIN EN 1822, o skuteczności zatrzymania cząstek o wielkości 0,3um na poziomie 99,999%

- Zasilanie 230V, 50-60Hz, maksymalny pobór mocy 200W, funkcja oszczędzania energi z maksymalnym poborem mocy 40W, przewód zasilania o długości minimum 3,5m

Gwarancja min. 24 miesiące, instalacja komory u Zamawiającego, przeszkolenie personelu po instalacji. Termin realizacji nie dłuższy niż do 15 grudnia 2017

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.jurewicz@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: oferta na komorę laminarną

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat zaświadczający zgodność z normą EN 1246 wystawiony przez niezależną jednostkę, np. TUV, LNE. |  |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szerokość x głębokość x wysokość bez stelaża): 1300 x 810 x 1530 mm |  |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne (przestrzeni roboczej) nie mniejsze niż (szerokość x głębokość x wysokość): 1200 x 630 x 780 mm |  |  |
| 4. | Silniki wentylatorów prądu stałego |  |  |
| 5. | Standardowa wysokość otworu frontowego (między blatem a przednią szybą): 200mm +/-10mm, wysokość maksymalna otworu nie mniejsza niż 535mm |  |  |
| 6. | Masa komory nie większa niż 200 kg |  |  |
| 7. | Nośność całkowita przestrzeni roboczej nie mniejsza niż 50kg |  |  |
| 8. | Możliwość pracy w temperaturze otoczenia od 10 do 40st.C i do 90% wilgotności względnej powietrza |  |  |
| 9. | Emisja ciepła nie większa niż 682 BTU/godz. |  |  |
| 10. | Oświetlenie wewnętrzne o intensywności nie mniejszej niż 850 lux |  |  |
| 11. | Minimum 2 gniazda zasilające na tylnej ścianie, po prawej stronie, minimum 5A (łącznie), z bezpiecznikiem |  |  |
| 12. | Poziom hałasu nie większy niż 55dB(A), zgodny z normą EN ISO3744 |  |  |
| 13. | Obudowa klasy IP 20 |  |  |
| 14. | Szyba frontowa nachylona pod kątem 10 stopni, aerozoloszczelne |  |  |
| 15. | Lampa UV do sterylizacji |  |  |
| 16. | Ściany boczne pełne |  |  |
| 17. | Automatyczne balansowanie przepływów powietrza |  |  |
| 18. | Podpórki pod ręce montowanej w przedniej części blatu roboczego |  |  |
| 19. | Możliwość obniżenia szyby frontowej w celu umycia jej górnej części |  |  |
| 20. | Blat roboczy ze stali nierdzewnej typu 304 |  |  |
| 21. | Panel sterowania intuicyjny, w zasięgu ręki na górnej części obudowy tuż nad szybą frontową, z cyfrowym wyświetlaczem przepływu powietrza. Alarm nieprawidłowego ustawienia szyby frontowej. |  |  |
| 22. | Alarm nieprawidłowych przepływów powietrza. Przyciski membranowe. |  |  |
| 23. | Filtracja poprzez filtry HEPA typu H14 zgodnie z normą DIN EN 1822, o skuteczności zatrzymania cząstek o wielkości 0,3um na poziomie 99,999% |  |  |
| 24. | Zasilanie 230V, 50-60Hz, maksymalny pobór mocy 200W, funkcja oszczędzania energi z maksymalnym poborem mocy 40W, przewód zasilania o długości minimum 3,5m |  |  |
| 25. | Instalacja |  |  |
| 26. | Szkolenie po instalacji |  |  |
| 27. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 28. | Termin realizacji zamówienia: do 15 grudzienia 2017 |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………………                      		                                                              …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                             Podpis i pieczęć Wykonawcy