Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 14 grudnia 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 103/2017

na dostawę

Mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym

do

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69 REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Anna Mietelska-Porowska

e-mail: a.mietelska@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 29 grudnia 2017, godz.10:00

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym do analizy przyżyciowej komórek w hodowli in vitro.

Wymagane parametry:

- statyw mikroskopu odwróconego

- współosiowa, dwustronna (z obu stron statywu), śruba makro/mikro do ustawiania ostrości o dokładności min. 0,002mm z regulacją oporu przy prawej śrubie makro

- uchwyt rewolwerowy na min. 5 obiektywów

- głowica trójokularowa o nachyleniu 45 stopni, z górnym wyjściem na kamerą w standardzie C-mount z dzielnikiem światła okulary/kamera - 100:0 / 80:20

- korekcja dioptryjną o zakresie min. +/- 6 dioptrii

- okulary 10x o polu 22mm ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi

- dodatkowy komplet okularów 6,3x

- obiektywy uniwersalne plan achromat do jasnego pola i kontrastu fazowego PH: 4X, 10X, 20X, 40X z korekcją na 1,2mm o parametrach minimalnych – powiększenie/apertura/odległość robocza:

- - PH4x/ N.A. 0,10  /WD=10,4mm

- - PH10x/ N.A. 0,25 / WD=6,9mm

- - PH20x/ N.A.  0,40 / WD=6,7mm

- - PH40x/ N.A.  0,60 / WD=3,0mm

- stolik mikroskopowy z mechanizmem ruchu x, y, o wymiarach min. 300x250mm

- holdery na standardowe szkiełko podstawowe, szalki Petriego o średnicach: 35mm, 54mm, 65mm, 100mm oraz holdery 132x88mm i 56x81,5mm na płytki wielodołkowe i butelki do hodowli duże i małe

- kondensor długodystansowy N.A. - 0,30;  WD - 72 mm wycentrowany fabrycznie, z wnękami na dwie wsuwki

- 3-pozycyjna wsuwka do kontrastu fazowego z pozycjami: PH1 do obiektywów 4x, 10x oraz PH2: 20x, 40x oraz trzecią pozycją na wybrany filtr

- osobna wsuwka dwupozycyjna na filtry, dająca możliwość użycia filtrów wraz z kontrastem

- wnęki na obie wsuwki umieszczone powyżej kolektora światła umożliwiające użycie obu wsuwek także po wykręceniu kolektora światła

- filtry: żółty i niebieski, zielony

- oświetlenie LED 5W

- pokrowiec, zapasowy bezpiecznik, przewód zasilający

- okular teleskopowy i zestaw kluczy dający możliwość zmiany fabrycznego wycentrowania kontrastu i sprawdzenia jego poprawności

- szkiełko podstawowe z wzorcami długości: horyzontalny - 10mm – działka 0,1 mm; horyzontalny i wertykalny – 1mm – działka 0,01mm; punktowy – 0,15mm; punktowy 0,07mm

- Możliwości rozbudowy mikroskopu:

- moduł do epifluorescencji z filtrami o wybranych parametrach i obiektywami klasy plan fluor: 4x, 10x, 20x, 40x;

- obiektyw 60x „suchy” z korekcją na 1,2mm

- obiektyw 100x „suchy” z korekcją na 0,17mm

- okular z siatką o boku 10mm dzieloną na kwadraty o boku 1mm;

- opcja wydłużenia ramienia ze źródłem światła w przypadku użycia wysokich reaktorów do hodowli.

Wymagania dotyczące warunków gwarancji, serwisu:

- deklaracja dowodząca, że oferowany wyrób spełnia wymagania dla wyrobu medycznego CE IVD

- okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego

- serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta - dołączyć dokument autoryzacji

- certyfikat ISO producenta i serwisu

- termin dostawy do 10 dni roboczych od podpisania umowy

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.mietelska@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: „Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym”.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

OFERTA

Wykonawca……………………………………………..

Adres i dane kontaktowe firmy……………….

Załącznik nr 1: Mikroskop odwrócony z kontrastem fazowym

Nazwa Producenta, modelu, rok produkcji…………………………………..

| LP. | OPIS wymaganych parametrów | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | statyw mikroskopu odwróconego |  |
| 2. | współosiowa, dwustronna (z obu stron statywu), śruba makro/mikro do ustawiania ostrości o dokładności min. 0,002mm z regulacją oporu przy prawej śrubie makro |  |
| 3. | uchwyt rewolwerowy na min. 5 obiektywów |  |
| 4. | głowica trójokularowa o nachyleniu 45 stopni, z górnym wyjściem na kamerą w standardzie C-mount z dzielnikiem światła okulary/kamera - 100:0 / 80:20 |  |
| 5. | korekcja dioptryjną o zakresie min. +/- 6 dioptrii |  |
| 6. | okulary 10x o polu 22mm ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi |  |
| 7. | dodatkowy komplet okularów 6,3x |  |
| 8. | obiektywy uniwersalne plan achromat do jasnego pola i kontrastu fazowego PH: 4X, 10X, 20X, 40X z korekcją na 1,2mm o parametrach minimalnych – powiększenie/apertura/odległość robocza: - PH4x/ N.A. 0,10 /WD=10,4mm - PH10x/ N.A. 0,25 / WD=6,9mm - PH20x/ N.A. 0,40 / WD=6,7mm - PH40x/ N.A. 0,60 / WD=3,0mm |  |
| 9. | stolik mikroskopowy z mechanizmem ruchu x, y, o wymiarach min. 300x250mm |  |
| 10. | holdery na standardowe szkiełko podstawowe, szalki Petriego o średnicach: 35mm, 54mm, 65mm, 100mm oraz holdery 132x88mm i 56x81,5mm na płytki wielodołkowe i butelki do hodowli duże i małe |  |
| 11. | kondensor długodystansowy N.A. - 0,30; WD - 72 mm wycentrowany fabrycznie, z wnękami na dwie wsuwki |  |
| 12. | 3-pozycyjna wsuwka do kontrastu fazowego z pozycjami: PH1 do obiektywów 4x, 10x oraz PH2: 20x, 40x oraz trzecią pozycją na wybrany filtr |  |
| 13. | osobna wsuwka dwupozycyjna na filtry, dająca możliwość użycia filtrów wraz z kontrastem |  |
| 14. | wnęki na obie wsuwki umieszczone powyżej kolektora światła umożliwiające użycie obu wsuwek także po wykręceniu kolektora światła |  |
| 15. | filtry: żółty i niebieski, zielony |  |
| 16. | oświetlenie LED 5W |  |
| 17. | pokrowiec, zapasowy bezpiecznik, przewód zasilający |  |
| 18. | okular teleskopowy i zestaw kluczy dający możliwość zmiany fabrycznego wycentrowania kontrastu i sprawdzenia jego poprawności |  |
| 19. | szkiełko podstawowe z wzorcami długości: horyzontalny - 10mm – działka 0,1 mm; horyzontalny i wertykalny – 1mm – działka 0,01mm; punktowy – 0,15mm; punktowy 0,07mm |  |
| 20. | Możliwości rozbudowy mikroskopu: •moduł do epifluorescencji z filtrami o wybranych parametrach i obiektywami klasy plan fluor: 4x, 10x, 20x, 40x; •obiektyw 60x „suchy” z korekcją na 1,2mm •obiektyw 100x „suchy” z korekcją na 0,17mm •okular z siatką o boku 10mm dzieloną na kwadraty o boku 1mm; •opcja wydłużenia ramienia ze źródłem światła w przypadku użycia wysokich reaktorów do hodowli. |  |
| 21. | deklaracja dowodząca, że oferowany wyrób spełnia wymagania dla wyrobu medycznego CE IVD |  |
| 22. | serwis gwarancyjny świadczony przez autoryzowany serwis producenta - dokument autoryzacji |  |
| 23. | certyfikat ISO producenta i serwisu |  |
|  | Cena netto………………………………………………. PLN, + ….% VAT |  |
|  | RAZEM cena brutto (PLN) :……………………………………………………………………. |  |

Termin realizacji zamówienia:……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………..

……………………………………………                  		             ………………………………………

Miejscowość, data                                                 	 Podpis i pieczęć Wykonawcy