Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

__________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 16 listopada 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr  71 / 2018

na aparat do Real Time PCR

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Paweł Dobrzyń

e-mail: p.dobrzyn@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 3 grudnia 2018,  do godz. 15.00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aparat do pomiaru Real Time PCR posiadający blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.dobrzyn@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Aparat do Real Time PCR

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………..……

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………..

Nazwa, model i producent………………………………………………….……

……………………………………………………………………….……………………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a |  |  |
| 2 | Blok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek |  |  |
| 3 | Zakres temperatury bloku 0 - 100°C |  |  |
| 4 | Dokładność ustalenia temperatury 0,2 C w temp. 90 C |  |  |
| 5 | Równomierność rozkładu temperatury na płycie 0,4 C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 C |  |  |
| 6 | Zakres wielkości próbki: min. 1 – max. 50 µl |  |  |
| 7 | Maksymalna szybkość zmian temperatury, co najmniej 5 °C/s |  |  |
| 8 | Posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla min. 8 reagentów |  |  |
| 9 | Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C. Minimalna 1°C |  |  |
| 10 | Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 C |  |  |
| 11 | Pokrywa z grzaniem do 105 C |  |  |
| 12 | Metoda pomiarowa: fluorescencja |  |  |
| 13 | Źródło światła: diody LED |  |  |
| 14 | Multipleks 2 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 2 genów w jednej próbce |  |  |
| 15 | Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET (wzbudzenie FAM, detekcja HEX) |  |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów |  |  |
| 17 | Współpraca ze wszystkim sondami w zakresie długości fali wzbudzenia/emisji: 450-580 nm oraz barwnikami SybrGreen oraz Evareen |  |  |
| 18 | Obsługa urządzenia z komputera poprzez port USB 2.0 |  |  |
| 19 | Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach |  |  |
| 20 | Tworzenie krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe |  |  |
| 21 | Analiza krzywej topnienia |  |  |
| 22 | Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar CT lub CT z wieloma genami referencyjnymi |  |  |
| 23 | Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point” |  |  |
| 24 | Analiza alleli (dyskryminacja alleli) |  |  |
| 25 | Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint) |  |  |
| 26 | Opcjonalna możliwość rozbudowy o oprogramowanie do pomiaru krzywej topnienia wysokiej rozdzielczości, tzw. HRM |  |  |
| 27 | Oprogramowanie posiada zintegrowaną w nim funkcję analizy statystycznej ANOVA |  |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji |  |  |
| 14. | Instalacja |  |  |
| 15. | Jednodniowe szkolenie dla trzech osób |  |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 17. | Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN,

………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………………                                                                                         ……………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                Podpis i pieczęć Wykonawcy