

Warszawa, dnia 17-01-2020 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 4/2020**

na dostawę

**Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z opcją elektrycznej regulacji wysokości blatu roboczego**

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Salwador Cyranowski

e-mail: [s.cyranowski@nencki.edu.pl](mailto:s.cyranowski@nencki.edu.pl)

Termin zgłaszania ofert: **nie później niż do dnia 27.01.2020r., do godz. 12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: **komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa z opcją elektrycznej regulacji wysokości blatu roboczego o następujących parametrach:**

- przepływ laminarny powietrza: pionowy, w zakresie 0,25-0,50m/s;

- wymiary zewnętrzne komory nie większe niż 1340x800 (szerokość x głębokość);

- przestrzeń robocza min. 1250 x 645 mm (szerokość x głębokość);

- wnętrze obszaru roboczego wykonanie ze stali nierdzewnej;

- powierzchnia robocza dzielona na 2 płyty ze stali nierdzewnej;

- elektryczna regulacja wysokości blatu roboczego w zakresie 99-119 cm;

- możliwość podniesienia szyby frontowej podczas pracy w zakresie min. 20-25 cm;

- filtr Hepa – główny i wylotowy klasy H14;

- lampa UV o mocy 30 WAT;

- oświetlenie białe LED;

- min. 2 gniazda elektryczne wewnątrz komory;

- panel sterujący z dotykowym wyświetlaczem w języku polskim;

- podstawa/stelaż na kółkach;

- komora musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego PN-EN 12469TUV, deklarację zgodności CE oraz certyfikat ISO 9001.

- gwarancja: minimum 36 miesięcy

- dodatkowe czynności w cenie: wniesienie, montaż i szkolenie

**II Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału   
w postępowaniu.

**III Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena:**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: [b.kaza@nencki.edu.pl](mailto:b.kaza@nencki.edu.pl)
4. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Komora Laminarna**
5. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

**IV Dodatkowe informacje:**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi do 8 tygodni.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
5. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.gov.pl_>