Warszawa, dnia 18.03.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 28/2021

na dostawę

WIRÓWKI Z CHŁODZENIEM

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Beata Kaza

e-mail: b.kaza@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 24.03.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Wirówki z chłodzeniem – model Eppendorf 5424R  z 24 miejscowym rotorem lub równoważna zgodnie 
z następującymi parametrami:

- do wirówki dołączony rotor stałokątowy FA-45-24-11 na 24 probówki 1,5ml/2 ml (lub równoważny);

- wirówka musi osiągać siłę wirowania rcf 21130 x g dla  dołączonego rotora 24 miejscowego;

- wirówka musi posiadać możliwość regulacji temperatury w zakresie minimum 4°C-22°C oraz gwarantować utrzymanie temperatury 4°C przy maksymalnej prędkości obrotowej;

- wirówka musi  mieć możliwość ustawienia czasu w zakresie minimum 30s-9h 59min, oraz mieć  możliwość pracy ciągłej tzn. wirowania bez ograniczenia czasowego;

- wymiary zewnętrzne wirówki nie mogą być większe niż (szer. x głęb. x wys.)  29 x 48 x 26 cm  ,  +/- 2 cm;

- wirówka nie może wymagać podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 30V/50-60Hz ;

- wirówka musi posiadać:

- oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania;

- funkcję szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania ;

- funkcję ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą za pomocą jednego przycisku;

- wirówka musi mieć możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4°oC w czasie nie dłuższym niż 8 minut;

- wirówka musi się automatycznie wyłączać po 8 godzinach bezczynności;

- wirówka musi posiadać funkcję bezpiecznego hamowania, chroniąca wrażliwe próbki i zapobiegająca mieszaniu się rozdzielonych warstw;

- wymagany model powinien mieć możliwość zainstalowania dodatkowego rotora na 4 ośmiomiejscowe paski do probówek do PCR .

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

Dostawa, wniesienie, szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kaza@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wirówka z chłodzeniem.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_