Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego - zgodna z normą EN 12469/2002 (z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą) - deklaracja zgodności CE - filtry główny oraz wylotowy minimum klasy H14 o skuteczności 99,995 % dla cząstek ≥ 0,3 μm - zabezpieczenie osoby pracującej - średnia prędkość przepływu powietrza skierowanego do wnętrza ≥ 0,4 m/s - zabezpieczenie produktu - średnia prędkość przepływu pionowego (0,25 ÷ 0,50) m/s - czujniki prędkości przepływu powietrza działające w sposób ciągły - alarm wizualny i dźwiękowy powiadamiający o przekroczeniu wymaganych parametrów - automatyczna cyfrowa kompensacja prędkości przepływu powietrza w komorze i na wylocie w zależności od zmiany warunków pracy, np. stopniowego zużycia filtrów - tryb gotowości, ograniczający zużycie energii w czasie gdy komora nie jest używana - poziom ciśnienia akustycznego (48 ÷ 59) dB - szerokość całkowita urządzenia ze stelażem nie przekraczająca 1300 mm - szerokość robocza minimum 1200 mm - Obudowa urządzenia z blachy stalowej, malowana elektrostatycznie - Stelaż o wysokości około 800 mm, na kołach umożliwiających przestawienie komory, wykonanym z profili zamkniętych, ze stopkami poziomującymi - Wnętrze obszaru roboczego w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, hipoalergicznej, niemagnetycznej np. klasy 316 L (1.4404) - blat dzielony na trzy elementy, dwa boczne panele o mniejszej szerokości oraz środkowy o większej, brak łączenia elementów blatu w centralnej części obszaru roboczego - misa pod blatem roboczym w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - wlot powietrza w kurtynie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego z wbudowaną uszczelką dla szczelnego domykania szyby frontowej - przeszklone ściany boczne - szyba frontowa poruszana elektrycznie i nachylona w kierunku do blatu roboczego - system odchylania szyby frontowej na siłownikach gazowych na czas mycia i konserwacji - źródło światła białego z płynną regulacją natężenia oświetlenia - lampa do sterylizacji UV zamontowana w górnej części obszaru roboczego - urządzenie wyposażone w silniki typu EC o niskim poborze energii elektrycznej i niewielkiej emisji ciepła - przyłącze z zaworem dla gazów palnych umieszczone na górze komory umożliwiające przysunięcia komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium - gniazda elektryczne dostępne we wnętrzu obszaru roboczego - sterowanie za pomocą panelu kontrolnego z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową - wskazania (minimum): prędkość przepływu skierowanego pionowo w dół powietrza w obszarze pracy, prędkość przepływu w barierze powietrznej - klawisze funkcyjne na panelu sterowania (minimum): włączanie pracy wentylatorów, ruch szyby frontowej góra-dół, sterowanie oświetleniem, sterowanie lampy UV - wbudowane liczniki czasu pracy filtrów i lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany (komunikaty procentowego zużycia lampy UV, oraz procentowego zużycia filtrów HEPA) - złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu - zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz - Zagwarantowany serwis urządzenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 23 89, e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_