Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty – po modyfikacji (zmiany na czerwono)

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem i adapterami zgodnie z następującymi parametrami: Rotor z wychylnymi koszami o prędkości w zakresie min. 250-3000 x g (dopuszczalne są większe zakresy np. 100 – 3500 g) z adapterami umożliwiającymi wirowanie probówek 16x50ml, 32x15 ml Rotor stało kątowy do probówek reakcyjnych 1.5/2ml o maksymalnej sile wirowanie 20913g (14000 rpm) z możliwością regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm Rotor do płytek o zakresie prędkości min. 250-1500 x g (dopuszczalne są większe zakresy np. 100 – 2000 g) Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora Funkcja Fast Temp do szybkiego schładzania Funkcja ECO wyłączająca urządzenie po 8 godzinach bezczynności, pozwalająca ograniczyć zużycie energii i wydłużyć żywotność sprężarki (funkcja opcjonalna – nie wymagana) Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………………………tygodni od daty zawarcia umowy (max. 5tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy