Warszawa, dnia 20.04.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 37/2021

na dostawę

KOMORY LAMINARNEJ II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Brągoszewski

e-mail: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 26.04.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

- zgodna z normą EN 12469/2002 (z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą)

- deklaracja zgodności CE

- filtry główny oraz wylotowy minimum klasy H14 o skuteczności 99,995 % dla cząstek ≥ 0,3 μm

- zabezpieczenie osoby pracującej - średnia prędkość przepływu powietrza skierowanego do wnętrza ≥ 0,4 m/s

- zabezpieczenie produktu - średnia prędkość przepływu pionowego (0,25 ÷ 0,50) m/s

- czujniki prędkości przepływu powietrza działające w sposób ciągły

- alarm wizualny i dźwiękowy powiadamiający o przekroczeniu wymaganych parametrów

- automatyczna cyfrowa kompensacja prędkości przepływu powietrza w komorze i na wylocie w zależności od zmiany warunków pracy, np. stopniowego zużycia filtrów

- tryb gotowości, ograniczający zużycie energii w czasie gdy komora nie jest używana

- poziom ciśnienia akustycznego (48 ÷ 59) dB

- szerokość całkowita urządzenia ze stelażem nie przekraczająca 1300 mm

- szerokość robocza minimum 1200 mm

- Obudowa urządzenia z blachy stalowej, malowana elektrostatycznie

- Stelaż o wysokości około 800 mm, na kołach umożliwiających przestawienie komory, wykonany z profili zamkniętych, ze stopkami poziomującymi

- Wnętrze obszaru roboczego w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, hipoalergicznej, niemagnetycznej np. klasy 316 L (1.4404)

- blat dzielony na trzy elementy, dwa boczne panele o mniejszej szerokości oraz środkowy o większej, brak łączenia elementów blatu w centralnej części obszaru roboczego

- misa pod blatem roboczym w całości wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- wlot powietrza w kurtynie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego z wbudowaną uszczelką dla szczelnego domykania szyby frontowej

- przeszklone ściany boczne

- szyba frontowa poruszana elektrycznie i nachylona w kierunku do blatu roboczego

- system odchylania szyby frontowej na siłownikach gazowych na czas mycia i konserwacji

- źródło światła białego z płynną regulacją natężenia oświetlenia

- lampa do sterylizacji UV zamontowana w górnej części obszaru roboczego

- urządzenie wyposażone w silniki typu EC o niskim poborze energii elektrycznej i niewielkiej emisji ciepła

- przyłącze z zaworem dla gazów palnych umieszczone na górze komory umożliwiające przysunięcia komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium

- gniazda elektryczne dostępne we wnętrzu obszaru roboczego

- sterowanie za pomocą panelu kontrolnego z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową

- wskazania (minimum): prędkość przepływu skierowanego pionowo w dół powietrza w obszarze pracy, prędkość przepływu w barierze powietrznej

- klawisze funkcyjne na panelu sterowania (minimum): włączanie pracy wentylatorów, ruch szyby frontowej góra-dół, sterowanie oświetleniem, sterowanie lampy UV

- wbudowane liczniki czasu pracy filtrów i lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany (komunikaty procentowego zużycia lampy UV, oraz procentowego zużycia filtrów HEPA)

- złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu

- zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

- Zagwarantowany serwis urządzenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, instalacja

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.bragoszewski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora laminarna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_