Warszawa, dnia 20.04.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 35/2021

na dostawę

ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

(Po modyfikacji)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Filip Dziaczkowski

e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 22.04.2021 r., do godz. 12:00

Wyjaśnienia zamawiającego z dnia 20.04.2021 r. są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część niniejszego zapytania ofertowego

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Analizatora hematologicznego zgodnie z następującymi funkcjami i parametrami:

- Analizator  fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok;

- Minimalna wydajność  60 analiz w ciągu godziny;

- Przechowywanie do 50 000 wyników z pełnymi histogramami;

- Ilość parametrów- 27 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC

- Parametry mierzone minimum: WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW;

- Parametry badawcze– ALY, ALY%, LIC, LIC%;

- Typ pomiaru– CBC, CBC + 5-diff;

- Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym;

- Metoda pomiaru– cytometria przepływowa, impedancja elektryczna;

- Ilość aspirowanej próbki– 15ul krwi pełnej oraz 15ul w trybie wstępnego rozcieńczenia;

- Maksymalnie 3 odczynniki bezcyjankowe;

- Odczynniki od tego samego producenta;

- Okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 60 dni;

- Flagowanie patologicznych wyników;

- Wewnętrzne funkcje usuwania skrzepów;

- Zapas odczynników do analizatora na min. 6 miesięcy.

Zamawiający przeznaczy na określony zakup kwotę w wysokości - do 42 641,76 zł brutto.

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Analizator hematologiczny.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_