Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodna z normą PN EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą DANE TECHNICZNE: - wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 pokryte w technologii elektrostatycznej powłoką o właściwościach antybakteryjnych oraz chemoodpornych w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji; - misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym ; - dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um; - szerokość obszaru roboczego min. 1200 mm; - głębokość transportowa maks. 795 mm; - maksymalna szerokość zewn. komory 1300 mm; - konstrukcja komory umożliwiająca łatwe obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy; - V kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L ; - boki komory przeszklone ; - podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego; - szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego; - komora wyposażona w trzy silniki typu EC (elektronicznie komutowane); - lampa UV zamontowana na stałe; - źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym z regulacją natężenia oświetlenia; - przyłącza typu gaz, próżnia, zasilanie elektryczne itp. umieszczone na górze komory co umożliwia przysunięcie komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium; WYPOSAŻENIE: - blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwaoodpornej typu 1.4404/AISI 316 L - zawory gazu palnego oraz próżni zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego z prawej strony - stelaż pod komorę z profili zamkniętych o wysokości do blatu roboczego 835 mm - złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM - trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy - port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA - Przepusty w szybach bocznych po dwa na stronę zaślepione korkami z tworzywa sztucznego STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW: - sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową - komunikaty informacyjne: -prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół -prędkość przepływu w barierze powietrznej - klawisze funkcyjne na panelu sterowania: -ruchu szyby frontowej góra-dół -oświetlenia - włączania lampy UV - włączanie pracy wentylatorów na 100% mocy aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego - alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika - wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany - komunikaty procentowego zużycia lampy UV - graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA - Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA - minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory - zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej - szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by) - tryby pracy specjalne -tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do około 34 W i redukcji głośności do poziomu 37 dB -tryb uśpienia (stand-by) CERTYFIKACJA, GWARANCJE: - Certyfikat CE - certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469 wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą - dołączyć do oferty - Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika. - Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 22 48, e-mail: r.zakrzewska@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_