Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Dygestorium

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dygestorium o następujących parametrach: - Wymiary urządzenia typu 1500: 1500mm x 2420mm +/-30mm, głębokość maksymalnie 950mm. Wyposażenie: Blat roboczy i jego parametry: - Blat roboczy z ceramiki monolitycznej technicznej ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym - Głębokość blatu roboczego min. 750mm, blat na wysokości 900mm+/-30mm. - Blat roboczy montowany na konstrukcji stelaża, nie wymagające żadnych dodatkowych konstrukcji podtrzymujących ani płyt bazowych. - Grubość blatu 25 mm +/-3mm, z podniesionym obrzeżem 32mm +/-3mm. - Blat odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF). Wymagane dokumenty dotyczące blatu: - Raport badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 10545–14:1999 lub równoważne „Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na plamienie.” Wynik materiału nie gorszy niż klasa odporności 5. - Raport badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 10545 – 9 :1998 lub równoważne „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny”. Bez pęknięć w zakresie temperatur 15-145 0C. - Raport z badań wydany przez niezależne laboratorium, potwierdzający odporność na min. 25 substancji chemicznych m.in.: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 38%, kwas ortofosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna ekstrakcyjna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta kosmetyczna , terpentyna. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię powyższych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem Media: - Instalacja wodno-kanalizacyjna: 2 ujęcia zimnej wody, 1 zlewik ceramiczny z prawej tylnej strony komory roboczej - Instalacja gazowa: 1 x wylewka i zawór na gaz palny - Instalacja elektryczna: - gniazda elektryczne 230 V IP54 poza komorą dygestorium - 3 szt. - oświetlenie komory lampą roboczą z zabezpieczeniem przed oparami pochodzącymi z komory dygestorium, oświetlenie komory zapewniające jasność na powierzchni blatu nie mniejszą niż 500 Lux - Wyłącznik główny Dane techniczne dygestorium: - Dygestorium składa się z części roboczej (zawierającej komorę roboczą z ścianami bocznymi i ścianą tylną) oraz podstawy. - Stelaż nośny metalowy, wykonany z profili stalowych 50 x 30 mm, malowany proszkowo farbami epoksydowymi. - Modułowe korytko instalacyjne wykonane z aluminium, malowane proszkowo farbami epoksydowymi wyposażone w 3 gniazda 230 V. Koryta elektryczne posiadają raport z badań wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium na zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011 lub równoważne, co najmniej z punktem 6, 7 i 11, dla koryt elektrycznych, laboratoryjnych , potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem - Obudowa - blendy boczne i blenda górna wykonane z profilowanych blach, malowanych proszkowo chemoodporną farbą epoksydową - System przewietrzania komory wewnętrznej realizowany za pomocą przegrody wewnętrznej tzw. podwójnej tylnej ściany zapewniającej efektywne odciąganie powietrza zarówno z górnych jak i z dolnych części komory. Konstrukcja przegrody zapewnia utrzymanie komory w czystości. - Ściana przednia z blachy , malowanej proszkowo farbą epoksydową - Komora dygestorium wykonana z żywicy fenolowej - Okno jednoczęściowe, wykonane ze szkła bezpiecznego w ramie aluminiowej wykonanej z zamkniętych profili malowanych proszkowo farbami epoksydowymi. Szyba wykonana ze szkła bezpiecznego, (wielowarstwowego laminowanego typu VSG: szkło-folia-szkło) o grubości 4,5mm. Wszystkie krawędzie szyb fazowane. Szyba osadzona na uszczelkach chemoodpornych w kolorze dopasowanym do koloru ramy okna. - Uchwyt okna na całej długości okna, ułatwiający przepływ powietrza do komory - Blokada okna uniemożliwiającą otwarcie okna do wysokości powyżej 500 mm - Pod blatem szafka laminowana potrójna, z jedną półką każda, wentylowana w trakcie pracy dygestorium - Elektroniczny system przeznaczony do ciągłej kontroli przepływu powietrza (alarm akustyczny i optyczny) wykonany zgodnie z normą EN 14175 wraz z sygnalizacją bezpiecznej wysokości pracy okna, wbudowany w ściankę czołową bocznej ściany wyciągu. Możliwość wyłączania i resetu alarmów. - Klapa bezpieczeństwa - System "AFP" zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna - Króciec przyłączeniowy do wentylacji o średnicy 200 mm - Dygestorium posiada certyfikat zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 lub równoważne wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. Certyfikat i raport z badań, stanowiący załącznik do certyfikatu, wydany przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza zgodnie z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 części 3 normy PN EN 14175 lub równoważne, uzyskanie wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych wydostających się poza komorę nie większej niż 0,65 ppm, przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 750 m3/h dla dygestorium 1500. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja w tym podłączenie do istniejącej w budynku instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej oraz szkolenie w zakresie użytkowania i konserwacji | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Do oferty dołączam wymagane certyfikaty/zaświadczenia dot. przedmiotu zamówienia (pkt. I Zapytania Ofertowego).

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: k.kwiatkowska@nencki.edu.pl, tel. 22 589 24 63, http://www.nencki.edu.pl_