Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: wyposażenie do mikroskopu

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyposażenie do mikroskopu: - rewolwer modułów filtrowych mieszczący 6 kostek filtrowych do mikroskopu posiadanego przez Zamawiającego. Pozwala na manualną zmianę zamontowanych kostek filtrowych, jak również montaż kostek filtrowych przez użytkownika; - Kostka filtrowa zawierająca zestaw filtrów i zwierciadło dichroiczne do obserwacji fluorescencji barwników jak DAPI, FITC, TRITC and Cy5, przystosowana do źródła światła typu LED, w obudowie pasującej do rewolweru modułów filtrowych (patrz punkt a). W skład wchodzi czteropasmowy filtr wzbudzeniowy dla długości fali: 385, 475, 555 i 630 nm, zwierciadło dichroiczne QBS 405 + 493 + 575 + 653 nm oraz czteropasmowy filtr emisyjny: QBP 425/30 + 514/30 + 592/30 + 709/100 nm; - Oświetlacz fluorescencyjny montowany do korpusu mikroskopu Zeiss Axio Examiner A1. Oświetlacz typu LED posiada 4 niezależne pasma wzbudzenia fluorescencji: - Czerwone (630nm) do wzbudzania fluoroforów jak: Cy5 czy Alexa 631 - Zielone (555nm) do wzbudzania fluoroforów jak: Cy3, TRITC, DsRed - Niebieskie (475nm) do wzbudzania fluoroforów jak: eGFP, Fluo4, FITC - UV (385nm) do wzbudzania fluoroforów jak: DAPI, Alexa 405, Hoechst 33258 Oświetlacz jest wyposażony w panel kontrolny z wyświetlaczem LED, który umożliwa niezależne sterowanie (włączanie/wyłączanie) wszystkimi pasmami wzbudzenia fluorescencji, pozwala na regulację natężenia światła wzbudzającego w każdym z kanałów niezależnie; d. Obiektyw imersyjny (olejowy) o powiększeniu 63x i aperturze numerycznej NA 1.4, do mikroskopu Zeiss Axio Examiner A1 pozwalający na obserwację fluorescencji oraz obrazowanie konfokalne, o odległości roboczej (WD=0.14mm), typu: C Plan-Apochromat 63x/1.4 Oil DIC M27, (WD=0.14mm), UV-VIS-IR, lub równoważny. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Do powyższej kwoty zostały wliczone kwoty składowe za:

- wyposażenie  -  w cenie netto ………………… PLN, ……%VAT, cena brutto …….. PLN

- transport z wniesieniem - w cenie netto ……………… PLN, ……%VAT, cena brutto …….. PLN

- instalacja  - w cenie netto  …………….PLN, ……%VAT, cena brutto …….. PLN

- szkolenie - w cenie netto  …………….PLN, ……%VAT, cena brutto …….. PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. do 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Potwierdzam, że przedmiot zamówienia jest zgodny i kompatybilny do urządzeń posiadanych przez Zamawiającego.

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl; tel. 22 589 23 82, http://www.nencki.edu.pl_