Warszawa, dnia 12.05.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 45/2021

na dostawę

KOMORY LAMINARNEJ II KLASY BEZPIECZEŃSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

(PO MDYFIKACJI – ZMIANY NA CZERWONO

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Renata Zakrzewska

e-mail: r.zakrzewska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 13.05.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodna z normą PN EN12469. Zgodność potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

DANE TECHNICZNE:

- wnętrze obszaru pracy wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 pokryte 
w  technologii elektrostatycznej powłoką o właściwościach antybakteryjnych oraz chemoodpornych 
w konstrukcji bezszwowej z zaokrąglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbę powierzchni stwarzających ryzyko kontaminacji;

- misa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej klasy AISI 304 umieszczona pod blatem roboczym ;

- dwa filtry absolutne HEPA o skuteczności min. 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um;

- szerokość obszaru roboczego min. 1190 mm;

- głębokość transportowa maks. 795 mm;

- maksymalna szerokość zewn. komory 1300 mm;

- konstrukcja komory umożliwiająca łatwe obustronne mycie szyby frontowej zamykającej obszar pracy;

- V kształtny wlot powietrza na kurtynie wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 316 L ;

- boki komory przeszklone ;

- podłokietnik na przedramię mocowany na całej długości obszaru roboczego;

- szyba frontowa poruszana elektrycznie i umieszczona pod kątem w stosunku do blatu roboczego;

- komora wyposażona w trzy lub cztery  silniki  typu EC (elektronicznie komutowane);

- lampa UV zamontowana na stałe;

- źródło światła białego, bezcieniowe, min. 800 lux, źródło światła umieszczone poza obszarem roboczym z regulacją natężenia oświetlenia;

- przyłącza typu gaz, próżnia, zasilanie elektryczne  itp. umieszczone na górze komory co umożliwia przysunięcie komory do ścian i innego wyposażenia laboratorium;

WYPOSAŻENIE:

- blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej kwaoodpornej typu 1.4404/AISI 316 L

- zawory gazu palnego oraz próżni zamontowane na tylnej ścianie obszaru roboczego  z prawej strony

- stelaż pod komorę z profili zamkniętych o wysokości do blatu roboczego 800 mm do 835 mm

- złącze diagnostyczne umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiające podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM

- trzy gniazda elektryczne w obszarze pracy

- port pozwalający na przeprowadzenie testu DOP filtrów HEPA

- Przepusty w szybach bocznych po dwa na stronę zaślepione korkami z tworzywa sztucznego

STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA  PARAMETRÓW:

- sterowanie mikroprocesorowe z panelem kontrolnym z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową

- komunikaty informacyjne:

-prędkość przepływu powietrza w obszarze pracy skierowanym pionowo w dół

-prędkość przepływu w barierze powietrznej

- klawisze funkcyjne na panelu sterowania:

-ruchu szyby frontowej góra-dół

-oświetlenia

- włączania lampy UV

- włączanie pracy wentylatorów na 100% mocy aktywacja załączenia funkcji sygnalizowana wizualnie poprzez podświetlenie przypisanego klawisza funkcyjnego

- alarmy wizualne nieprawidłowej pracy komory wyświetlane na ekranie sterownika

- wbudowane liczniki czasu pracy filtrów, lampy UV z funkcją przypominającą o konieczności ich wymiany

- komunikaty procentowego zużycia lampy UV

- graficzny wskaźnik stanu zużycia filtrów HEPA

- Komunikaty procentowego zużycia filtrów HEPA

- minimum 4 programy pracy komory w tym 3 programy użytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz jeden program czyszczący o parametrach predefiniowanych fabrycznie, umożliwiający bezpieczną konserwację/ czyszczenie wnętrza komory

- zabezpieczenie uniemożliwiające aktywację lampy UV przy podniesionej szybie frontowej

- szybka aktywacja sterylizacji UV poprzez kilkusekundowe przytrzymania klawisza funkcyjnego z poziomu trybu uśpienia (stand-by)

- tryby pracy specjalne

-tryb pracy utrzymujący komorę laminarną w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii do  około 34 W i redukcji głośności do poziomu 37 dB

-tryb uśpienia (stand-by)

CERTYFIKACJA, GWARANCJE:

- Certyfikat CE

- certyfikat potwierdzający zgodność komory z normą EN 12469  wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą  - dołączyć do oferty

- Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim mają obejmować zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi komory laminarnej przez użytkownika.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: r.zakrzewska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora laminarna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_