Warszawa, dnia 07.05.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 46/2021

na dostawę

wyposażenia do mikroskopu

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 17.05.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Wyposażenia do mikroskopu:

- rewolwer modułów filtrowych mieszczący 6 kostek filtrowych do mikroskopu posiadanego przez Zamawiającego.  Pozwala na manualną zmianę zamontowanych kostek filtrowych, jak również montaż kostek filtrowych przez użytkownika;

- Kostka filtrowa zawierająca zestaw filtrów i zwierciadło dichroiczne do obserwacji fluorescencji barwników jak DAPI, FITC, TRITC and Cy5, przystosowana do źródła światła typu LED, w obudowie pasującej do rewolweru modułów filtrowych (patrz punkt a). W skład wchodzi czteropasmowy filtr wzbudzeniowy dla długości fali: 385, 475, 555 i 630 nm, zwierciadło dichroiczne QBS 405 + 493 + 575 + 653 nm oraz czteropasmowy filtr emisyjny: QBP 425/30 + 514/30 + 592/30 + 709/100 nm;

- Oświetlacz fluorescencyjny montowany do korpusu mikroskopu Zeiss Axio Examiner A1. Oświetlacz typu LED posiada 4 niezależne pasma wzbudzenia fluorescencji:

- Czerwone (630nm) do wzbudzania fluoroforów jak: Cy5 czy Alexa 631

- Zielone (555nm) do wzbudzania fluoroforów jak: Cy3, TRITC, DsRed

- Niebieskie (475nm)  do wzbudzania fluoroforów jak: eGFP, Fluo4, FITC

- UV (385nm) do wzbudzania fluoroforów jak: DAPI, Alexa 405, Hoechst 33258

Oświetlacz jest wyposażony w  panel kontrolny z wyświetlaczem LED, który umożliwa niezależne sterowanie (włączanie/wyłączanie) wszystkimi pasmami wzbudzenia fluorescencji, pozwala na regulację natężenia światła wzbudzającego w każdym z kanałów niezależnie;

d.	Obiektyw imersyjny (olejowy) o powiększeniu 63x i aperturze numerycznej NA 1.4, do mikroskopu Zeiss Axio Examiner A1 pozwalający na obserwację fluorescencji oraz obrazowanie konfokalne, o odległości roboczej (WD=0.14mm), typu: C Plan-Apochromat 63x/1.4 Oil DIC M27, (WD=0.14mm), UV-VIS-IR, lub równoważny.

Zamawiający posiada mikroskop Zeiss Axio Examiner A1

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy. wniesienia i instalacji przedmiotu zamówienia i zapewnienia pełnej kompatybilności ze  sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca po zakończeniu procesu instalacji przeprowadzi szkolenie dla pracowników Zamawiającego w trakcie którego odbędzie się prezentacja (wraz z wykazaniem kompatybilności

z ww. sprzętem).

Płatność zostanie zrealizowana po zakończeniu całego procesu zamówienia (Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie pracowników w zakresie użytkowania).

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin realizacji – do 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia wraz ze wskazanymi składowymi: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wyposażenie do mikroskopu.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 8 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa,; http://www.nencki.edu.pl_