Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna do hodowli komórkowych dla 2-ch osób ( II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna do hodowli komórkowych dla 2-ch osób (II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego) z następującymi funkcjami i asortymentem: - Szerokość całkowita 1800 mm +/- 10 mm - Szerkość komory roboczej min. 1700 mm - filtry główny oraz wylotowy minimum klasy H14, zgodne z normą EN 1822-1. - 4 wentylatory zapewniające optymalny przepływ powietrza - Minimum 2 gniazdka elektryczne - Zgodna z normą ЕN 12469:2000, NSF/ANSI 49 - Natężenie hałasu w odległości 1m od komory nie przekraczające 60 dB. - Wyciągana lampa UV - Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej dzielona na 3 części - zabezpieczenie osoby pracującej - średnia prędkość przepływu powietrza skierowanego do wnętrza ≥ 0,47 m/s - zabezpieczenie produktu - średnia prędkość przepływu pionowego ≥0,35 m/s - zagwarantowany serwis urządzenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia ……………...…… od daty zawarcia umowy (3-4 tygodni – 0 pkt., do 2 tygodni – 30 pkt)

Gwarancja ………………………………. (24 miesiące – 0 pkt., powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.,)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_