Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Inkubator do hodowli komórkowych

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inkubator do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach: - Zakres temperatury: od +6 °C powyżej temperatury otoczenia do +50 °C - Inkubator o pojemności minimum 170 l - Zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl - Zakres regulacji CO2: 0-20% obj. CO2 - Sterylizacja termiczna 180 °C - Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego - Czujnik CO2 w technologii podczerwieni - Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, CO2 oraz informacje dodatkowe i alarmy - Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB - Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne z bezpiecznego szkła - Bezszwowa komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej - Półki z nierdzewnej blachy perforowanej - System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym - Fluktuacja temperatury przy 37 °C maksymalnie +/-0,1°C - Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °Cn maksymalnie +/-0,3°C - Złącza: Ethernet, USB, bezpotencjałowy styk alarmowy - Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C maksymalnie 6 min - Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 5% obj. CO₂ maksymalnie 5 min - Poziom ciśnienia akustycznego maksymalnie 41 dB(A) - Zużycie energii przy 37 °C maksymalnie 45 Wh/h | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_