Warszawa, dnia  23.06.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 61/2021

na dostawę

Inkubatora do hodowli komórkowych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 29.06.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Inkubatora do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach:

- Zakres temperatury: od +6 °C powyżej temperatury otoczenia do +50 °C

- Inkubator o pojemności minimum 170 l

- Zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl

- Zakres regulacji CO2: 0-20% obj. CO2

- Sterylizacja termiczna 180 °C

- Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego

- Czujnik CO2 w technologii podczerwieni

- Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, CO2 oraz informacje dodatkowe i alarmy

- Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB

- Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne z bezpiecznego szkła

- Bezszwowa komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej

- Półki z nierdzewnej blachy perforowanej

- System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym

- Fluktuacja temperatury przy 37 °C maksymalnie  +/-0,1°C

- Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °Cn maksymalnie +/-0,3°C

- Złącza: Ethernet, USB, bezpotencjałowy styk alarmowy

- Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C maksymalnie 6 min

- Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 5% obj. CO₂ maksymalnie 5 min

- Poziom ciśnienia akustycznego maksymalnie 41 dB(A)

- Zużycie energii przy 37 °C maksymalnie 45 Wh/h

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Inkubator.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.:http://www.nencki.edu.pl_