Warszawa, dnia 28.06.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 65/2021

na dostawę

Komory laminarnej do hodowli komórkowych dla 2-ch osób

(II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Tomasz Wypych

e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 02.07.2021 r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory laminarnej do hodowli komórkowych dla 2-ch osób (II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego) 
z następującymi funkcjami i asortymentem:

- Szerokość całkowita 1800 mm +/- 10 mm

- Szerkość komory roboczej min. 1700 mm

- filtry główny oraz wylotowy minimum klasy H14, zgodne z normą EN 1822-1.

- 4 wentylatory zapewniające optymalny przepływ powietrza

- Minimum 2 gniazdka elektryczne

- Zgodna z normą ЕN 12469:2000, NSF/ANSI 49

- Natężenie hałasu w odległości 1m od komory nie przekraczające 60 dB.

- Wyciągana lampa UV

- Powierzchnia robocza ze stali nierdzewnej dzielona na 3 części

- zabezpieczenie osoby pracującej - średnia prędkość przepływu powietrza skierowanego do wnętrza ≥ 0,47 m/s

- zabezpieczenie produktu - średnia prędkość przepływu pionowego  ≥0,35 m/s

- zagwarantowany serwis urządzenia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, instalacja

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  poniższym kryterium przy spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

- cena (60%) - 60 pkt.,

- termin dostawy (30%) –  (3-4 tygodni – 0 pkt., do 2 tygodni – 30 pkt.,)

- gwarancja (10%) – (24 miesiące – 0 pkt., powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.,)

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: t.wypych@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora laminarna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_