Warszawa, dnia  29.06.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 61/2021

na dostawę

Inkubatora do hodowli komórkowych

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

(Po modyfikacji – zmiany na czerwono)

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Aleksandra Piotrowska

e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 02.07.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Inkubatora do hodowli komórkowych o następujących parametrach i funkcjach:

- Zakres temperatury: od +6 °C powyżej temperatury otoczenia do +50 °C

- Inkubator o pojemności minimum 170 l

- Zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl

- Zakres regulacji CO2: 0-20% obj. CO2

- Sterylizacja termiczna 180 °C

- Dysza mieszająca gaz CO2 z efektem Venturiego

- Czujnik CO2 w technologii podczerwieni

- Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, CO2 oraz informacje dodatkowe i alarmy

- Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB

- Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne z bezpiecznego szkła

- Bezszwowa komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej

- Półki z nierdzewnej blachy perforowanej

- System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym

- Fluktuacja temperatury przy 37 °C maksymalnie  +/-0,1°C

- Przestrzenna zmienność temperatury przy 37 °Cn maksymalnie +/-0,3°C

- Złącza: Ethernet, USB, bezpotencjałowy styk alarmowy

- Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 37 °C maksymalnie 6 min

- Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s przy 5% obj. CO₂ maksymalnie 5 min

- Poziom ciśnienia akustycznego maksymalnie 41 dB(A)

- Zużycie energii przy 37 °C maksymalnie 45 Wh/h

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do 10 tyg.(krótszy termin będzie dodatkowo punktowany zgodnie z kryteriami oceny ofert)

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną poniżej przy następującej wadze kryteriów:

| Nr | Kryterium oceny | Waga = Punkty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 80% =8 pkt |
| 2 | Termin realizacji | 20% = 2 pkt |

- Stosowanie matematycznych obliczeń stanowi zasadę przy ocenie ofert. Waga danego kryterium równa się maksymalnej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Ocena punktowa (w zaokrągleniu do setnych części punktu) dokonana zostanie na podstawie opisanych poniżej zasad/wzorów;

- Kryterium Cena – w zakresie tego kryterium oceniane będzie zaoferowanie jak najniższej ceny oferty. Ocena następować będzie w odniesieniu do najkorzystniejszej ceny spośród zaoferowanych przez Wykonawców. Kryterium, liczone wg wzoru:

Ocena oferty rozpatrywanej = cena najniższa : cena rozpatrywana x 8

- Kryterium termin realizacji. Punktowanie nastąpi wg zasad:

- 4 tygodnie - oferta otrzymuje 2 pkt, lub

- 5 tygodni dni - oferta otrzymuje 1 pkt

- 6 tygodni lub więcej– oferta otrzymuje 0 pkt

W przypadku niewskazania w Ofercie powyższej możliwości (niewypełnienia w

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu w poszczególnych kryteriach (Cena + + Termin realizacji), pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: ale.piotrowska@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Inkubator.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 10 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.:http://www.nencki.edu.pl_