Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: System do akwizycji

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do akwizycji danych elektrofizjologicznych (przetwornik analogowo-cyfrowy) zawierający następujące funkcje i parametry: - Zawierający odszumiacz 50/600 Hz (na co najmniej jeden kanał) - Wyjście analogowe: 8 kanałów, 8 DACs, ±10 V zakres, 16-bit rozdzielczość, 1 Hz–500 kHz próbkowanie - Wejście analogowe: 8 kanałów, 8 ADCs, ±10 V zakres, 16-bit rozdzielczość, 1 Hz–500 kHz próbkowanie - Wyjście cyfrowe: 8 bits, BNC and DB-25F - Digital triggers: Start input, tag input, scope output - Telegrafy: 4 BNC wejścia lub przez oprogramowanie - impedancja wyjścia analogowego (<0.5 om) - Opór wejścia analogowego (>1 Mom) - Digital output current (± 4 mA source) - Komunikacja przez USB 2.0 - Działający w systemie win 10 - Kabel usb 2.0 - Kabel zasilający - 100–240 Vac 50–60 Hz, 50 watts (max.) - Kompatybilny ze wzmacniaczem Multiclamp 700B, umożliwiający automatyczne skalowanie osi | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 60 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_