Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Dygestorium laboratoryjne.

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dygestorium o następujących parametrach: - Rozmiary: szerokość: 1200 max, głębokość: od 700 do 930 mm, wysokość max. 2650 mm. - Przeszklone - Płyta ceramiczna lub inna wodoodporna i ognioodporna - 2 x gniazda elektryczne, - doprowadzenie wody - wylewka wody - zlew - szafkę, - oświetlenie, - sygnalizator przepływu powietrza - wyłącznik nadprądowy - gniazda elektryczne i wyłączniki umieszczone pod blatem - gałki mediów umieszczone na zewnątrz - Króciec przyłączeniowy do wentylacji o średnicy 250 mm - Dygestorium posiada certyfikat zgodności z normą: PN-EN 14175 – 1,2.3 wydany przez niezależne akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze. Certyfikat i raport z badań, stanowiący załącznik do certyfikatu, wydany przez akredytowane laboratorium badawcze potwierdza zgodnie z przeprowadzoną procedurą badawczą na podstawie pkt. 5.3 części 3 normy PN EN 14175, uzyskanie wartości uśrednionej maksymalnej ilości gazów wskaźnikowych wydostających się poza komorę nie większej niż 0,65 p.p.m., przy przepływie powietrza przez komorę nie większym niż 700 m3/h dla dygestorium 1200 - Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Oferta zwiera kompletny zestaw: - Dygestorium - Usługa transportowa, wniesienie, montaż - Odpowiednia rura do montażu do wyciągu - Dokładną dokumentację: schemat, wymiary, rodzaj użytego materiału | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… ,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..,

Cena brutto ………………..…………… ,

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli zostanie podana w innej walucie Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy ją na PLN po kursie NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_