Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa (-80˚C)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa wg następujących parametrów i funkcji: - Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). - Pojemność 450 litrów ±5 litrów. - Zakres kontroli temperatury: -20°C do -86°C. - Dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia. - Naturalne, bezpieczne dla środowiska czynniki chłodnicze. - Izolacja zamrażarki wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 65 mm oraz paneli próżniowych o grubości minimum 20 mm. - Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 700 mm - głębokość 1040 mm - wysokość 2000 mm - Minimalne wymiary wewnętrzne: - szerokość 440 mm - głębokość 710 mm - wysokość 1350 mm - Maksymalna waga urządzenia: 250 kg. - Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD o wysokiej czytelności i wielkości minimum 7” z czytnikiem kart dostępowych w technologii NFC umożliwiających otwarcie drzwi oraz zmianę nastaw parametrów. - Funkcja blokady wyświetlacza umożliwiająca jego dezynfekcje bez przypadkowej zmiany parametrów. - Parametry wyświetlane na sterowniku w języki polskim. - Wbudowany w panel sterowania port USB oraz kart SD umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na zewnętrzną pamięć. - Alarm otwarcia drzwi, niewłaściwej temperatury oraz awarii systemu ze zintegrowaną baterią zapewniającą pracę sterownika oraz pomiar temperatury przez co najmniej 48 godzin w przypadku braku zasilania. - Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury otoczenia. - Urządzenie wyposażone w dedykowaną do odmrażania uszczelki funkcję uruchamianą z poziomu sterownika. - Urządzenie wyposażone w pochodzący od producenta system monitoringu parametrów pracy pozwalający na podgląd wyników pracy z poziomu urządzeń połączonych z siecią Internet. - Wnętrze zamrażarki oraz półki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o właściwościach antybakteryjnych. - Półki zamrażarki perforowane odporne na rdzę i uszkodzenia mechaniczne. - Urządzenie wyposażone w drzwi wewnętrzne wykonane z aluminium- maksymalnie 2szt. - Fabrycznie wykonany port kablowy. - Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC. - Maksymalne zużycie energii: 9,5 kWh/24h. - Maksymalny poziom hałasu: 50 dB. - Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. - Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (4szt.) oraz wysuwane nóżki zapewniające stabilność urządzenia (4szt.) - Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z europejską dyrektywą MDR (EU) 2017/745 - Wymagane wyposażenie: - Stelaże szufladkowe w il - ości pozwalającej całości komorę zamrażarki - Pudełka kriogeniczne w ilości pozwalającej zapełnić wszystkie stelaże. - System awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 backup z funkcją zliczenia pozostałego CO2 w butli. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 6 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_