Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wytrząsarka o ruchu orbitalnym przystosowana do pracy w inkubatorze o atmosferze wzbogaconej w CO2 – 1 sztuka

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka o ruchu orbitalnym przystosowana do pracy w inkubatorze o atmosferze wzbogaconej w CO2 – 1 sztuka z następującymi parametrami i funkcjami: - Urządzenie o konstrukcji ze stali nierdzewnej dla ochrony przed korozyjnym działaniem atmosfery wzbogaconej w CO2; - Możliwość pracy ciągłej w zakresie temperatury: 4°C - 60°C, wilgotności: do 95% RH, stężenia CO2: do 20%; - Antypoślizgowa mata pokrywająca platformę wytrząsarki; - Obsługa urządzenia przy pomocy zewnętrznego panelu kontrolnego wyposażonego w wyświetlacz LED, który można przymocować do zewnętrznej ściany inkubatora, umożliwiający zmianę parametrów bez konieczności otwierania drzwi inkubatora; - Wyświetlacz pokazujący czas i prędkość obrotową; - Możliwość nastawienia czasu pracy w postaci trybu ciągłego; - Zakres prędkości : 30 - 300 rpm; - Dokładność prędkości: ±1 rpm; - Napęd wykorzystujący pole magnetyczne; - Minimalna średnica ruchu obrotowego: 19 mm; - Maksymalna waga urządzenia: 13 kg; - Możliwe obciążenie urządzenia nie mniejsze niż: 3,5 kg; - Maksymalne wymiary: 450 x 380 x 96 mm (szerokość x długość x wysokość); - Zasilanie przez zasilacz sieciowy: 110/230V ±10%; 50/60 Hz; - Bardzo niski poziom emisji ciepła bez wpływu na pracę inkubatora | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………    Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.badyra@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_