Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Wzmacniacz dwukanałowy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzmacniacz dwukanałowy do rejestracji elektrofizjologicznych na żywych preparatach. System powinien zawierać: - wzmacniacz z dwoma kanałami, - 2 przedwzmacniacze, - oprogramowanie do kontroli wzmacniacza, - oprogramowanie do akwizycji sygnału, - oprogramowanie do analizy sygnału, - model sztucznej komórki (2 sztuki), - kabel sieciowy, - kabel USB do podłączenia do komputera, - akcesoria do montowania elektrod Parametry urządzenia: - odpowiedni do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych w konfiguracji stabilizacji napięcia (voltage clamp) lub stabilizacji prądu (current clamp) - odpowiedni do rejestracji typu whole-cell patch- clamp, elektrody ostre, - 4 zakresy rezystorów do trybu stabilizacji napięcia (między 50megaom do 50 gigaom) - 3 zakresy rezystorów do trybu prądowego (między 2nA-200nA) - 2 skalowane wyjścia BNC - 2 telegrafy - automatyczne wyciszanie kompensacji przy pojawieniu się oscylacji - automatyczne podawanie prądu - komunikacja z komputerem za pomocą USB - pracujący w systemie WIN10 z możliwością aktualizacji do kolejnego systemu, jeśli pojawi się w przyszłości - całkowicie kompatybilny z przetwornikiem analogowo-cyfrowym Digidata 1550b Molecular Devices - oprogramowanie niewymagające pisania/używania skryptów, jedynie wymagający konfiguracji protokołów, - zaawansowane szkolenie z eksploatacji i obsługi urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzone przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie w ciągu 3 miesięcy po instalacji systemu (opcjonalnie) - serwis pogwarancyjny, - reakcja na zgłoszenie nie dłuższa niż 72h | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Jeżeli zostanie podana w innej walucie Zamawiający w celu oceny oferty przeliczy ją na PLN po kursie NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 60 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_