Warszawa, dnia  07.09.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 84/2021

na dostawę

Zamrażarki niskotemperaturowej (-80˚C)

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Barbara Mioduszewska-Hoke

e-mail: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 15.09.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Zamrażarki niskotemperaturowej wg następujących parametrów i funkcji:

- Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe).

- Pojemność 450 litrów ±5 litrów.

- Zakres kontroli temperatury: -20°C do -86°C.

- Dwukompresorowy, kaskadowy układ chłodzenia.

- Naturalne, bezpieczne dla środowiska czynniki chłodnicze.

- Izolacja zamrażarki wykonana z pianki poliuretanowej o grubości minimum 65 mm oraz paneli próżniowych o grubości minimum 20 mm.

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 700 mm

  - głębokość 1040 mm

  - wysokość 2000 mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

- szerokość 440 mm

- głębokość 710 mm

- wysokość 1350 mm

- Maksymalna waga urządzenia: 250 kg.

- Sterownik mikroprocesorowy z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD o wysokiej czytelności i wielkości minimum 7” z czytnikiem kart dostępowych w technologii NFC umożliwiających otwarcie drzwi oraz zmianę nastaw parametrów.

- Funkcja blokady wyświetlacza umożliwiająca jego dezynfekcje bez przypadkowej zmiany parametrów.

- Parametry wyświetlane na sterowniku w języki polskim.

- Wbudowany w panel sterowania port USB oraz kart SD umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na zewnętrzną pamięć.

- Alarm otwarcia drzwi, niewłaściwej temperatury oraz awarii systemu ze zintegrowaną baterią zapewniającą pracę sterownika oraz pomiar temperatury przez co najmniej 48 godzin w przypadku braku zasilania.

- Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury otoczenia.

- Urządzenie wyposażone w dedykowaną do odmrażania uszczelki funkcję uruchamianą z poziomu sterownika.

- Urządzenie wyposażone w pochodzący od producenta system monitoringu parametrów pracy pozwalający na podgląd wyników pracy z poziomu urządzeń połączonych z siecią Internet.

- Wnętrze zamrażarki oraz półki wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o właściwościach antybakteryjnych.

- Półki zamrażarki perforowane odporne na rdzę i uszkodzenia mechaniczne.

- Urządzenie wyposażone w drzwi wewnętrzne wykonane z aluminium- maksymalnie 2szt.

- Fabrycznie wykonany port kablowy.

- Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC.

- Maksymalne zużycie energii: 9,5 kWh/24h.

- Maksymalny poziom hałasu: 50 dB.

- Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz.

- Kółka samonastawne ułatwiające relokację urządzenia (4szt.) oraz wysuwane nóżki zapewniające stabilność urządzenia (4szt.)

- Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z europejską dyrektywą MDR (EU) 2017/745

- Wymagane wyposażenie:

- Stelaże szufladkowe w ilości pozwalającej całości komorę zamrażarki

- Pudełka kriogeniczne w ilości pozwalającej zapełnić wszystkie stelaże.

- System awaryjnego podtrzymania temperatury CO2 backup z funkcją zliczenia pozostałego CO2 w butli.

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu i spełnieniu warunków określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt.I).

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.mioduszewska-hoke@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Zamrażarka niskotemperaturowa.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 6 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_