Warszawa, dnia  01.09.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 81/2021

na dostawę

Wzmacniacza dwukanałowego

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Joanna Urban-Ciećko

e-mail: j.ciecko@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 13.09.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Wzmacniacza dwukanałowego do rejestracji elektrofizjologicznych na żywych preparatach.

- System powinien zawierać:

- wzmacniacz z dwoma kanałami,

- 2 przedwzmacniacze,

- oprogramowanie do kontroli wzmacniacza,

- oprogramowanie do akwizycji sygnału,

- oprogramowanie do analizy sygnału,

- model sztucznej komórki (2 sztuki),

- kabel sieciowy,

- kabel USB do podłączenia do komputera,

- akcesoria do montowania elektrod

- Parametry urządzenia:

- odpowiedni do rejestracji sygnałów elektrofizjologicznych w konfiguracji stabilizacji napięcia (voltage clamp) lub stabilizacji prądu (current clamp)

- odpowiedni do rejestracji typu whole-cell patch- clamp, elektrody ostre,

- 4 zakresy rezystorów do trybu stabilizacji napięcia (między 50megaom do 50 gigaom)

- 3 zakresy rezystorów do trybu prądowego (między 2nA-200nA)

- 2 skalowane wyjścia BNC

- 2 telegrafy

- automatyczne wyciszanie kompensacji przy pojawieniu się oscylacji

- automatyczne podawanie prądu

- komunikacja z komputerem za pomocą USB

- pracujący w systemie WIN10 z możliwością aktualizacji do kolejnego systemu, jeśli pojawi się w przyszłości

- całkowicie kompatybilny z przetwornikiem analogowo-cyfrowym Digidata 1550b Molecular Devices

- oprogramowanie niewymagające pisania/używania skryptów, jedynie wymagający konfiguracji protokołów,

- zaawansowane szkolenie z eksploatacji i obsługi urządzenia, w siedzibie Zamawiającego, przeprowadzone przez specjalistę aplikacyjnego w wybranym przez Zamawiającego terminie w ciągu 3 miesięcy po instalacji systemu (opcjonalnie)

- zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie było fabrycznie nowe i nie wykorzystywane wcześniej w celach prezentacji.

Gwarancja: min. 12 miesięcy, serwis pogwarancyjny, reakcja na zgłoszenie nie dłuższa niż 72h

Termin realizacji zamówienia: max. do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie,

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu – opis przedmiotu zamówienia.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: j.ciecko@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Wzmacniacz dwukanałowy.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 60 dni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_