Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa (do temp. -86˚C)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa wg następujących parametrów i funkcji: - Konstrukcja pionowa, szafowa. - Pojemność komory w zakresie 750 - 800 litrów ±10 litrów. - Maksymalne wymiary zewnętrzne: a) szerokość 1280 mm (z uwzględnieniem wszelkich wystarczających elementów jak klamki, zawiasy itp.) b) wysokość 2000 mm (wysokość całkowita z uwzględnieniem kółek). - Minimalne wymiary wewnętrzne: a) szerokość 920 mm b) głębokość 615 mm - Zakres kontroli temperatury od -40°C do -86°C. - Wskazania temperatury z dokładnością do 0,1°C. Jednoczesny podgląd temperatury aktualnej i nastawionej. - Wnętrze i półki wykonane ze stali nierdzewnej. - Drzwi z systemem ogrzewania uszczelek w celu ograniczenia szronienia. - W wyposażeniu 3 półki pozwalające na przechowywanie materiału na 4 poziomach. - Wykonane ze stali nierdzewnej, zamykane magnetycznie drzwiczki wewnętrzne, ograniczające wymianę powietrza w trakcie załadunku/rozładunku komory (4 szt. – po jednej na każdy poziom przechowywania). - Izolacja termiczna wykorzystująca panele próżniowe VIP. - Dwa niezależne układy chłodzenia. W przypadku awarii jednego z kompresorów, drugi sprawny kompresor powinien zapewnić podtrzymanie bezpiecznej temperatury roboczej na poziomie -70°C. - Zmywalny, łatwo dostępny filtr powietrza chłodzącego skraplacz. - Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze typu HC. - Umieszczony na drzwiach zamrażarki panel sterowania z kolorowym, obsługiwanym dotykowo wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o przekątnej co najmniej 5 cali. - Sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych. Możliwość podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB. - Fabryczny, wbudowany system komunikacji z lokalną siecią Wi-Fi, który umożliwi nadzór urządzenia przez Internet w celu podglądu aktualnej i archiwalnej temperatury, zdarzeń alarmowych, wysyłania wiadomości email informujących o stanach wymagających uwagi użytkownika. - Blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy indywidualnych haseł użytkowników. - Wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi, zanieczyszczenia filtra skraplacza. - Bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku zaniku napięcia. Podgląd stanu naładowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania. - Styki bezpotencjałowe i port RS485 pozwalające na podłączenie urządzenia do zewnętrznych systemów monitorowania. - Zintegrowany z klamką drzwi zamek na klucz. - Fabrycznie wykonane 3 przepusty kablowe do wprowadzenia dodatkowych przyrządów pomiarowych. - Wbudowana w drzwi zewnętrzne przegroda na dokumenty w formacie A4. - Kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie (4szt.). - Maksymalna waga zamrażarki 300 kg. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 5 dni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: p.chudzicka-ormaniec@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_