Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: System do dokumentacji żelów i blotów

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Systemu do dokumentacji żeli i blotów (system do analiz molekularnych) o następujących parametrach i funkcjach: - Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie (Western Blot), kolorymetrycznie (SDS-PAGE/zymografia; wybarwiony Coomassie), chemiluminescencyjnie (WesternBlot) oraz w technologii bez wybarwiania żeli; - Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia nie mniejszą niż 21 cm x 16 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie; - Automatycznie wysuwana prowadnica z transiluminatorem w celu umieszczenia żelu lub blotu. Możliwość zainstalowania opcjonalnej, kompatybilnej osłony przeciw UV na prowadnicy transiluminatora; - Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD, o rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpixeli z kalibracją ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby; - Zakres dynamiczny sygnału kamery musi być 16-bitowy ( 65 535 odcieni szarości) ; - Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów; - Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji; - System musi być wyposażony tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), StarBright Blue 700; - Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła: - Światło UV przechodzące 302 nm, - Światło białe – podświetlenie z góry - Światło białe przechodzące - Światło niebieskie przechodzące, wzbudzenie wzakresie 450-490 nm - Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−490 nm - Światło zielone – podświetlenie z góry 520−545 nm, - Światło czerwone – podświetlenie z góry 625−650 nm, - Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−675 nm, - Światło podczerwone – podświetlenie z góry 755−777 nm, - Muszą być dostępne i zainstalowane filtry emisyjne: - 590/110 nm - Filtr chemiluminescencji - 518–546 nm - 577–613 nm - 675–725 nm - 700–730 nm - 813–860 nm - Musi posiadać tacę konwersji światłą UV do światła białego dla aplikacji kolorymetrycznych; - Wykonywanie zdjęć w świetle białym np. żeli poliakrylamidowych wybarwionych Coomassie musi być wykonywane w świetle przechodzącym; - Musi być dostępna opcjonalnie w ofercie producenta taca do konversji światła UV do światła niebieskiego wzbudzenie w zakresie 450−490 nm dla aplikacji jak np: barwienie SYBR; - Musi być dostępny opcjonalnie w ofercie producenta statyw do tac; - Zapis obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów; - Urządzenie musi posiadać funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego; - Urządzenie musi posiadać elastyczny zakres składania pikseli (tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni; - Panel przedni urządzenia musi być wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze, co najmniej 12.1", służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB; - Urządzenie wyposażone, w co najmniej 2 porty USB; - Urządzenie do sterowania i zbierania danych nie wymaga podłączenia do komputera PC; - Przenoszenie danych za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn.; - W skład systemu musi wchodzić oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows 7 i 10 dla PC. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać tzw. licencję otwartą. Musi być zapewniona możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów (minimalnie 10) z zapewnieniem przez producenta możliwości jednoczesnego korzystania z oprogramowania dla tej samej ilości użytkowników; - Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową; - Oprogramowanie musi mieć możliwość „odwracania danych”, tzn. że można przekształcić obraz żelu (nie tylko podgląd) gdzie tło jest ciemne a prążki jasne na taki, w którym prążki są ciemne a tło jasne (negatyw). Tak zmieniony obraz może być ilościowo zanalizowany przez oprogramowanie, a zaznaczone prążki nie będą miały wyznaczonej intensywności niższej niż tło żelu; - Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu); - Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków; - Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN ,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..……………PLN ,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_