Warszawa, dnia  08.10.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 92/2021

na dostawę

Systemu do dokumentacji żeli i blotów

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 18.10.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Systemu do dokumentacji żeli i blotów (system do analiz molekularnych)  o następujących parametrach 
i funkcjach:

- Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie (Western Blot), kolorymetrycznie (SDS-PAGE/zymografia; wybarwiony Coomassie), chemiluminescencyjnie (WesternBlot)  oraz w technologii bez wybarwiania żeli;

- Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia nie mniejszą niż 21 cm x 16 cm. Tace oraz aplikacje, do których są przeznaczone muszą być automatycznie rozpoznawane przez urządzenie;

- Automatycznie wysuwana prowadnica z transiluminatorem w celu umieszczenia żelu lub blotu. Możliwość zainstalowania opcjonalnej, kompatybilnej osłony przeciw UV na prowadnicy transiluminatora;

- Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD, o rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpixeli z kalibracją ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby;

- Zakres dynamiczny sygnału kamery musi być 16-bitowy ( 65 535 odcieni szarości) ;

- Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów;

- Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji;

- System musi być wyposażony tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), StarBright Blue 700;

- Muszą być dostępne i zainstalowane źródła światła:

- Światło UV przechodzące 302 nm,

- Światło białe – podświetlenie z góry

- Światło białe przechodzące

- Światło niebieskie przechodzące, wzbudzenie wzakresie 450-490 nm

- Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−490 nm

- Światło zielone – podświetlenie z góry 520−545 nm,

- Światło czerwone – podświetlenie z góry 625−650 nm,

- Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry 650−675 nm,

- Światło podczerwone – podświetlenie z góry 755−777 nm,

- Muszą być dostępne i zainstalowane filtry emisyjne:

- 590/110 nm

- Filtr chemiluminescencji

- 518–546 nm

- 577–613 nm

- 675–725 nm

- 700–730 nm

- 813–860 nm

- Musi posiadać  tacę konwersji światłą UV do światła białego dla aplikacji kolorymetrycznych;

- Wykonywanie zdjęć w świetle białym np. żeli poliakrylamidowych wybarwionych Coomassie musi być wykonywane w świetle przechodzącym;

- Musi być dostępna opcjonalnie w ofercie producenta taca do konversji światła UV do światła niebieskiego wzbudzenie w zakresie 450−490 nm dla aplikacji jak np: barwienie SYBR;

- Musi być dostępny opcjonalnie w ofercie producenta statyw do tac;

- Zapis obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów;

- Urządzenie musi posiadać funkcję korekcji niedoskonałości układu optycznego;

- Urządzenie musi posiadać elastyczny zakres składania pikseli (tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni;

- Panel przedni urządzenia musi być wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze, co najmniej 12.1", służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, co najmniej 70 GB;

- Urządzenie wyposażone, w co najmniej 2 porty USB;

- Urządzenie do sterowania i zbierania danych nie wymaga podłączenia do komputera PC;

- Przenoszenie danych za pomocą sieci lub przenośnej pamięci USB w formacie tif, jpeg, scn.;

- W skład systemu musi wchodzić oprogramowanie do analizy obrazu kompatybilne z Windows 7 i 10 dla PC. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać tzw. licencję otwartą. Musi być zapewniona możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów (minimalnie 10) z zapewnieniem przez producenta możliwości jednoczesnego korzystania z oprogramowania dla tej samej ilości użytkowników;

- Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową;

- Oprogramowanie musi mieć możliwość „odwracania danych”, tzn. że można przekształcić obraz żelu (nie tylko podgląd) gdzie tło jest ciemne a prążki jasne na taki, w którym prążki są ciemne a tło jasne (negatyw). Tak zmieniony obraz może być ilościowo zanalizowany przez oprogramowanie, a zaznaczone prążki nie będą miały wyznaczonej intensywności niższej niż tło żelu;

- Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu);

- Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków;

- Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych.

Gwarancja: min. 24 miesiące

Termin realizacji zamówienia: max. do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków określonych 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt. I).

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: System do dokumentacji żelów i blotów.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 4 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_