Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna o następujących parametrach i funkcjach: - II klasa bezpieczeństwa, pionowy laminarny przepływ powietrza, - wymiary zewnętrzne /szerokość x głębokość x wysokość/ 1340x790x2094 mm - wymiary wewnętrzne /szerokość x głębokość x wysokość/ 1250x645x660 mm - dwa filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla MPPS, - system sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim, - komora z cyfrowym licznikiem czasu pracy oraz wewnętrznym systemem nadzoru informującym o błędach pracy, - laminaryzator - siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza i gwarantująca jednorodny przepływ powietrza, - automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze, - świetlówka UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej lub tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, - godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV oraz przepływ powietrze regulowany, - czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, - okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca (zamknięcia obszaru roboczego), - blat roboczy dzielony, z blachy nierdzewnej, oraz wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej, - energooszczędne, białe oświetlenie LED - boki przestrzeni roboczej z szybami, - obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory, - minimum dwa gniazda do prądu lub opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza, - podłokietnik demontowany, - instalacja w urządzeniu zaworu gazowego (przystosowanie komory do podłączenia do sieci gazu ziemnego), - stelaż na blokowanych kółkach, | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 36 miesięcy)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: b.kulawiak@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_