Warszawa, dnia  05.11.2021 r.

ZapytaniE ofertowe nr 98/2021

na dostawę

Komory laminarnej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Bogusz Kulawiak

e-mail: b.kulawiak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 15.11.2021r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Komory laminarnej o następujących parametrach i funkcjach:

- II klasa bezpieczeństwa, pionowy laminarny przepływ powietrza,

- wymiary zewnętrzne /szerokość x głębokość x wysokość/ 1340x790x2094 mm

- wymiary wewnętrzne /szerokość x głębokość x wysokość/ 1250x645x660 mm

- dwa filtry HEPA o skuteczności 99,995% dla MPPS,

- system sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w języku polskim,

- komora z cyfrowym licznikiem czasu pracy oraz wewnętrznym systemem nadzoru informującym o błędach pracy,

- laminaryzator - siatka z odpowiednim rozłożeniem otworów porządkująca ruch powietrza i gwarantująca jednorodny przepływ powietrza,

- automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu powietrza w komorze,

- świetlówka UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej lub tylnej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy,

- godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i świetlówki UV oraz przepływ powietrze regulowany,

- czytelny i łatwy w obsłudze panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dźwiękowa,

- okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zasunięcia do końca (zamknięcia obszaru roboczego),

- blat roboczy dzielony, z blachy nierdzewnej, oraz wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej,

- energooszczędne, białe oświetlenie LED

- boki przestrzeni roboczej z szybami,

- obszar pracy zaopatrzony w dren z blachy nierdzewnej do łatwego usuwania zanieczyszczeń i mycia komory,

- minimum dwa gniazda do prądu lub opcjonalnie zawory do próżni, gazu lub powietrza,

- podłokietnik demontowany,

- instalacja w urządzeniu zaworu gazowego (przystosowanie komory do podłączenia do sieci gazu ziemnego),

- stelaż na blokowanych kółkach,

Gwarancja: min. 36 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: max. do 5 tygodni

Dostawa, wniesienie, instalacja

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu warunków opisu Przedmiotu zamówienia (Pkt. I).

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: b.kulawiak@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Komora laminarna.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 5 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.edu.pl_