Warszawa, dnia 17.01.2022 r.

**ZapytaniE ofertowe nr 003/2022**

na usługę

**serwisowania i konserwacji 40 szt. zamrażarek niskotemperaturowych**

w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

**Zamawiający:** Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, NIP: 525-000-92-69, REGON: 000325825

**Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:** Michał Pawłowski

e-mail: m.pawlowski@nencki.edu.pl

**Termin zgłaszania ofert:** nie później niż do dnia **21.01.2022 r.,** do godz. **12:00**

**I. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest:

* **Serwisowanie i konserwacja 40 szt. zamrażarek niskotemperaturowych.**

Zakres prac składających się na realizację usługi mającej na celu zapewnienie sprawności technicznej   
i wydajności urządzeń polegać będzie na:

* sprawdzaniu temperatur, pracy wentylatorów urządzeń – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* sprawdzaniu jakości pracy sprężarek i wentylatora skraplacza – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* oględzin połączeń elektrycznych, a w razie konieczności usuwanie drobnych nieprawidłowości – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* czyszczeniu skraplaczy – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* czyszczenia filtrów powietrza, wymiana jeśli konieczna – zgodnie ze stanem filtra;
* sprawdzaniu szczelności komór chłodzących – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
* Kontrola prawidłowego działania akumulatorów
* Kontrola prawidłowego działania zamków
* Kontroli poziomu i jakości oleju w sprężarkach – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;
* Sprawdzeniu szczelności układów i poziomu czynnika chłodniczego – nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzeń Wykonawca przystąpi do naprawy niezwłocznie, nie dłużej niż w przeciągu 8 godzin od czasu zgłoszenia awarii.

Zgłoszenia Awarii dokonywane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

**Termin realizacji zamówienia**: umowa na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

**II. Kryteria oceny ofert**

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) przy spełnieniu wymogów opisanych   
w Opisie przedmiotu zamówienia.

**III. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena**

1. Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.
2. Oferta powinna zawierać Informację o cenie, łącznej wartości netto i brutto zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
4. W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
5. W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.
6. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).
7. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.
9. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: [**m.pawlowski@nencki.edu.pl**](mailto:m.pawlowski@nencki.edu.pl).
10. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: **Serwis i konserwacja zamrażarek.**
11. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

**IV. Dodatkowe informacje**

1. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres 24 miesiące.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Wykonawcami.
3. Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.
4. Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, <http://www.nencki.edu.pl_>