**Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty**

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: **Pompa perfuzyjna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań** | **Spełnienie wymogu (TAK/NIE)** | **Uwagi** |
| 1. | **Pompa perfuzyjna (strzykawkowa 4 stanowiskowa)** o następujących parametrach i funkcjach:   * Precyzja pompy +/- 0,35% * Odtwarzalność pompy +/- 0,05% * Zakres pojemności strzykawek: od 0.5μL do 140mL * Minimalna prędkość przepływu przy strzykawce 0.5μL – nie większa niż 5pL/min * Maksymalna prędkość przepływu przy strzykawce 140 ml – nie mniejsza niż 220,97 ml/min * Kolorowy wyświetlacz nie mniejszy niż 4,3” z panelem dotykowym * Posiadająca pamięć nieulotną zapisującą wszystkie ustawienia * Posiadająca złącze RS-232 nie gorsze niż: 9-pinowe złącze D-sub * Posiadająca złącze RS-485 nie gorsze niż: IEEE-1394, 6 pozycyjne * Posiadająca złącze USB typ b * Posiadająca złącze We/Wy i TTL nie gorsze niż: 15-stykowe złącze D-sub * Siła liniowa pompy (maksymalna) 34 kg +/-5% przy pełnej mocy * Posiadająca silnik krokowy co 1,8° +/-5% * Sterowanie napędem silnikowym pompy poprzez mikroprocesor z mikrokrokami nie gorszymi niż 1/16 * Liczba mikrokroków na jeden obrót śruby: 6400 +/- 5% * Minimalna szybkość kroku: 27,5 sek. /μkrok +/- 5% * Maksymalna szybkość kroku: 26 μsek. /μkrok +/- 5% * Minimalna prędkość przesuwu tłoka 0,36 μm/min +/- 5% * Maksymalna prędkość przesuwu tłoka 190,80mm/min +/- 5% * Moc: 100-240VAC; 50/60Hz; 50W; Bezpiecznik 0,5A * Wymiary urządzenia nie większa niż 8,89 x 25,4 x 27,94 cm * Waga urządzenia nie większa niż 4,9 kg * Zakres temperatury pracy pompy nie gorszy niż 4–40°C * Temperatura przechowywania pompy nie gorsza niż 10–70°C * Wilgotność pracy pompy nie gorsza niż 20–80%RH, bez kondensacji * Sprzęt posiadający certyfikaty: CE, UL, CSA, schemat CB, UE RoHS | (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK- PODAĆ/NIE)  (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 8 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

…………………………………………… …………………………………………………………………

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: k.zablocki@nencki.edu.pl, <http://www.nencki.edu.pl_>