Warszawa, dnia 14.03.2019 r.

ZapytaniE ofertowe nr 17/2019

na dostawę /usługę

Inkubatora CO2

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

Aneta Hromada-Judycka

e-mail: a.hromada@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 20.03.2019,  do godz. 24:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Inkubator CO2 do hodowli komórkowych z płaszczem powietrznym, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, ze stałą filtracją cyrkulującego powierza wewnątrz komory HEPA (klasa powietrza ISO 5), wskaźnikiem w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra HEPA, auto-sterylizacją w 180ºC, o pojemności komory roboczej 165 litrów, pomiar stężenia CO2 w oparciu o IR, zakres regulacji CO2 od 1 do 20%, zakres temp. od +3ºC pow. temp. otoczenia do 55ºC, potrójne drzwiczki wewnętrzne i wbudowany zmieniacz butli. Zewnętrzne wymiary maksymalne urządzenia (szer x głęb x wys) mm: 637 x 880 x 900mm.

.

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz  zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: a.hromada@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Inkubator CO2 oferta

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował punktacją wyszczególnioną   w tabeli załącznika  Nr 1 przy następującej wadze kryteriów: cena - 70 %, długość gwarancji – 20%, termin dostawy – 10%.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Nazwa, model / producent…………………………………………:

………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

| Lp. | OPIS | Spełnienie wymogu (TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogrzewanie inkubatora z wykorzystaniem płaszcza powietrznego |  |  |
| 2. | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej |  |  |
| 3. | Stała filtracja cyrkulującego powierza wewnątrz komory przez zamontowany, możliwy do samodzielnego demontażu przez użytkownika filtr HEPA oczyszczający powietrze w komorze roboczej (klasa powietrza ISO 5) |  |  |
| 4. | Wskaźnik o potrzebie wymiany filtra HEPA w postaci komunikatu |  |  |
| 5. | Auto-sterylizacja w 180ºC |  |  |
| 6. | Pojemność komory roboczej minimum 165 litrów |  |  |
| 7. | Pomiar stężenia CO2 w oparciu o odczyt z czujnika podczerwieni (IR) |  |  |
| 8. | Zakres regulacji CO2 od 1 do 20% |  |  |
| 9. | Potrójne szklane drzwi wewnętrzne i ogrzewane drzwi zewnętrzne |  |  |
| 10. | Zakres temp. od +3ºC pow. temp. otoczenia do 55ºC |  |  |
| 11. | Wbudowany zmieniacz butli |  |  |
| 12. | Zewnętrzne wymiary maksymalne urządzenia (szer x głęb x wys) mm: 637 x 880 x 900mm |  |  |
| 13. | Fluktuacja temperatury ±0.1ºC |  |  |
| 14. | Czułość układu pomiarowego i precyzja dla CO2 nie gorsza niż 0,1% |  |  |
| 15. | Czułość temperaturowa minimum 0,1% |  |  |
| 16. | Poziom wilgotności ≥ 93% przy 37°C |  |  |
| 17. | Wymuszony obieg powietrza, system bezwibracyjny, wentylator tzw. cichobieżny |  |  |
| 18. | We wnętrzu komory, wbudowana kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 3 litrów |  |  |
| 19. | Na wyposażeniu co najmniej 3 półki |  |  |
| 20. | Jednorodność temperatury ( przy 37°C ) nie gorsza niż ± 0,3°C (mierzona w całej przestrzeni komory) |  |  |
| 21. | Dostawa do użytkownika |  |  |
| 22. | Instalacja |  |  |
| 23. | Szkolenie min. 2-godzinne dla 10 osób |  |  |
| 24. | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |  |
| 25. | Termin realizacji zamówienia: Max. 4 tygodnie od daty podpisania umowy na dostawę |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy